## Foglio1
ALLEGATA CHECK LIST
ATTIVITA' RICHIESTE | SI | NO
Lavori propedeutici all’installazione:
· supporto alla definizione dei lavori e delle predisposizioni impiantistiche necessarie per la corretta installazione ed utilizzo clinico del Sistema. Realizzazione della documentazione (Full-set) per il locale trattamento (bunker) e locali accessori, indicante le predisposizioni edili, elettriche, impianti speciali (telecamere, laser, etc) e i requisiti del Sistema .
· Fornitura e installazione dei frame di ancoraggio del Cyberknife e del Robocouch al pavimento del bunker in tempi congrui con le specifiche necessità di installazione (annegati nel pavimento) e l’avanzamento dei lavori
Trasferimento dallo stabilimento del fabbricante alla sede di installazione (Radioterapia Ospedale Bellaria)
· assicurare alla presa in carico presso lo stabilimento USA del sistema specifico (identificato con serial number) la verifica dell’ Integrità dei colli e della corrispondenza delle etichettature con quanto comunicato (labeling Dispositivi Medici)
· garantire la compilazione per le parti di competenza (trasportatore) dei documenti previsti per il rilascio del Nulla Osta Sanitario (NOS) all’importazione dello specifico Cyberknife (identificato con serial number)-riferimento procedura operativa standard nr.13 del Ministero Salute
· assicurare, tramite corriere specializzato e secondo le condizioni di indicate da Accuray USA, il trasporto del Sistema dallo stabilimento del Fabbricante fino al sito di installazione.
· Garantire, qualora le condizioni lo necessitino, la custodia e l’eventuale immagazzinamento temporaneo alle condizioni indicate da Accuray USA.
· Fornitura di copertura assicurativa per tutte le fasi di trasporto, custodia/immagazzinamento
La consegna del Sistema CyberKnife presso il sito di installazione è prevista entro il 31 agosto 2023 (indicativamente dopo Ferragosto).
Sdoganamento
· Supporto nelle operazioni di sdoganamento ai sensi dell’art.68 comma 1 lettera f) del D.P.R 633/72 e delle attività correlate all’ottenimento del NOS per lo specifico serial number
Installazione
· Preliminare installazione a pavimento, in apposita buca, dei frame di ancoraggio, durante i lavori di adeguamento del bunker
· Scarico e l’ingresso del Sistema e tutte le sue componenti all’interno del sito di installazione, avvalendosi di personale specializzato e autorizzato.
· Installazione dell’intero sistema e componenti accessorie tramite personale specializzato e autorizzato da Accuray
· Messa in funzione del sistema (Acceptance Test Procedure), effettuata tramite personale specializzato e autorizzato da Accuray; esecuzione dei protocolli di accettazione previsti dal fabbricante per la verifica del corretto funzionamento e corretta calibrazione e rilascio del verbale che attesti il buon esito di tutti i test
· Supporto alla Fisica Sanitaria durante le attività di caratterizzazione del fascio (commissioning) per i diversi tipi di collimatore
· Assicurare che l’installazione venga realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs 81/2008, D.Lgs. 101/2020, Direttiva Europea/Regolamento Unico Dispositivi Medici 2017/745) e nel rispetto delle policy aziendali in materia di trattamento dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e di Cybersecurity (Regolamento Europeo 2019/881)
Training
· Gestione della formazione sull’utilizzo del Sistema Cyberknife e TPS correlato, secondo le specifiche del fabbricante e con personale qualificato dallo stesso, per le seguenti figure professionali nr. 2 Medico Radioterapista e/o Neurochirurgo, nr.2 Fisico Sanitario e nr.2 TSRM, secondo le programmazioni e i calendari previsti dal fabbricante e in periodi compatibili e coerenti con le date di installazione.
· affiancamento da parte di personale specializzato durante fasi specifiche del commissioning e in occasione della preparazione e il trattamento dei primi pazienti (Golive).
Assistenza tecnica durante la garanzia
· garantire durante il periodi di garanzia (12 mesi a decorrere dal completamento del commissioning-indicativamente 6 settimane lavorative dalla messa in funzione e 3 settimane lavorative dal collaudo dell’Azienda USL) assistenza tecnica con copertura Full Risk eseguite da personale specializzato e secondo specifiche del fabbricante:
o servizio per ricezione chiamate di assistenza tecnica 24/24 tramite telefono o modalità equivalente
o manutenzione periodica preventiva secondo le check list e periodicità previste dal fabbricante
o ripristino del funzionamento del sistema in seguito di segnalazione di guasti, malfunzionamenti o rotture durante l’utilizzo nel luogo di installazione, ricambi e componenti incluse, nulla escluso;
o aggiornamenti hardware e software necessari per l’implementazione di funzionalità relative alla sicurezza e affidabilità del sistema o azioni conseguenti ad avvisi di sicurezza
o qualora necessario o consigliato l’utilizzo di un sistema predittivo (monitoraggio da remoto) verrà messa a disposizione una connessione di rete dedicata e conforme alle policy di sicurezza dell’azienda USL (vedi allegato)
o sono da intendersi esclusi dalla garanzia guasti causati da dolo o ad esso riconducibili (previo contradditorio tra le parti interessate), condizioni ambientali non rispondenti alle specifiche e calamità naturali.
· Assicurare tempi di intervento on site entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e possibilità di intervento/supporto telefonico all’operatore entro 1 ora lavorativa dalla richiesta di intervento. (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 17.00 festivi esclusi)
· Garantire il rispetto delle procedure dell’azienda USL (accesso al sito, fornitura della documentazione di esecuzione interventi, etc)
· Accettare la nomina di responsabile trattamento dati secondo GDPR 2016/679