## Foglio1
ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE
|  | SI | NO
0 | sistema a colonna mobile e piani trasferibili
1 | colonna mobile e piani trasferibili in acciaio inox e base in acciaio inox di minimo spessore
2 | movimenti: innalzamento/abbassamento; posizione Trendelenburg / anti-Trendelenburg; inclinazione laterale; autolivellamento
3 | idoneo a supportare pazienti di peso fino a 225 Kg
4 | Batterie con ampia autonomia (almeno 12 ore utilizzo continuo)
5 | pulsantiera e telecomando
6 | caricabatterie
7 | sistema anticollisione
8 | compatibilità con piani operatori Trumpf serie 7500
9 | piano operatorio a sbalzo radiotrasparente 360° con barre in fibra di carbonio
10 | area radiotrasparente fino a ca 1400mm x 400mm
11 | traslazione longitudinale circa 600mm
12 | piano idoneo alla chirurgia vertebrale
13 | Sistema poggiatesta ALLEN C-FLEX o equivalente
14 | supporto per petto
15 | supporto per anca di varie taglie (S/M/L)
16 | supporto per coscia Dx e SN
17 | reggibraccio ALLEN o equivalente: Supporti regolabili utilizzati per posizionare le braccia del paziente durante gli interventi di chirurgia spinale. Adatti per posizione prona e laterale.
18 | supporto Allen Bow Frame o equivalente: sistema per creare la lordosi invera e aprire gli spazi intervertebrali lasciando l'addome libero durante gli interventi; radiotrasparente per utilizzo anche con sistemi imaging a C; regolazione della flessione e tensione tramite manovella amovibile; completo di carrello per posizionamento a riposo
19 | carrello per piano con movimentazione verticale e Trend/antitrend
20 | compatibilità dichiarata da Brainlab/medPhoton con sistema imaging LOOP-X
21 | conformità 93/42/CE o 2017/745
22 | conformità EN 60601-1