## Foglio 1
ALLEGATO A1
| FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI AD ALTE PRESTAZIONI PER TERAPIA INTENSIVA DEL POLO MATERNO INFANTILE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA | RISPOSTA DITTA
| Tipologia A - Ventilatore neonatale ad alte prestazioni | si/no | DESCRIZIONE (Descrivere la specifica ed indicare la pagina del manuale/scheda tecnica in cui è indicata la specifica)
1.1 | • Schermo a colori touch screen ad alta risoluzione da almeno 10”
1.2 | • Miscelatore integrato per la regolazione della FiO2 dal 21% al 100% con calibrazione automatica della cella di ossigeno senza la necessità di disconnettere il paziente
1.3 | • Trigger di flusso e/o volume veloce, sensibile e ampiamente regolabile
1.4 | • Trigger di pressione ampiamente regolabile per la sincronizzazione in ventilazione invasiva (come back up in caso di malfunzionamento del di sensore di flusso) e non invasiva con configurazione a singolo tubo (sNIPPV)
1.5 | • NIV monotubo con sistema infant flow triggerata con sensore di flusso
1.6 | • PRICO SpO2 servocontrollato con tecnologia Masimo
1.7 | • Modalità e caratteristiche della ventilazione ad alta frequenza oscillatoria (HFO): o Tecnologia a pistone con membrana attiva per garantire fase inspiratoria ed espiratoria attive o Possibilità di regolazione manuale del Bias Flow fino a 30 L/min per facilitare il respiro spontaneo del paziente o Modalità Volume Garantito in HFO con regolazione del VT HFO a partire da almeno 1 ml per poter trattare in ventilazione oscillatoria pazienti al di sotto di 1 Kg di peso corporeo o Regolazione dei seguenti parametri: Frequenza (orientativamente da 5 a 20 Hz), CDP (fino a 50 cmH2O circa), Rapporto I:E (fino a 1:3), Ampiezza di oscillazione fino a 100 cmH2O o Possibilità di atto manuale fino a 60 cmH2O per manovra di reclutamento o Monitoraggio dei seguenti parametri: MAP/CDP, Ampiezza HF, FiO2, VT HFO, DCO2 con allarmi regolabili, Perdite o Possibilità di visualizzare le curve nel tempo di pressione, flusso, volume ed i loop pressione/volume e flusso/volume
1.8 | • Modalità e caratteristiche della ventilazione invasiva convenzionale: o IPPV (CMV-TCPL) o SIPPV (A/C) o SIMV o SIMV + PSV o PSV con trigger espiratorio regolabile per migliorare la sincronia del paziente o CPAP con sistema demand Flow per assistere l’eventuale aumento di richiesta di flusso in pazienti in respirazione spontanea o VG, ventilazione a volume garantito attivabile in tutte le modalità o Possibilità di visualizzare le curve nel tempo di pressione, flusso, volume ed i loop pressione/volume e flusso/volume o Possibilità di ampia regolazione del flusso inspiratorio o Possibilità di impostare separatamente il flusso inspiratorio e il flusso espiratorio o Monitoraggio dei più comuni parametri ventilatori (PIP, PEEP, VTi, VTe, MV, RR etc) e di meccanica respiratoria (Rexp, Cdyn, RSBI, C20/C etc)
1.9 | • Modalità e caratteristiche della ventilazione non invasiva: o nCPAP a singolo tubo con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato o nasal BiLEVEL a singolo tubo con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato o Possibilità di ventilazione nasale sincronizzata con sensore di flusso (sNIPPV) a singolo tubo e con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato. o Le modalità di ventilazione non invasive devono essere dotate di un sistema di compensazione automatica delle perdite, preferibilmente regolabile, per garantire una pressione stabile ed efficace o Ventilazione non invasiva con configurazione bitubo e sincronizzazione tramite trigger di pressione (nSIPPV, nSIMV) o HFNC: Modalità di Ossigenoterapia ad alti flussi con possibilità di misurazione della pressione nelle cannule
1.10 | • Procedura di avvio facile, rapida e sicura
1.11 | • Compatto, leggero e trasportabile
1.12 | • Possibilità di visualizzare i trend per almeno 72 ore
1.13 | • Batteria integrata ad alte prestazioni con autonomia di almeno 2,5 h in ventilazione convenzionale e di almeno 1 ora in alta frequenza oscillatoria
1.14 | • Dotato di carrello e umidificatore
1.15 | • Possibilità di un sistema di controllo automatico della FiO2 erogata sulla base di un target di saturazione ampiamente e liberamente regolabile dall’operatore
1.16 | • Possibilità di un sistema che consenta il settaggio ottimale della PEEP/CDP mediante valutazione della meccanica respiratoria con una procedura guidata di reclutamento/dereclutamento e con visualizzazione grafica e numerica integrata
1.17 | • Deve essere incluso il materiale dedicato necessario al corretto utilizzo per n. 20 pazienti per ogni ventilatore
1.18 | • Software per reclutamento polmonare intelligente
1.19 | • Esportazione dati verso monitor o diretta per interfacciamento alla Cartella Clinica Elettronica
Tipologia B - Ventilatore neonatale non invasivo
2.1 | • Schermo a colori touch screen da almeno 5”
2.2 | • Miscelatore integrato per la regolazione della FiO2 dal 21% al 100% con calibrazione automatica della cella di ossigeno senza la necessità di disconnettere il paziente.
2.3 | • Trigger di flusso regolabile per la sincronizzazione in ventilazione non invasiva con configurazione del circuito a tubo singolo
2.4 | • NIV monotubo con sistema infant flow triggerata con sensore di flusso
2.5 | • PRICO SpO2 servocontrollato con tecnologia Masimo
2.6 | • Modalità di ventilazione richieste: o nCPAP e nasal BiLEVEL con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato o nCPAP con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato e con rilevazione degli atti respiratori tramite sensore di flusso. o nasal BiLEVEL sincronizzata con sensore di flusso (sNIPPV) con generatori di CPAP a flusso variabile e a bassa pressione di funzionamento per la riduzione del lavoro respiratorio del neonato. o HFNC: Modalità di Ossigenoterapia ad alti flussi fino a 30 L/min
2.7 | • Le modalità di ventilazione non invasive devono essere dotate di un sistema di compensazione automatica delle perdite, preferibilmente regolabile su diversi livelli, per garantire una pressione stabile ed efficace
2.8 | • Procedura di avvio facile, rapida, sicura e intuitiva
2.9 | • Iperossigenazione con tempo massimo di erogazione regolabile fino a 120 s
2.10 | • Atto manuale controllato in pressione (fino a 15 cmH2O circa)
2.11 | • Possibilità di settare un tempo di inspirazione prolungato per le manovre di reclutamento
2.12 | • Monitoraggio dei principali parametri della ventilazione: o CPAP o Pressione di picco o Pressione media o FiO2 o Frequenza respiratoria o Tempo inspiratorio o Tempo espiratorio
2.13 | • Sistema di allarmi sui principali parametri monitorati, con possibilità di settaggio automatico e manuale
2.14 | • Batteria integrata ad alte prestazioni con autonomia di almeno 3 h
2.15 | • Sistema di allarmi sui principali parametri monitorati con possibilità di settaggio automatico e manuale
2.16 | • Modulo di controllo automatico della FiO2 erogata sulla base di un target di saturazione ampiamente e liberamente regolabile dall’operatore
2.17 | • Deve essere incluso il materiale dedicato necessario al corretto utilizzo per n. 20 pazienti per ogni ventilatore
2.18 | • Possibilità di esportazione dati verso monitor o diretta per interfacciamento alla Cartella Clinica Elettronica