## Foglio1
fabbricante |  | SI | NO
modello
1 | Funzione robotica per la memorizzazione di multeplici punti focali diversi, con annessi parametri di distanza di lavoro, ingrandimento, orientamento di tutti gli assi del corpo ottico e stativo, richiamandoli all’occorrenza tramite le impugnature, o la pedaliera, e movimentando automaticamente l’intero strumento nella posizione selezionata senza l’ausilio di sistemi di navigazione, per rilevamenti e diagnosi nella zona memorizzata in tempo diversi, garantendo le medesime condizioni di visione.
2 | Funzione robotica per permettere all’operatore di mantenere costantemente la direzione di visione e la messa a fuoco rispetto a quanto visualizzato pur muovendo il corpo ottico liberamente nello spazio; al fine di eliminare la continua necessità di messa a fuoco durante i frequenti spostamenti del corpo ottico da parte dell’operatore e garantire il mantenimento dell’osservazione sul punto operato, anche se da angolazioni e distanze diverse, riducendo i tempi dell’intervento e aumentando la precisione di lavoro ed il confort del chirurgo.
3 | Sistemi di visualizzazioni in fluorescenza della perfusione sanguigna e in fluorescenza tissutale per ottenere l’identica visualizzazione del campo operatorio nelle procedure rispettivamente di chirurgia vascolare e di chirurgia oncologica, ad esempio pre- e post- clipping di aneurisma, per assicurare la pervietà del vaso, o pree post-asportazione di una neoplasia cerebrale, per verificarne la resezione radicale:
3.a | Modulo "Yellow" di fluorescenza intraoperatorio che mette in evidenza le strutture colorate in fluorescenza, visualizzando al tempo stesso i tessuti non colorati nel loro colore naturale.
3.b | Modulo "Infrared" che consente di valutare con la fluorescenza il flusso sanguigno di un vaso normale, patologico o dopo la creazione di un’anastomosi e di visualizzare la pervietà vascolare del tessuto innestato.
4 | Sistema di visualizzazione ibrida: microscopica-esoscopica; incorporare funzioni di microscopio ed esoscopio digitale in un’unica soluzione, con visione del campo operatorio ingrandito a monitor, visione steroscopica con funzione di 3D polarizzata, risoluzione nativa a 4K delle due telecamere e del monitor, massima qualità della resa cromatica grazie al triplo sensore, posizionamento del corpo ottico fino a 625 mm di distanza dal campo.
5 | Sistema per ottenere un feedback in tempo reale sulla microstruttura dei tessuti attraverso la consultazione digitale della patologia: accesso da remoto alle immagini in vivo dalla sala operatoria per supportare il chirurgo senza necessità di estrazione tissutale. Sistma connesso al microscopio chirurgico per integrare l’imaging delle strutture cellulari nel flusso di lavoro chirurgico. Microscopia confocale a scansione laser utilizzata in combinazione con l’agente di contrasto fluoresceina sodica per visualizzare le caratteristiche dell’architettura tissutale in alta risoluzione. Presenza di sonda scanner in grado di emettere una luce laser a bassa intensità, che viene focalizzata a una profondità di fuoco regolabile (fino a 200 micron) all’interno del tessuto del paziente. Il punto focale viene spostato velocemente, con conseguente scansione del campo visivo in rapida ripetizione.