Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Indagine di mercato per la fornitura in Service di un Analizzatore POCT  comprensivo di reagenti e consumabili per l’esecuzione del dosaggio di PTH  Intra – Operatorio per le necessità del reparto di Otorinolaringoiatria dell’IRCCS Azienda Ospedaliero di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Si richiede la fornitura in Service di un Analizzatore di tipo POCT comprensivo di reagenti e consumabili per l’esecuzione del dosaggio di PTH Intra – Operatorio, per le necessità del reparto di Otorinolaringoiatria dell’IRCCS Azienda Ospedaliero di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola.

DESCRIZIONE DESTINAZIONE D’USO DETTAGLIATA

L’analizzatore di tipo POCT verrà utilizzato nelle immediate adiacenze della sala operatoria, per eseguire il dosaggio quantitativo rapido del paratormone intatto durante gli interventi di paratiroidectomia

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA PENA ESCLUSIONE

- Test del paratormone intatto completamente automatizzato, basato sul principio della Chemiluminescenza

- Dispositivo di tipo POCT

- Analisi effettuata su provette di sangue intero con EDTA, senza la necessità di centrifugare il prelievo

- Dimensioni massime pari a 40 x 40 x 50 cm (l x p x h)

- Penso inferiore a 15 Kg

- Tempo di analisi minore o uguale a 5 minuti

- Calibrazione stabile per almeno 180 giorni

- Cartucce e reagenti pronti all’uso

- Schermo LCD Touch Screen

- Stampante integrata

- Lettore codici a barre integrato

- Sensibilità analitica < 5 pg/ml

- Attività di massima a carico dell’operatore:

  - Controllo

  - Inserimento della provetta di sangue intero EDTA

  - Posizionamento della cartuccia e avviamento

  - Visualizzazione del risultato sullo schermo entro 5 minuti con possibilità di stampa

- Certificazione CE – IVD