ALLEGATO A CARATTERISTICHE TECNICHE

Indagine di mercato per la fornitura in Service di un sistema di diagnostica molecolare per la rilevazione di patogeni emergenti e riemergenti.

Fornitura Service di un sistema di diagnostica molecolare basato su metodica real-time PCR per la rilevazione di patogeni tropicali, emergenti e riemergenti necessario allo svolgimento della sorveglianza nazionale e regionale secondo il Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta delle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 e per eventuali altre emergenze microbiologiche e/o adeguamento a linee guida e raccomandazioni ministeriali necessarie per eseguire tutto il processo analitico, dal campione al risultato finale.

Per il Sistema diagnostico si intende il complesso unitario di strumentazioni necessarie per eseguire tutto il processo analitico, dal campione al risultato finale

Caratteristiche

Si richiede:

- Sistema analitico composto:

- n. 2 strumentazioni identiche per estrazione degli acidi nucleici e PCR setup;

- n. 3 strumentazioni identiche per amplificazione Real time PCR.

- Un unico kit di estrazione per DNA e RNA dalle seguenti matrici: sangue, plasma, urine, CSF, feci, swab.

- Sistema analitico in grado di estrarre acidi nucleici contemporaneamente fino a 96 campioni su singolo strumento.

- Sistema analitico “aperto” cioè in grado di automatizzare metodiche in house e di terze parti.

- Flusso di lavoro validato sia sull’intera procedura, sia singolarmente per ognuna delle tre fasi (estrazione, PCR setup, amplificazione).

- Completa gestione dell’eluato e sua tracciabilità automatica in tutto il flusso di lavoro.

- Completa tracciabilità e azzeramento della possibilità di errore dell’operatore nella fase di avvio della seduta analitica grazie all’identificazione automatica positiva di campioni, reagenti e consumabili.

- Termociclatore real time PCR “aperto” con capacità di almeno 96 test/seduta.

- Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio.

- Middleware in grado di gestire la fase pre- e post-analitica del dato.

- Certificazione CE-IVD

Reagenti

Si richiede:

- Kit diagnostici pronti all’uso, non liofili, per la ricerca di differenti specie virali elencate nella seguente Tabella 1:

Target

West Nile virus

Chikungunya virus

Dengue virus (screening)

Zika virus

Virus della Febbre Gialla

Lassa virus

Rift Valley fever virus

Crimea-Congo haemorragic fever virus (CCHFV)

Dengue Typing (rilevazione e discriminazione Denv 1-4)

Orthopoxvirus

MERS-CoV

Ebola virus

Hantavirus renale e polmonare

Chagas

Malaria Typing (rilevazione e discriminazione P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax, P.knowlesi)

Virus Epatite D

Virus Epatite E

Virus Epatite A

HIV-2

Antrace

Nipah virus

Kit one-step realtime RT-PCR (mix amplificazione per metodiche home made) amplificazione per metodiche home-made)

- Kit dedicati alla diagnosi di un singolo patogeno per eseguire una sorveglianza puntuale (no pannelli multiparametrici).

- Kit one-step real time RT-PCR, con reagenti pronti all’uso, non liofili.

- Confezionamento frazionato del kit che ne permetta l’utilizzo intermittente senza sprechi.

- Controllo interno rilevato in un canale specifico per evidenziare potenziali inibizioni.

- Assenza di cross-reattività con virus che potrebbero essere considerati nella diagnosi differenziale.

- Stesso profilo termico di amplificazione almeno per i seguenti target: West Nile virus, Chikungunya virus, Dengue virus, Zika virus, virus della febbre Gialla, Lassa virus, Rift Valley fever virus e Virus Epatite D.

- Certificazione CE–IVD per i test su almeno i seguenti target: West Nile virus, Chikungunya virus, Dengue virus (screening), Zika virus, virus della febbre Gialla, Lassa virus e Rift Valley fever virus.