Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Fornitura in accordo quadro con unico aggiudicatario della durata di 4 anni di occhiali chirurgici con telescopi ingranditori e fonti luminose per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Si richiede la fornitura di occhiali chirurgici con telescopi ingranditori e di fonti luminose, con le seguenti caratteristiche di minima tecniche e funzionali:

Occhiali chirurgici con telescopi ingranditori di tipo galileiano e prismatico

- Montatura occhiale a scelta tra vari modelli, materiali, colori e misure (da scegliere successivamente all’aggiudicazione di codesta Gara in base alle esigenze del singolo chirurgo)

- Possibilità di personalizzazione delle aste con il nome dell’utilizzatore

- Occhiali con lenti graduate/non graduate a seconda dell’esigenza del chirurgo e con trattamento antiriflesso, su cui andranno incorporati i telescopi ingranditori

- Peso contenuto degli occhiali completi di telescopi ingranditori

- Astuccio occhiali personalizzabile con il nome dell’utilizzatore con protezione anticaduta

- Fornitura di laccio cingi testa con lunghezza regolabile

- Telescopi ingranditori di tipo galileiano, con trattamento antiriflesso e antigraffio, e con ingrandimento a scelta almeno tra i seguenti:

- 2,5x

- 3,0x

- 3,5x

- Telescopi ingranditori di tipo prismatico, con trattamento antiriflesso e antigraffio, e con ingrandimento a scelta almeno tra i seguenti:

- 3,5x

- 4,5x

- Occhiale conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)

Fonte luminosa

- Compatibilità con occhiali chirurgici oggetto di fornitura

- Intensità luminosa di almeno 40.000 lux

- Temperatura di colore indicativamente di 5700 K

- Dotata di batteria con durata di utilizzo alla massima potenza di almeno 7 ore

- Fornitura di doppia batteria ricaricabile

- Fornitura di caricatore di batteria

- Dotata di attacco magnetico e/o clip per essere montata su diverse tipologie di montature oppure su caschetto (anche non della stessa casa produttrice)

- Distanza di lavoro di circa 35 cm con diametro indicativamente di 8 cm

- Peso non superiore a 35 g

- Regolazione dell’intensità luminosa

- Visualizzazione dello stato della batteria

- Funzioni di accensione, spegnimento e regolazione dell’intensità luminosa regolabili mediante pulsanti

- Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)

Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione

- Intensità luminosa della fonte luminosa di almeno 50.000 lux

- Peso della fonte luminosa minore o uguale a 20 g

- Durata della batteria alla massima intensità di almeno 8 ore

- Disponibilità di telescopi ingranditori con trattamento antiriflesso e antigraffio e con area visualizzabile superiore a 80 cm2

- Montatura con possibilità di protezione laterale antischizzo inseribile all’occorrenza

- Correzione ottica sia sul telescopio che sulla lente portante

- Occhiale con carotatura delle lenti portanti per permettere di avvicinare il telescopio il più possibile all’occhio dell’utilizzatore