
Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Fornitura in accordo quadro con unico aggiudicatario della durata di 4 anni di occhiali chirurgici con telescopi ingranditori e fonti luminose per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna


Si richiede la fornitura di occhiali chirurgici con telescopi ingranditori e di fonti luminose, con le seguenti caratteristiche di minima tecniche e funzionali:

Occhiali chirurgici con telescopi ingranditori di tipo galileiano e prismatico 
· Montatura occhiale a scelta tra vari modelli, materiali, colori e misure (da scegliere successivamente all’aggiudicazione di codesta Gara in base alle esigenze del singolo chirurgo)
· Possibilità di personalizzazione delle aste con il nome dell’utilizzatore
· Occhiali con lenti graduate/non graduate a seconda dell’esigenza del chirurgo e con trattamento antiriflesso, su cui andranno incorporati i telescopi ingranditori
· Peso contenuto degli occhiali completi di telescopi ingranditori 
· Astuccio occhiali personalizzabile con il nome dell’utilizzatore con protezione anticaduta
· Fornitura di laccio cingi testa con lunghezza regolabile
· Telescopi ingranditori di tipo galileiano, con trattamento antiriflesso e antigraffio, e con ingrandimento a scelta almeno tra i seguenti: 
· 2,5x
· 3,0x
· 3,5x
· Telescopi ingranditori di tipo prismatico, con trattamento antiriflesso e antigraffio, e con ingrandimento a scelta almeno tra i seguenti: 
· 3,5x
· 4,5x
· Occhiale conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)


Fonte luminosa 
· Compatibilità con occhiali chirurgici oggetto di fornitura
· Intensità luminosa di almeno 40.000 lux
· Temperatura di colore indicativamente di 5700 K
· Dotata di batteria con durata di utilizzo alla massima potenza di almeno 7 ore 
· Fornitura di doppia batteria ricaricabile
· Fornitura di caricatore di batteria
· Dotata di attacco magnetico e/o clip per essere montata su diverse tipologie di montature oppure su caschetto (anche non della stessa casa produttrice)
· Distanza di lavoro di circa 35 cm con diametro indicativamente di 8 cm
· Peso non superiore a 35 g
· Regolazione dell’intensità luminosa
· Visualizzazione dello stato della batteria 
· Funzioni di accensione, spegnimento e regolazione dell’intensità luminosa regolabili mediante pulsanti
· Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)

Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
· Intensità luminosa della fonte luminosa di almeno 50.000 lux
· Peso della fonte luminosa minore o uguale a 20 g
· Durata della batteria alla massima intensità di almeno 8 ore
· Disponibilità di telescopi ingranditori con trattamento antiriflesso e antigraffio e con area visualizzabile superiore a 80 cm2
· Montatura con possibilità di protezione laterale antischizzo inseribile all’occorrenza
· Correzione ottica sia sul telescopio che sulla lente portante
· Occhiale con carotatura delle lenti portanti per permettere di avvicinare il telescopio il più possibile all’occhio dell’utilizzatore


