[image: image2.jpg]18 ::: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
:¢: EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche

Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




[image: image1.jpg]©00@@@ oo
T TYTEEY






ALLEGATO A

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE (sez. A)
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
	1
	Almeno 3 processatori nuovi e di ultima generazione, idonei all’uso previsto nel Capitolato prestazionale e all’esecuzione dell’attività indicata (116.000 test/anno) e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato.
	 SI
	 NO

	2
	Tutti i reagenti, i controlli di qualità (interni e di terza parte, ad es.: run control), i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso.
	 SI
	 NO

	3
	A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità interni e di terza parte, ad es.: run control), i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione.
	 SI
	 NO

	4
	A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i sieri del’ISS, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (inclusi quelli per la Qualificazione delle strumentazioni e la convalida della metodica).
	 SI
	 NO

	5
	Aggiornamenti strumentali (hardware e software) gratuiti.
	 SI
	 NO

	6
	Supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda Appaltante.
	 SI
	 NO

	7
	Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato (re-training) o per la formazione di nuovi operatori.
	 SI
	 NO

	8
	Collegamento e validazione dell’interfacciamento con il Sistema Informativo del Trasfusionale (TIS).
	 SI
	 NO

	9
	Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche.
	 SI
	 NO

	10
	Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore.
	 SI
	 NO

	11
	Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o regionali.
	 SI
	 NO


CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE (ANALIZZATORI)
	12
	Sistema completamente automatico dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione, partendo dalla provetta analitica, per l’esecuzione del test NAT (Test acidi nucleici) per la validazione annua prevista dal capitolato di donazioni di sangue ed emocomponenti in singolo, tramite amplificazione genomica per il West Nile Virus. 
	 SI
	 NO

	13
	Il rilevamento del virus deve essere possibile mediante tecniche di TMA e/o PCR Real Time.
	 SI
	 NO

	14
	Carry-over assente.
	 SI
	 NO

	15
	Presenza di sensori per il controllo dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reagenti e conseguenti allarmi in caso di problemi.
	 SI
	 NO

	16
	Archivio storico dei donatori con capacità di memoria proporzionata al numero di donazioni e sistema di back-up.
	 SI
	 NO

	17
	Tracciabilità della provetta nel sistema.
	 SI
	 NO

	18
	Compatibilità dei rack con le provette in uso presso il CQB 
(6 ml: dimensioni 13x100 mm; 10 ml: 10x150 mm)
	 SI
	 NO

	19
	Taniche di tipo “usa e getta” per raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti liquidi, ove necessario
	 SI
	 NO

	20
	Identificazione dei campioni biologici positivi esaminati, con garanzia di rintracciabilità durante l’intero flusso operativo.
	 SI
	 NO

	21
	Lettore ottico esterno di codice a barre dei campioni come back up.
	 SI
	 NO

	22
	Conformità al  Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) o alla Direttiva CE 98/79 (IVDD).
	 SI
	 NO

	23
	Conformità alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1).
	 SI
	 NO


CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE ACCESSORIA 
	24
	Possibilità di immagazzinare i materiali/reagenti a temperatura ambiente o in dispositivi di refrigerazione.
	 SI
	 NO

	In riferimento al punto precedente, compilare gli item seguenti solo in caso di dispositivi di refrigerazione.

	25
	Frigo biologico / congelatore di dimensioni adeguate allo stoccaggio di materiali/reagenti per almeno 1 mese.
	 SI
	 NO

	26
	Presenza di sistema di registrazione della temperatura.
	 SI
	 NO

	27
	Conformità alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1).
	 SI
	 NO


CARATTERISTICHE DEI REATTIVI
	28
	Test NAT per la rilevazione del WNV che fornisca un risultato di tipo qualitativo.
	 SI
	 NO

	29
	Presenza di un controllo interno in tutti i campioni, calibratori e controlli.
	 SI
	 NO

	30
	Sensibilità analitica con standard virale secondo analisi Probit per il WNV lineage 1 di almeno 25 copie/ml.
	 SI
	 NO

	31
	Sensibilità analitica con standard virale secondo analisi Probit per il WNV lineage 2 di almeno 20 copie/ml.
	 SI
	 NO

	32
	Percentuale di sedute invalide sul totale delle stesse non superiore a 1,5% annuale.
	 SI
	 NO

	33
	Percentuale test invalidi sul totale degli stessi non superiore al 3% annuale.
	 SI
	 NO

	34
	Conformità  al  Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) o alla Direttiva CE 98/79 (IVDD).
	 SI
	 NO


ASSISTENZA POST VENDITA PER LA STRUMENTAZIONE FORNITA
	35
	Illimitati interventi su chiamata.
	 SI
	 NO

	36
	Parti di ricambio/consumo incluse.
	 SI
	 NO

	37
	Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 24 ore solari, 7 gg/7 festivi inclusi.
	 SI
	 NO

	38
	Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 60 ore solari, 7 gg/7 festivi inclusi.
	 SI
	 NO

	39
	Se offerto middleware
Tempo massimo di intervento dalla chiamata comprensivo di ripristino funzionalità middleware (risoluzione guasto) non superiore a 2 ore solari, 7gg/7 festivi inclusi. 
	 SI
	 NO

	40
	Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante.
	 SI
	 NO

	41
	Ripristino dell’operatività completa in caso di trasferimento dei dispositivi presso altro locale/edificio della medesima sede o presso altra sede in tempi non superiori a 7 gg lavorativi senza interruzione dell’attività.
	 SI
	 NO


REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE (sez. B)
	Punteggio
	ID
	Requisito
	Criterio di valutazione
	Risposta Ditta

	Qualità tecnica della strumentazione (31 punti)

	3
	W1
	Tracciabilità dei lotti di tutti i reagenti caricati a bordo.
	No = 0 punti

In caso affermativo verrà espresso un giudizio sulla base della relazione fornita attribuendo giudizio migliore alla ditta in grado di assicurare la tracciabilità univoca per tutti i reagenti a bordo omnicomprensiva delle soluzioni tecnologiche per garantire la suddetta tracciabilità.
	     

	3
	W2
	Capacita dello strumento e/o di eventuale HW/SW aggiuntivo  di monitorare in automatico e/o informare sulle quantità di reagenti e consumabili on board (num. test disponibili e rimanenti a seduta in corso).
	No = 0 punti

In caso affermativo verrà espresso un giudizio sulla base della relazione fornita attribuendo giudizio migliore alla ditta in grado di assicurare  una precisa e rapida quantificazione dei test effettuabili sia su strumento che eventualmente su altro supporto hardware o software..
	     

	3
	W3
	Monitoraggio dell’andamento dei controlli di qualità interni del CQB mediante software dello strumento o del middleware offerto.
	No = 0 punti

Sì solo su middleware = 1 punto

Sì solo su software strumento = 2 punti

Sì su software strumento e middleware = 3 punti

Relazionare.
	     

	3
	W4
	Volume necessario per eseguire 1 Test NAT West Nile Virus completo (vol. esecuzione e vol. morto espressi in µl)
	Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire il test con volume di esecuzione e volume morto minore. 
	     

	3
	W5
	Volume necessario per eseguire  Test NAT West Nile Virus multipli di 1 (vol. esecuzione e vol. morto espressi in µl)
	Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire test multipli con volume esecuzione e morto minore.
	     

	2
	W6
	Potenzialità numerica di esecuzione del test in 12 ore per singolo strumento (numero di test).
	Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire il numero maggiore di test nelle 12 ore per singolo strumento.
	     

	2
	W7
	Numero di test eseguibili a pieno carico dello strumento senza intervento dell’operatore (walk-away).
	Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire il numero maggiore di test senza intervento dell’operatore (walk-away).
	     

	3
	W8
	Ripetizione del campione (o replicati) nella stessa lista di lavoro o piastra mantenendo lo stesso identificativo.
	No = 0 punti

Sì = 3 punti

Relazionare.
	     

	3
	W9
	Modalità di processazione in continuo ed esecuzione dei campioni a seduta in corso, senza tempi di attesa.
	No = 0 punti

Sì = 3 punti 

Relazionare.
	     

	2
	W10
	Modalità di segnalazione dell’errore dovuto a non corretta aspirazione (o non avvenuta aspirazione) con possibilità di individuazione del campione e/o dei reagenti interessati dall’errore e successiva modalità d’intervento dell’operatore.
	Verrà espresso giudizio migliore alla tecnologia che visualizza e guida in modo rapido l’operatore verso la  risoluzione dell’errore e la ripresa della seduta.


	     

	2
	W11
	Possibilità di conservazione a temperatura controllata di reagenti a bordo macchina, senza alterazione dei tempi di stabilità dei reagenti.
	Sì = 2 punti

No = 0 punti

Relazionare.
	     

	2
	W12
	Collegamento al sistema di scarico centralizzato del CQB di tutti gli scarichi dei reflui degli analizzatori offerti.
	Previsto da manuale d’uso = 2 punti

Non previsto da manuale d’uso = 0 punti
Allegare documentazione tecnica a comprova e specificare la pagina del manuale d’uso dove è previsto tale collegamento.
	     

	Progetto tecnico e di tracciabilità (16 punti)

	5
	W13
	Progetto di adeguamento riportante le specifiche necessarie ed il layout per l’installazione dei dispositivi offerti in conformità alle norme vigenti (caratteristiche, dimensioni, spazi occupati, carico accidentale sui solai dei localiscarichi, impianti elettrici e di condizionamento, etc.).
	Allegare progetto definitivo e layout distributivo.

Verrà attribuito il giudizio migliore al progetto ritenuto più idoneo sulla base dei seguenti requisiti:

· Ergonomicità: Distribuzione della strumentazione negli spazi a disposizione (ingombri, spazio attività operatori e percorsi)

· Tipologia di lavori di adeguamento necessari



	4
	W14
	Proposta operativa per l’inserimento dei sistemi analitici nel CQB.
	Relazionare.

Verrà attribuito il giudizio migliore alla proposta in grado di garantire la continuità dell’attività del CQB nel modo più razionale possibile e dell’attività delle altre specialistiche cliniche eventualmente interessate.

	4
	W15
	Tempi di progetto: tempistiche per realizzazione (dalla richiesta consegna alla consegna, installazione e messa in funzione, comprese le opere di adeguamento necessarie per l’installazione).
	Valutazione del cronoprogramma. Verrà attribuito il giudizio migliore al progetto che richiede tempi minori.

	3
	W16
	Progetto relativo alla Tracciabilità ai fini della dispositivo-vigilanza e della rilevazione dei consumi e della spesa.
	Relazionare. 

Saranno valutate positivamente le proposte relative a:

· Quantità dei dati inviati al TIS.

· Associazione dei dati (ad es.: associazione reagente-apparecchiatura) e possibilità di elaborazione report.

· Integrazione con sistemi informativi esterni (ad es.: tramite flusso informativo verso gestionali di amministrazione/contabilità).

	Qualità dei reattivi (21 punti)


	2
	W17
	Tutti i reagenti pronti all’uso senza necessità di ricostituzione né di pretrattamento.
	Reagenti con necessità di ricostituzione e/o di pretrattamento: 0 punti.

Reagenti senza alcuna necessità né di ricostituzione né di pretrattamento: 2 punti.

	     

	2
	W18
	Modalità di conservazione dei reagenti.
	Reagenti con modalità di conservazione diversificate: 0 punti.

Reagenti senza modalità di conservazione diversificate: 2 punti.
	     

	2
	W19
	Tempi di stabilità dei reagenti a bordo macchina.
	Giudizio migliore verrà attribuito alle tempistiche di stabilità maggiori dei reagenti a bordo macchina.
	     

	3
	W20
	Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 1, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto (indicare sensibilità analitica in copie/ml).
	Sensibilità analitica offerta uguale alla sensibilità richiesta come requisito minimo = 0 punti.

Migliore sensibilità analitica = punteggio massimo.

Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale.
	     

	3
	W21
	Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 2, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto (indicare sensibilità analitica in copie/ml).
	Sensibilità analitica offerta uguale alla sensibilità richiesta come requisito minimo = 0 punti.

Migliore sensibilità analitica = punteggio massimo.

Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale.
	     

	3
	W22
	Esecuzione test sia su plasma che su siero e modalità di esecuzione.
	Solo plasma = 0 punti.

Qualora dichiarato Plasma e Siero, giudizio migliore verrà attribuito alla modalità d’esecuzione che risulti più semplice per l’operatore (minori operazioni, reagenti da cambiare, ecc).

Test indifferentemente sia su plasma sia su siero con la medesima modalità d’esecuzione = 3 punti.
	     

	2
	W23
	Esecuzione di ulteriori test NAT ai fini trasfusionali sulla strumentazione offerta.
	No = 0 punti.

Sì: giudizio migliore verrà attribuito ai sistemi che permettono il numero maggiore di test NAT ai fini trasfusionali.


	     

	2
	W24
	Quantità dei rifiuti liquidi e/o solidi prodotti dallo strumento per una seduta di 90 test.
	Giudizio migliore verrà attribuito ai sistemi con minore impatto sullo smaltimento sia dei rifiuti liquidi sia dei rifiuti solidi per una seduta di 90 test.
	     

	2
	W25
	Dimensioni e quantità del packacing inviato per l'esecuzione di N. 5.000 test.
	Giudizio migliore verrà attribuito alle dimensioni ed alle quantità inferiori dei packeging inviati.
	     

	Servizio post-installazione (2 punti)

	1
	W26
	Supporto scientifico e metodologico.
	No = 0 punti

Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che definisca un programma tramite il quale sarà garantito il supporto scientifico e metodologico (eventi, piattaforme informatiche, database consultazione, breviario, ecc.)
	     

	1
	W27
	Programma dettagliato di addestramento/informazione degli operatori, tracciabilità dell’addestramento e mantenimento dell’addestramento del personale (esistente o neo-assunto)
	Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che definisca un programma di addestramento differenziato per le diverse figure professionali sanitarie interessate, che assicuri strumenti per la tracciabilità dell’addestramento (modalità per la verifica di apprendimento - questionari, esito formazione - e per le attestazioni ai partecipanti: attestazioni singole, firma inizio e fine corso, etc.) e  che individui azioni concrete e operative per assicurare il mantenimento dell’addestramento (refresh/re-training) e l’addestramento di neo-assunti.

Verranno valutati positivamente corsi di formazione di II livello per personale già formato presso le aziende fornitrici. 
	     


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]