## Condizioni contrattuali FRI
TIPOLOGIA CONTRATTO: FULL RISK (FRI)
|  | SI | NO
1 | Inclusione di tutti i danni compresi quelli per cause accidentali
2 | Interventi illiminati di manutenzione correttiva sulle apparecchiature nessuna parte esclusa
3 | Ricambi utilizzati inclusi nel canone
4 | Tempi di intervento non superiori a 8 ore lavorative dalla richiesta di assistenza
5 | Disponibilità di muletto per tutte le tipologie di apparecchiature in contratto
6 | Risoluzione del guasto o fornitura di muletto entro 16 ore lavorative dalla richiesta di assistenza
7 | In caso di fornitura del muletto il tempo di risoluzione del guasto non dovrà comunque superare le 80 ore lavorative dalla richiesta di assistenza. Durante il periodo di riparazione, la risoluzione di eventuali danni, inclusi quelli per cause accidentali, sul muletto fornito si ritengono a carico della ditta, ad eccezione del solo dolo, comprovato e verificato in contraddittorio con l’Azienda Appaltante.
8 | Il numero di sostituzioni complessive di trasduttore ecografico delle sonde video-eco-endoscopiche incluse nel canone dovrà essere pari o superiore al numero di sonde in contratto per ogni Azienda nel periodo di vigenza (es. in caso di n. 3 sonde in contratto si richiedono n. 3 sostituzioni gratuite, anche se relative al medesimo strumento)
9 | Numero di manutenzioni preventive, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali all’anno pari o superiore al numero di manutenzioni previste dal fabbricante (fornire estratto nel manuale d’uso/service)
10 | Personale tecnico specializzato e/o certificato
11 | Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
12 | Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
13 | Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione

## Condizioni contrattuali RIC
TIPOLOGIA CONTRATTO: FORNITURA RICAMBI (RIC)
|  | SI | NO
1 | Attività di assistenza tecnica correttiva o manutenzione tecnica preventiva periodica su chiamata
2 | Fornitura di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
3 | Fornitura di materiale di consumo/dispositivi medici pluriuso
4 | Personale tecnico specializzato e/o certificato
5 | Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
6 | Tempi di invio del preventivo entro 24 ore lavorative dalla richiesta di assistenza tecnica correttiva
7 | Tempi di intervento/ritiro apparecchiatura entro 12 ore lavorative dalla richiesta di assistenza tecnica correttiva
8 | Risoluzione del guasto o fornitura di muletto entro 40 ore lavorative dall’approvazione del preventivo.
9 | In caso di fornitura del muletto il tempo di risoluzione del guasto non dovrà comunque superare le 80 ore lavorative dall’approvazione del preventivo. Durante il periodo di riparazione, la risoluzione di eventuali danni, inclusi quelli per cause accidentali, sul muletto fornito si ritengono a carico della ditta, ad eccezione del solo dolo, comprovato e verificato in contraddittorio con l’Azienda Appaltante.
10 | Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 32 ore lavorative dall'ordine
11 | Il servizio e i relativi costi da inserire nel preventivo si intendono comprensivi di tutte le lavorazioni necessarie al completo ripristino dell'apparecchiatura. Non sono imputabili all'Azienda Sanitaria i costi delle attività previste da specifici protocolli interni del fornitore del servizio di assistenza (es. decontaminazione/sterilizzazione aggiuntiva, controlli di sicurezza e qualità).