## QUESTIONARIO
Allegato A2 Questionario Tecnico
ID | DESCRIZIONE CARATTERISTICA | Note | Unità di misura | Operatore | Caratteristica di minima | CRITERIO DI VALUTAZIONE | Valorizzazione a cura della ditta | Riferimento documentazione tecnica allegata (n. pagina e nome documento fornito)
Sistema di integrazione
Composizione per sala
1 | Monitor a stativo pensile
| N 1 monitor LCD di grado medicale per sala operatoria da installare su pensili già presenti con supporti e/o quanto necessario all'installazione a carico dell'offerente |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Modello
Costruttore
| Tipologia |  | Tipologia | = | Flat Panel | VALUTAZIONE
| Retroilluminazione | Indicare la tecnologia utilizzata | Tecnologia |  |  | VALUTAZIONE
| Risoluzione | Nella valorizzazione indicare la risoluzione | Risoluzione | >= | 4K/UHD | MASSIMIZZAZIONE
| Dicom preset |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Formato |  | formato |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensione >= 24" | Nella valorizzazione Indicare la dimensione | Sì/No se Sì indicare la dimensione | = | Sì | VALUTAZIONE
| Luminanza massima |  | cd/m2 |  |  | VALUTAZIONE
| Contrasto dinamico |  |  |  |  | VALUTAZIONE
| Tempo di Risposta (on/off) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Tempo di Risposta (GTG) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Consumo energetico |  | W |  |  | VALUTAZIONE
| Angolo divisione |  | Grado sessegesimale (°) |  |  | VALUTAZIONE
| Ingressi (HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI,..) | Indicare la tipologia di connessioni | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensioni esterne (LxHxP) |  | cmxcmxcm |  |  | VALUTAZIONE
| Peso |  | Kg |  |  | VALUTAZIONE
| Regolazione schermo |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di collegare un monitor sia al sistema di integrazione che alla colonna video endo/laparoscopica, allo scopo di garantire la continuità di visualizzazione del segnale anche in caso di malfunzionamento del sistema |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità Regolamento UE 2017/745 |  | Sì/No se Sì indicare Classe di rischio | = | Sì | VALUTAZIONE
| Altre Certificazioni |  | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
2 | Postazione di controllo
| N 1 dispositivo touch di comando di grado medicale per sala comprensivo dei supporti necessari (braccio e supporto di ancoraggio a pensile) e che permetta l’azione in prossimità del campo operatorio: |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Modello
Costruttore
| Tipologia |  | Tipologia | = | Flat Panel | VALUTAZIONE
| Retroilluminazione | Indicare la tecnologia utilizzata | Tecnologia |  |  | VALUTAZIONE
| Risoluzione | Nella valorizzazione indicare la risoluzione | MPX |  |  | VALUTAZIONE
| Formato |  | formato |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensione | Indicare la dimensione | Pollici (inch) |  |  | VALUTAZIONE
| Luminanza massima |  | cd/m2 |  |  | VALUTAZIONE
| Contrasto dinamico |  |  |  |  | VALUTAZIONE
| Tempo di Risposta (on/off) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Tempo di Risposta (GTG) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Consumo energetico |  | W |  |  | VALUTAZIONE
| Angolo divisione |  | Grado sessegesimale (°) |  |  | VALUTAZIONE
| Ingressi (HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI,..) | Indicare la tipologia di connessioni | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensioni esterne (LxHxP) |  | cmxcmxcm |  |  | VALUTAZIONE
| Peso |  | Kg |  |  | VALUTAZIONE
| Regolazione schermo |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità Regolamento UE 2017/745 |  | Sì/No se Sì indicare Classe di rischio | = | Sì | VALUTAZIONE
| Certificazioni |  | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
| Destinato al controllo centralizzato del sistema integrato da parte degli operatori; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Dotato di interfaccia semplice e immediata |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibile uso come ulteriore monitor operativo e per la visualizzazione di tutti gli altri segnali video del sistema |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Visualizzazione contemporanea di più ingressi (visualizzazionsia sia dell'interfaccia grafica di comando/gestione del sistema che di altri segnali video gestiti dal sistema) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
3 | PC di Sala
| N.1 postazione PC per ciascuna sala operatoria dotata di monitor di elevata risoluzione da installarsi a filo parete in spazio già predisposto |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Modello
Costruttore
| Sistema Operativo |  | Indicare |  |  | VALUTAZIONE
| RAM |  | Gb |  |  | VALUTAZIONE
| Hard Disk SSD |  | Gb |  |  | VALUTAZIONE
| Connettività (Schede di rete) |  | Tipologia | = | Ethernet 10/100/1000 | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Media |  | Tipologia | >= | USB | VALUTAZIONE
| Dotazione accessori |  | Accessori | >= | Tastiera con apetura a libro, lettore CD/DVD integrato, lettore USB, sistema di puntamento | VALUTAZIONE
| Protezione |  | Tipologia | >= | Fanless, sanificabile | VALUTAZIONE
| Conformità IEC 60601-1 |  | Sì/No |  | SI | VALUTAZIONE
| Conformità Regolamento UE 2017/745 |  | Sì/No se Sì indicare Classe di rischio | = | Sì | VALUTAZIONE
| Dimensione monitor |  | Sì/No se Sì descrivere | Dimensioni comprese tra 42 e 50 " | SI | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Installazione comprensiva di interruttore generale (con spia per indicare la presenza di alimentazione) e pulsante di accensione/riavvio PC |  | Sì/No | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibile configurazione PC in dominio |  | Sì/No | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Utilizzabile in modo ergonomico, sicuro e funzionale. |  | Sì/No | = | Sì | VALUTAZIONE
| Modalità di manutenzione | Facilità di accesso per ispezioni e operazioni di manutenzione, necessità di ridotta manutenzione | Caratteristica |  |  | VALUTAZIONE
| Montaggio | a parete con installazione a filo in spazio già predisposto e coperto da pannello di vetro (da verificare durante sopralluogo) | Sì/No | = | Sì | VALUTAZIONE
| Dotazione applicativi | è accettabile anche dichiarazione di compatibilità con antivirus aziendale | Applicativi | >= | Antivirus | VALUTAZIONE
| Ingressi (HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI,..) | Indicare la tipologia di connessioni | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensioni esterne (LxHxP) |  | cmxcmxcm |  |  | VALUTAZIONE
| Peso |  | Kg |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di utilizzo come ulteriore monitor di comando del sistema di integrazione | Se sì descrivere la funzionalità | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità IEC 60601-1 |  | Sì/No |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità Regolamento UE 2017/745 |  | Sì/No se Sì indicare Classe di rischio |  |  | VALUTAZIONE
| Altre Certificazioni |  | Elencare |  |  | VALUTAZIONE
Monitor del PC di sala
| Tipologia | (flat panel integrato,..) | Indicare tipologia |  |  | VALUTAZIONE
| Risoluzione | Nella valorizzazione indicare la risoluzione | Risoluzione | >= | FULL HD | MASSIMIZZAZIONE
| Formato |  | formato |  |  | VALUTAZIONE
| Dimensioni comprese tra 42 e 50 " | Indicare la dimensione | Sì/No se Sì indicare la dimensione | = | Sì | VALUTAZIONE
| Luminanza massima |  | cd/m2 |  |  | VALUTAZIONE
| Contrasto dinamico |  |  |  |  | VALUTAZIONE
| Tempo di Risposta (on/off) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Tempo di Risposta (GTG) |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Consumo energetico |  | W |  |  | VALUTAZIONE
| Angolo divisione |  | Grado sessegesimale (°) |  |  | VALUTAZIONE
Modello (se separato da PC)
Costruttore (se separato da PC)
| Dimensioni esterne (LxHxP) (se separato da PC) |  | cmxcmxcm |  |  | VALUTAZIONE
| Peso (se separato da PC) |  | Kg |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni (se separato da PC) |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
4 | Sistema audio-video
| Gestito attraverso comandi centralizzati |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Gestione audio anche in modalità wireless |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| n. 2 casse integrate a soffitto per amplificazione (a due vie ciascuno, in modo da consentire la diffusione di audio stereofonico di elevata qualità in tutto il teatro operatorio) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
Modello Casse integrate
Costruttore Casse integrate
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| n.1 dispositivo portatile audio-wireless tipo “archetto” (ad uso individuale, per ricezione e invio flusso audio al sistema audio-video) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| radiomicrofoni interscambiabili tra le sale |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
Modello Dispositivo audio wireless
Costruttore Dispositivo audio wireless
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| N. 1 telecamera ambientale Full HD a colori, motorizzata con funzione di tilt/pan/zoom gestibili attraverso il sistema, per consentire la ripresa di tutto il teatro operatorio |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
Modello Telecamera ambientale
Costruttore Telecamera ambientale
| Tecnologia sensore |  | Descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Colori |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Risoluzione | Nella valorizzazione indicare la risoluzione | Risoluzione | >= | FULL HD | MASSIMIZZAZIONE
| Funzioni motorizzate: rotazione, inclinazione, zoom |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Gestione remota di tutte le funzioni da parte del sistema |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Zoom ottico |  |  |  |  | VALUTAZIONE
| Sensibilità (lux) |  |  |  |  | VALUTAZIONE
| Bilanciamento automatico del bianco |  | Sì/No |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
5 | Pannelli di attestazione
| In grado di consentire il collegamento delle apparecchiature utilizzate in sala quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, colonna laparoscopica, robot chirurgico, ecografo, portatile per radiologia |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Il sistema deve prevedere un tipo di connessione ai pannelli di attestazione audio/video che assicuri l’isolamento galvanico e la banda minima per tipologia di connessione (es. certificato almeno per una banda pari a 12 Gb/s relativamente alla connessione SDI) | Indicare per quale banda è certificato relativamente alle varie connessioni | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Ogni ingresso dei pannelli di attestazione deve essere gestito indipendentemente |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Connettori massimamente resistenti a sollecitazioni meccaniche |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Presenza di convertitori video esterni da alimentare | Se presenti indicare numero, dimensioni e posizionamento | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
N. 1 pannello di attestazione su pensile
| n. 2 SDI 12G, N. 2 HDMI, n. 1 DVI, un ingresso audio di tipo mini jack (3,5 mm stereo)/USB – USB C |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Banda minima per tipologia di connessione |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altri connettori |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
N. 1 pannello di attestazione su pensile
| n. 1 SDI 12G, n. 1 HDMI, n 1 DVI |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Banda minima per tipologia di connessione |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altri connettori |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
6 | Sistema di distribuzione
| il sistema di distribuzione dei segnali potrà avvenire attraverso matrice video standard opportunamente dimensionata per numero di porte e tipologia di segnali gestiti, oppue mediante switch di rete o altre soluzioni tecnologiche. |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Soluzione tecnica (matrice, switch,..) | Descrivere | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
Modello
Costruttore
| Numero e tipologia di segnali in ingresso |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Numero e tipologia di segnali in uscita |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
7 | Sistema di archiviazione
| sistema unico ad uso dei tre sistemi, dimensionato in modo da archiviare dati, filmati e immagini prodotti dal sistema |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Modello
Costruttore
| Dimensione spazio utile per archiviazione offerto | Indicare la dimensione dello spazio utile dedicato all'archviazione offerto | Capacità | >= | 2TB | MASSIMIZZAZIONE
| Sistema RAID di ridondanza |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Protocollo di rete TCP/IP v4 |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di sistema di back-up su share di rete |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| In grado di gestire compressione immagini senza perdita (lossless) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Servizi di monitoraggio delle risorse impiegate in particolare per lo spazio di memoria di archiviazione disponibile |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| In grado di gestire la cancellazione automatica degli esami meno recenti secondo politiche che consentano di selezionare casi da non eliminare |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Elevati livelli di business continuity, sicurezza e affidabilità per quanto riguarda fui, riservatezza ed integrità dei dati |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
8 | Armadio rack
| tutti i dispositivi e gli apparecchi necessari al corretto e sicuro funzionamento del sistema (di cui non è indispensabile la collocazione all’interno della sala operatoria), dovranno essere raggruppati e alloggiati in un adeguato armadio rack modulare da collocare presso un’area tecnica. |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Modello
Costruttore
| Dotato di ciabatte per alimentare tutti gli apparati destinati ad essere allocati al suo interno |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Doppia alimentazione di back up |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| numero prese di corrente che rimangono libere dopo l’installazione |  | numero prese |  |  | VALUTAZIONE
| Presenza di paratie laterali smontabili per accesso alle fiancate |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Porta anteriore e posteriore gratinata per facilitare la ventilazione |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Presenza di sblocco semplificato per agevolare lo smontaggio della porta |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Chiusura con chiave sia fronte che retro |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Ruotine con blocchi per agevolare movimentazione |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Paratie anti ribalta. |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Dimensioni esterne (LxHxP) |  | cmxcmxcm
| Peso |  | Kg |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
9 | Caratteristiche generali
| La soluzione deve essere di tipo modulare, di minimo ingombro, allineata allo stato dell’arte, conforme ai più moderni standard e prospettica nelle possibilità di aggiornamento ed espandibilità anche in relazione all’acquisizione futura di ulteriori sorgenti video e audio |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Deve risultare il più recente tra quelli introdotti sul mercato da ciascun costruttore |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
Anno di introduzione sul mercato della soluzione offerta
| Destinazione d’uso coerente con le esigenze e con le specifiche descritte nel presente capitolato |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Di facile e immediato utilizzo |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di configurare settaggi di sala differenti e personalizzabili per ciascun operatore/chirurgo |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Numero settaggi/configurazioni personalizzabili per ciascuna sala |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| In grado in grado di gestire segnali 4K/UHD; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| In grado di gestire segnali digitali anche in diversi formati di visualizzazione (es. 4:3) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Conformità standard Dicom | Elencare classi di servizio | Sì/No se Sì elencare classi di servizio | = | Sì | VALUTAZIONE
| Conformità standard HL7 | indicare versione | Sì/No se Sì indicare versione | = | Sì | VALUTAZIONE
| Conformità FHIR |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità XML |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Conformità ad altri standard e/o profili di integrazione (IHE) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Ove necessario i dispositivi devono essere di grado medicale (indicare i dispositivi di grado medicale) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Completo di tutto quanto necessario a consentire il collegamento e l'interfacciamento con le apparecchiature elettromedicali sorgenti di video e immagini; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Ottemperante in materia di gestione della sicurezza informatica |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Dispositivi installati devono essere facilmente accessibili per le attività di manutenzione preventiva e correttiva (es. apertura con sistema di pistoni a gas,…) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Conforme alle norme vigenti in materia privacy, gestione dati, dispositivi medici |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Il dato archiviato deve presentare la massima fruibilità nel rispetto della normativa vigente |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Presenza di hardware condiviso |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Presenza antivirus per le componenti hardware della fornitura | Indicare se verrà offerto un antivirus specifico o utilizzo sistema in uso presso AZIENDA OSPEDALIERA | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Numero totale di utenti concorrenti che possono accedere al sistema (nel suo complesso e per singola sala se applicabile) |  | Numero utenti |  |  | MASSIMIZZAZIONE
| Ulteriori caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
10 | Caratteristiche funzionali
| Routing Audio-Video: Il sistema deve consentire, attraverso il monitor di controllo, la gestione dei segnali audio-video (A/V) generati in sala operatoria, permettendone il “routing” verso tutte le uscite del sistema stesso compresi i display/sistemi di visualizzazione offerti ( compreso MONITOR PC DI SALA ) o già presenti; nello specifico: |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzionalità indipendente e disponibile su qualsiasi ingresso (disponibile per tutte le sorgenti desiderate, fisse o mobili, presenti in sala, tra cui colonna laparoscopica, telecamera di campo operatorio, sistema di monitoraggio parametri vitali, ecografo, telecamera ambientale, microfono, apparecchio radiologico, PACS-VNA, robot chirurgico, sistema per anestesia, PC di sala, segnali audio e video connessi ai pannelli di attestazione) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di accettare in ingresso, tramite convertitore, eventuali sorgenti non previste nativamente dal sistema (es. DP – display port) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Disponibilità di ingresso segnali 4K/UHD |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Compatibilità in ingresso con le apparecchiature indicate nell’allegato “Allegato – B_Apparecchiature di sala" |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Referenze riguardo la compatibilità in ingresso con le colonne 4K disponibili sul mercato e con qualsiasi segnale video proveniente da altri DM full HD dei produttori leader (sistemi per terapia videoguidata, ecografi,..) tipicamente impiegati in sala operatoria (sistema vendor-neutral) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Disponibilità gestione immagini 3D |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Tempo di rilevamento della presenza o assenza dei diversi segnali video collegati |  | ms |  |  | MINIMIZZAZIONE
| Live preview sui segnali in ingresso |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Evidenza dei soli segnali attivi collegati |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Indirizzamento dei segnali A/V in tempo reale, senza ritardi apprezzabili (bassa latenza complessiva tra segnale originario e segnale riprodotto) | Indicare il ritardo massimo garantito dal sistema (es. quanti ms di ritardo nel caso più sfavorevole) | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Modifica automatica dell’interfaccia al collegamento di specifici segnali di ingresso |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Qualità dei segnali mantenuta più elevata possibile (pari a quella del flusso video o dell’immagine statica riprodotto sul monitor della postazione) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Visualizzazione in modalità Multiview/Picture in picture |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Numero di canali audio indipendenti gestibili in uscita e in ingresso |  | Numero segnali |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di eseguire routing dei segnali video per un numero minimo di 10 ingressi attivi contemporaneamente con associazione e gestione del segnale audio qualora presente |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di gestire routing dei segnali video per almeno 6 uscite, tra cui almeno n. 1 monitor di visualizzazione 4K/UHD collocato su appositi bracci e n. 1 Monitor a parete del pc di SALA OPERATORIA, sistema di acquisizione, teleconferenza/videorouting, aggiuntivo; l’eventuale utilizzo del pannello di controllo come ulteriore monitor operativo deve comportare il conseguente aumento delle uscite del sistema di routing a un minimo di 7 |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Funzione registrazione, archiviazione e accesso ai segnali e dati gestiti: Il sistema deve consentire la registrazione dei segnali audio-video prodotti da tutte le sorgenti desiderate, fisse o mobili, presenti in sala, e l’archiviazione locale in formato digitale e il successivo accesso |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Registrazione di filmati o immagini statiche (snapshot) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Video registrabili con risoluzione almeno fino a 4K/UHD |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Massima risoluzione consentita nella registrazione video | Indicare la massima risoluzione consentita | Risoluzione |  |  | VALUTAZIONE
| Numero segnali registrabili in contemporanea e relativa risoluzione |  | Numero segnali e risoluzione |  |  | VALUTAZIONE
| Funzionalità indipendente e disponibile su qualsiasi ingresso |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Registrazione dei flussi video con il livello qualitativo settato dall’operatore (es. HD 720p, HD 1080p, indicare quali possibili) | Elencare i possibili livelli qualitativi che l'operatore può impostare in acquisizione | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Archiviazione di filmati e immagini su hard disk interno al sistema |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Disponibilità della funzione di registrazione per i segnali attivi |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzione disponibile (in particolare avvio/fine registrazione) attraverso il monitor di controllo touch, periferiche e/o pedale |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Per tutte le acquisizioni video possibile inserire la traccia audio selezionandola tra i flussi audio gestiti dal sistema |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di registrare screenshot durante acquisizione dei video |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di invio di immagini e filmati come oggetti DICOM al PACS/VNA aziendale |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di recupero ed esportazione di immagini e filmati conservati nell'archivio del sistema a fini scientifici/didattici |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di cancellazione di immagini/filmati conservati nell'archivio del sistema |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Presenza di più segnali video acquisibili contemporaneamente | Se sì descrivere numero segnali e modalità di acquisizione | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Presenza di funzioni di editing di base sulle informazioni precedentemente registrate (es. possibilità di aggiungere note/commenti, tagliare video, creare clip,..); |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Strumenti evoluti di video editing |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di inserire indicazioni circa la presenza, durante la registrazione, di punti importanti o particolari che il sistema può essere in grado di utilizzare per preparare clip |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di inserimento tag automatici |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| La registrazione dei segnali non deve influenzare in alcun modo il normale video routing dei segnali |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di esportare i file delle acqusizioni A/V in appositi container di tipo standard e leggibili dai principali player di terze parti presenti sul mercato (es. AVI, MP4, MKV, MPEG-2 o AVC); | Elencare i possibili standard utilizzabili per le esportazioni | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di esportazione delle acqusizioni A/V sui principali media, almeno: periferiche di archiviazione di massa USB 2.0/3.0, CD, DVD e verso server in rete | Elencare i possibili supporti di memorizzazione utilizzabili per esportare le acquisizioni A/V | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Presenza di funzioni per consentire l'esportazione di immagini/filmati in forma anonimizzata e/o pseudonimizzata |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Livelli di compressione selezionabili | Elencare i possibili livelli di compressione selezionabili per il salvataggio delle acquisizioni A/V | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Presenza di politiche di gestione dello spazio disco disponibile |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Presenza di logica di cancellazione dei contributi acquisiti programmabile con soglie e alert |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di associare la registrazione anche ad anagrafiche inserite manualmente, oltre all'anagrafica acquisita tramite integrazione con gli applicativi aziendali |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di prevedere la compilazione di un numero minimo di campi in caso di inserimento manuale di anagrafiche |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Ricezione anagrafica da integrazione con applicativi aziendali |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Dati archiviati accessibili agli utenti autorizzati, attraverso sistemi di facile e intuitivo utilizzo che facilitino la navigazione e la ricerca di casi specifici. L’accesso deve potere avvenire sia in sala che attraverso le postazioni di lavoro aziendali (PC in dominio aziendale) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di accesso al dato registrato direttamente in sala anche a intervento non concluso |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Ulteriori soluzioni tecniche di accesso ai dati archiviati |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Funzione di streaming e videoconferenza: attraverso la piattaforma deve essere possibile avviare comunicazione audio video con l’esterno (bidirezionale) che permetta di condividere, in tempo reale, i vari segnali gestiti in sala, consentendo pertanto attività di videoconferenza, teleconsulto e formazione a distanza potenzialmente verso ogni postazione PC e sala conferenza/aula didattica afferente alla rete LAN ospedaliera e verso la rete extra-ospedaliera |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzionalità indipendente e disponibile su qualsiasi ingresso |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzione disponibile per i segnali attivi |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzione fruibile attraverso il monitor Touch di controllo |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di usufruire, durante lo streaming, delle modalità di vi-sualizzazione Multiview/Picture in picture |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Funzione fruibile attraverso altre modalità (es. da remoto,..) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Numero di canali contemporanei in uscita per singolo stream |  | Numero canali contemporanei |  |  | VALUTAZIONE
| Audio e Video Bidirezionale real time (senza funzionalità di talk back) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Possibilità di limitare la visualizzazione dei flussi in uscita/accesso alla video conferenza a soli operatori/gruppi autorizzati; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Distribuzione dei flussi video con livello qualitativo settato dall’operatore (indicare i livelli qualitativi selezionabili) | Indicare i livelli qualitativi impostatbil | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Livello di qualità dell’intero processo encoding/decoding tale che la riproduzione del flusso A/V a livello di PC aziendale non sia distinguibile rispetto a quello in locale (a parità di qualità dei dispositivi di riproduzione) |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Gestione di più flussi di ritorno verso la sala operatoria (audio e video) da parte delle postazioni PC e sale conferenza che assistono alla videoconferenza |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Gestione di flussi di ritorno verso la sala operatoria (audio e video) da parte di postazioni PC/mobili e sale conferenze anche da rete extra-ospedaliera |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Codec ad elevata efficienza e con funzioni di adattamento alle effettive condizioni di rete |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Compatibilità con le più comuni piattaforme di videoconferenza | Elencare piattaforme compatibili (es. Teams, Zoom,..) | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Numero di possibili partecipanti alle sessioni di videoconferenza (indicare se numero illimitato o meno) | Indicare eventuale numero massimo di partecipanti alla videoconferenza | Indicare |  |  | VALUTAZIONE
| Compatibilità con sistemi hardware di videoconferenza di terzo parti |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Il sistema deve prevedere di avviare sessioni di videoconferenza senza necessità di acquisizione di licenze specifiche e/o ulteriori oneri rispetto a quanto previsto da capitolato per docenti e discenti |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Gestione dispositivi in sala : Il sistema deve consentire la gestione, dalle postazioni di lavoro, dei seguenti dispositivi presenti in sala operatoria: |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Altoparlanti e microfoni ambientali. Funzionalità: accensione e spegnimento, regolazione livello audio; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Sistemi radiomicrofono/radiocuffia. Funzionalità: accensione e spegnimento, regolazione livello audio; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Telecamera ambientale. Funzionalità: controllo dei movimenti, regolazione, zoom; |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Altre caratteristiche |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Altre funzioni |  | Elencare/descrivere |  |  | VALUTAZIONE
Ulteriori Funzioni
| Funzione Telestration: possibilità di disegnare sullo schermo linee (curve a mano libera o segmenti), frecce e altre forme per mezzo dei sistemi di puntamento standard della postazione stessa (mouse, touchpad o funzione touch screen dei monitor), in modo da consentire agli operatori di evidenziare zone di particolare interesse del flusso video o dell’immagine statica riprodotto sul monitor della postazione |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Possibilità di indirizzare il flusso video risultante dalla somma di segni grafici della funzione di telestration e flusso video o immagine statica riprodotto sul monitor della postazione, su uno qualunque dei dispositivi “destinazione” video |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Funzione di Telestration disponibile durante le sessioni di teleconferenza anche da parte delle postazioni remote (es. sale conferenza) verso la sala operatoria |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Strumenti o soluzioni per ottimizzare il salvataggio/archiviazione della sola parte essenziale del video acquisito |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Moduli - funzionalità 3D |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Moduli - funzionalità Intelligenza Artificiale |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Integrazione con i sistemi informativi e applicativi aziendali: Il sistema dovrà essere completo di tutti i dispositivi e la necessaria attività, per integrarsi con i sistemi informativi di terze parti in uso presso l’Azienda Ospedaliera per: |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Acquisizione di liste operatorie e anagrafiche paziente attraverso messaggistica HL7 |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Integrazione con il sistema di archiviazione PACS/VNA per visualizzazione e invio di immagini e filmati |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Associare gli oggetti acquisiti all’anagrafica ed all’evento clinico corrispondente all’intervento chirurgico in atto. |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Visualizzazione immagini, filmati e dati clinici appartenenti al paziente |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | VALUTAZIONE
| Accesso al sistema attraverso credenziali aziendali: Active Directory di Microsoft, accessibile tramite LDAP (da rete aziendale esterna alla sala) |  | Sì/No se Sì descrivere | = | Sì | POSSESSO DELLA CARATTERISTICA
| Possibilità di consentire l'identificazione del ruolo di accesso tramite Gruppo di dominio oppure tramite codice fiscale |  | Sì/No se Sì descrivere |  |  | VALUTAZIONE
| Sistemi di terze parti integrabili con il sistema offerto | Se presenti elencare | Sì/No se Sì elencare |  |  | VALUTAZIONE
Altre caratteristiche
Altre funzioni