## ALLEGATO A
Prodotto: Micrscopio operatorio per neurochirurgia CARATTERISTICHE TECNICHE e CARATTERISTICHE DI MINIMA - base d'asta 450.000 € + iva
| CARATTERISTICHE | Unità di misura | VALORE | Possesso caratteristica | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
1 | DATI DI TARGA E CONFORMITA' NORMATIVA
1.1 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante)
1.2 | Fornitore (Indicare la ragione sociale del fornitore)
1.3 | Modello (Indicare il nome del modello offerto)
1.4 | Codice CND |  | Si |  | Indicare il codice CND
1.5 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | Si |  | Indicare il numero di repertorio BD/RDM
1.6 | Conformità al Regolamento UE 745/2017 (MDR) |  | Si |  | allegare dichiarazione conformità
2 | DESTINAZIONE D'USO
2.1 | microscopio operatorio per neurochirurgia (chirurgia colonna e testa) | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere destinazione d'uso spresente nel aanuale
3 | Caratteristiche ottiche
3.1 | Ingrandimento: zoom motorizzato e manuale | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
3.2 | Distanza di lavoro almeno 500 mm | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
3.3 | Messa a fuoco motorizzata (specifcare velocità) | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
3.4 | Oculari ad ampio campo 10 x (specifcare diametro FOV mm) | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
3.5 | distanza interpupillare regolabile | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
3.6 | Secondo oculare per l’aiuto chirurgo con visione tridimensionale | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
4 | Caratteristiche illuminazione
4.1 | Illuminazione con lampade allo Xenon ad alto rendimento (almeno 300 W) | SI/NO ( W) | Si |  | Descrivere
4.2 | Trasmissione luce a fibra ottica con lampada distante dal corpo ottico | SI/NO descrizione | preferenziale |  | Descrivere
4.3 | Dotazione di sistemi automatici per il controllo automatico della luce in funzione della distanza di lavoro e del campo visivo | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
4.4 | Indicazione illuminazione principale/riserva e tempo residuo | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
5 | Caratteristiche stativo
5.1 | Stativo a pavimento su ruote (specificare dimensioni e cartesistiche di ergonomia e flessibilità operativa) | SI/ NO lxp (cm) | Si |  | Descrivere
5.2 | Rivestimento antimicrobico e/o soluzioni equivalenti per facilitare la sterilità del dispositivo | SI/NO descrizione | si |  | Descrivere
5.3 | Distanza massima raggiungibile almeno 1800 mm | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
5.4 | Ampia movimentazione latero-laterale ed antero posteriore del corpo ottico con gestione micrometrica dei movimenti | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
5.5 | Frizioni elettromagnetiche per tutti gli assi del sistema | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
5.6 | Autobalance | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
5.7 | sistema di antivibrazione attivo sullo stativo | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6 | Caratteristiche unità di controllo- sistema video
6.1 | Unità di controllo:
6.1.1 | controllo elettronico di tutte le funzioni motorizzate e dell'intensità luminosa | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.1.2 | sistema di impostazione con interfaccia grafica intuitiva | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.1.3 | autodiagnostica | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.1.4 | schermo LCD | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.1.5 | Sistemi avanzati di gestione del microscopio | SI/NO descrizione | SI |  | Descrivere
6.2 | Videocamera integrata almeno FULL-HD con visualizzazione su monitor esterno almeno FULL-HD su braccio esterno | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.3 | Sistema di regisistrazione su HDD | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
6.4 | Sistema di registrazione integrato | SI/NO descrizione | preferenziale |  | Descrivere
6.5 | Ulteriori uscite video disponibili (es. per monitor di sala) | SI/NO (tipologia e numero) | Si |  | Descrivere
7 | ACCESSORI E DOTAZIONI SPECIFICHE
7.1 | Sitema di controllo a pedale almeno fuoco e zoom | SI/NO descrizione | SI |  | Descrivere
7.1.1 | pedale wireless | SI/NO descrizione | preferenziale |  | Descrivere
7.2 | Fluorescenza intraoperatoria | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere
7.2.1 | modulo specifico per indocianina | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere (allegare evidenze cliniche)
7.2.2 | predisposizione per modulo specifico per evidenziare la fluorescenza dei tumori cerebrali - 5 ALA | SI/NO descrizione | Si
7.2.2.1 | modulo specifico per evidenziare la fluorescenza dei tumori cerebrali - 5 ALA | SI/NO descrizione | Si -opzionale |  | Descrivere (allegare evidenze cliniche)
7.2.3 | modulo specifico per flurescenza dei tumori cerebrali con fluorescina | SI/NO descrizione | Si |  | Descrivere (allegare evidenze cliniche)
7.3 | dotazione di software per realtà aumentata | SI/NO descrizione | Si -opzionale |  | Descrivere
7.4 | Modulo DICOM per connessione al PACS | SI/NO descrizione | SI |  | Descrivere
7.5 | integrazione con sistemi di neuronavgiazione presenti sul mercato | SI/NO descrizione | SI |  | Descrivere
7.6 | predisposizione per movimentazione robotizzate | SI/NO descrizione | preferenziale - opzionale |  | Descrivere
7.7 | movimentazione robotizzata | SI/NO descrizione | preferenziale- opzionale |  | Descrivere
7.8 | possibilità di ispezione endoscopica collegabile direttamente al micorscopio | SI/NO descrizione | preferenziale - opzionale |  | Descrivere
8 | ASSISTENZA TECNICA
8.1 | Consegna, installazione, messa in funzione a regola d'arte e collaudo funzionale entro | giorni solari | 40 gg
8.2 | sede assistenza tecnica | descrizione
8.3 | Durata garanzia | mesi | 12
8.4 | Tipologia garanzia | Tipologia | Full risk, ON SITE
8.5 | Numero interventi in loco compresi in garanzia | Numero | Illimitato
8.6 | Tempi di intervento in loco a partire dall'ordine dell'Ing.Clinica | ore lav | ≤ 8
8.7 | Tempi di risoluzione guasto | gg lav | <=2
8.8 | Visite di programmate in loco (MP/VS/CF) annuali incluse durante il periodo di garanzia | Numero | 1
8.9 | Installazione aggiornamenti compresa in garanzia | SI/NO | Sì
8.10 | contratto annuale post garanzia alle medesime condizioni di garanzia per un importo massimo inferiore al 12% dell'importo della fornitura | SI/NO | Sì - opzionale
8.11 | Formazione compresa in garanzia, finalizzata sia all'avvio del sistema sia alla comprensione e corretto utilizzo degli aggiornamenti eseguiti | SI/NO | Sì
NB | PUO' ESSERE RICHIESTA LA VISIONE DELLA APPARECCHIATURA ANCHE CON PROVA PRATICA IN SALA PER LA VERIFICA EFFETTIVA DELLE CARATTERISTICHE INDICATE

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G
Caratteristiche | Unità di misura | VALORE | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono specificati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B SI: DI MINIMA PREFERENZIALE: NON DI MINIMA OPZIONALE: NON IN CONFIGURAZIONE BASE | Da compilare da parte della ditta. | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella stessa colonna C, o descrivendo la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito di minima indicato in colonna F, nonchè la relativa specifica dichiarata nella colonna H, ove richiesta

## Configurazione
Configurazione Microscopio Neurochirurgico
Dispositivi Medici (DM)
ID | Descrizione modulo / accessorio | Numero Repertorio/BD | CND | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
DM.1
DM.2
DM.3
DM.4
DM.5
DM.6
DM.7
DM.8
DM.9
DM.10
DM.11
DM.12
DM.13
DM.14
DM.15
DM.16
DM.17
DM.18
DM.19
DM.20
Dispositivi NON Medici (D)
ID | Descrizione modulo / accessorio |  |  | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18
D.19
D.20