## Foglio1
ALLEGATO A - LOTTO 2 - SCHEDA TECNICA
Sez. A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A.0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | Indicare la pagina della relazione tecnica
A.0-1 | Tutta la strumentazione offerta deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all'uso previsto nel presente capitolato | □ SI | □ NO
A.0-2 | I citofluorimetri e le stazioni di lisi e lavaggio devono essere conformi al D.Lgs 332/00 e smi in recepimento delle direttive Europee sui Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 98/79 e smi. Tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746 | □ SI | □ NO
A.0-3 | Anticorpi, calibratori, controlli e materiale di consumo devono essere conformi al D.Lgs 332/00 e smi in recepimento delle direttive Europee sui Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 98/79 e smi. Tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746 (laddove applicabile) | □ SI | □ NO
A.0-4 | Deve essere garantita la gestione delle liste di lavoro in maniera bidirezionale con il LIS HALIA Dedalus e la tracciabilità dei campioni fino alla produzione ed archiviazione del referto | □ SI | □ NO
A.0-5 | Tutte le stazioni di lavoro, sia quelle connesse allo strumento che aggiuntive, devono anche comprendere: monitor di ampiezza adeguata, pc di ultima generazione, ad alte prestazioni e con elevata capacità di archiviazione, software di acquisizione, analisi e refertazione dei campioni, pacchetto software office completo per gestione ed esportazione delle immagini, compreso delle licenze di utilizzo per tutto il periodo contrattuale. | □ SI | □ NO
A.0-6 | Tutte le stazioni di lavoro all’interno dello stesso laboratorio devono essere collegate/integrate tra di loro | □ SI | □ NO
A.0-7 | Possibilità di scaricare i reflui in tanica o in cisterna | □ SI | □ NO
A.0-8 | Software di analisi off-line in grado di leggere files FCS provenienti da diversi sistemi operativi con possibilità di rianalisi dei dati pregressi | □ SI | □ NO
A.0-9 | Adeguati sistemi di backup per tutti i dati che necessitino di questa funzione. I backup dovranno essere eseguiti tramite sistemi di archiaviazione da concordare con l'ICT dell' AZIENDA. I sistemi di backup dovranno essere integrati con quelli aziendali. | □ SI | □ NO
Sez. A.1 | STAZIONE ANALITICA CITOFLUORIMETRICA |  |  | Indicare la pagina della relazione tecnica
A.1-1 | Citofluorimetro da banco raffreddati ad aria, completamente digitali, con 3 sorgenti laser | □ SI | □ NO
A.1-2 | Misura contemporanea di almeno 12 fluorescenze, 2 parametri fisici (FSC e SSC), con emissione a 488nm, 638 nm o equivalente, 405nm | □ SI | □ NO
A.1-3 | Campionatore con agitazione automatica delle provette (almeno 30 posizioni) e gestione integrata delle liste di lavoro | □ SI | □ NO
A.1-4 | Sensibilità di almeno 120 molecole di FITC e 90 molecole PE | □ SI | □ NO
A.1-5 | Fluidica a diverse velocità di flusso continuo con acquisizione fino ad almeno 30.000 eventi/sec. | □ SI | □ NO
A.1-6 | Sistema di lavaggio dell'ago per diminuire il fenomeno del carry-over | □ SI | □ NO
A.1-7 | Sensori di livello e allarmi sostituzione taniche (reattivi e reflui) | □ SI | □ NO
A.1-8 | Sistema di taratura automatica e controllo giornaliero delle prestazioni stumentali con archiviazione elettronica dei dati | □ SI | □ NO
A.1-9 | Software di analisi automatico per la validazione/esportazione dei risultati al sistema gestionale di laboratorio LIS (HALIA Dedalus) | □ SI | □ NO
A.1-10 | Software aggiuntivo per analisi avanzata dei dati citofluorimetrici e valutazione multiparametrica post acquisizione | □ SI | □ NO
Sez.A.2 | STAZIONE DI LISI E LAVAGGIO |  |  | Indicare la pagina della relazione tecnica
A.2-1 | Programmi di lisi e lavaggio prefissati e/o definibili dall'utente | □ SI | □ NO
A.2-2 | Automazione completa ed elevata sicurezza dell’operatore con taniche dei liquidi sigillate con allarmi di riempimento e svuotamento | □ SI | □ NO
A.2-3 | Procedura di lavaggio e decontaminazione automatiche | □ SI | □ NO
Sez.A.3 | REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO |  |  | Indicare la pagina della relazione tecnica
A.3-1 | Anticorpi monoclonali/policlonali diretti contro antigeni umani CE/IVD, pronti all’uso, purificati o coniugati con ampia scelta di differenti marcature, corredati di schede tecniche dettagliate | □ SI | □ NO
A.3-2 | Anticorpi monoclonali/policlonali diretti contro antigeni umani per diagnostica avanzata che possono essere privi di marcatura CE/IVD pronti all’uso, purificati o coniugati con ampia scelta di differenti marcature, corredati di schede tecniche dettagliate | □ SI | □ NO
A.3-3 | Miscele di anticorpi monoclonali marcati, liquide e/o essiccate pronti all’uso presenti a catalogo o custom designed da 5-12 colori/anticorpi, corredati di schede tecniche dettagliate ove presenti | □ SI | □ NO
A.3-4 | Fornitura gratuita di calibratori e controlli | □ SI | □ NO
A.3-5 | Fornitura gratuita di reagenti/materiali accessori quali sistemi lisanti compreso NH4Cl, fissativi, permeabilizzanti, PBS, liquidi di trasporto e lavaggio strumentale, provette di reazione e materiali accessori di processazione e funzionamento di tutto il sistema analitico (PC, stampanti e toner a colori compresi) e stampanti per etichette barcodate | □ SI | □ NO
A.3-6 | Kit a più fluorescenze con conta assoluta per la valutazione delle sottopopolazioni linfocitarieT/B/NK conformi al Regolamento Europeo IVD 746/17 per uso diagnostico in vitro e relativi controlli di qualità, completo di software dedicato | □ SI | □ NO
A.3-7 | Kit per la conta assoluta di cellule staminali secondo il protocollo ISHAGE, conformi al Regolamento Europeo IVD 746/17 per uso diagnostico in vitro e relativi controlli di qualità | □ SI | □ NO
A.3-8 | Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori al programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) per tutta la durata del contratto: UKNEQAS EQA01- monitoraggio immunologico delle sottopopolazioni linfocitari; UKNEQAS EQA08 - fenotipizzazione e interpretazione diagnostica delle leucemie; UKNEQAS EQA07 - Diagnostica delle dell'emoglobinuria parossistica notturna; UKNEQAS EQA04 - Monitoraggio conta assoluta elementi CD34; UKNEQAS EQA09 - Competenza in MMR leucemia acuta linfoblastica; UKNEQAS EQA09A -Competenza in MMR leucemia linfatica cronica; UKNEQAS EQA09B - competenza in MMR leucemia mieloide acuta; UKNEQAS EQA09C competenza in MMR mieloma multiplo. Tali programmi possono variare nel corso della fornitura a discrezione delle Aziende Appaltanti per numero e tipologia. | □ SI | □ NO