## LOTTO 1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI DI CITOFLUORIMETRIA
ALLEGATO D - LOTTO 1
Fornire una relazione dettagliata che descriva per ogni singolo requisito la modalità di esecuzione della funzione richiesta, fornendo indicazione del paragrafo e pagina su manuale operativo/catalogo dei reagenti. | n° Requisito | REQUISITO QUALITATIVO | CRITERIO DI VALUTAZIONE | DISCREZIONALE | TABELLARE | QUANTITATIVO | Risposta (indicare pagina della relazione tecnica da cui si evinca il rispetto del requisito)
STRUMENTAZIONE ANALITICA PER ESAMI DI I° LIVELLO | 1 | Integrazione delle fasi di preparazione, acquisizione ed analisi delle sottopopolazioni TBNK in un unico sistema analitico. Per integrazione deve intendersi un sistema che non richieda intervento alcuno da parte dell'operatore dal caricamento del campione barcodato alla produzione del risultato | Miglior valutazione per maggior integrazione delle fasi di preparazione, acquisizione ed analisi e i relativi tempi di acquisizione ed analisi dei campioni | 5
| 2 | Miglior ergonomia ed ottimizzazione degli spazi | Miglior valutazione alla strumentazione con l'area di ingombro più ridotta (Dimensioni (LxHxP) in m3 dell'analizzatore completo di preparatore). Dovrà essere dichiarata anche eventuale area libera necessaria per il funzionamento/intervento tecnico. | 3
| 3 | Funzione STAT/urgenza:possibilità di interrompere il flusso di lavoro per inserimento urgenze | Sì=2; No=0. |  | 2
STRUMENTAZIONE ANALITICA PER ESAMI DI II° LIVELLO | 4 | Agitazione applicabile singolarmente per ogni provetta posta sul campionatore automatico prima dell'aspirazione ed analisi del campione (agitazione vortex). | Sì=2; No=0. |  | 2
| 5 | Potenza dei laser su tutte le lunghezze d'onda espressa in mW (indicare la potenza). Si precisa che il confronto verrà fatto sommando le potenze dei singoli laser. | Punteggio massimo per la massima potenza; punteggio proporzionalmente inferiore per potenza inferiore P(i) = 3 x (Potenza offerta i-esima/ Potenza massima) |  |  | 3
| 6 | Numero di segnali di fluorescenza rilevabili (indicare numero). | Punteggio massimo a chi presenterà il maggior numero di fluorescenze; punteggio proporzionalmente inferiore per numero di fluorescenze inferiore ( P(i) = 7 x (Numero segnali i-esima / Numero massima) |  |  | 7
| 7 | Miglior ergonomia ed ottimizzazione degli spazi | Miglior valutazione alla strumentazione con l'area di ingombro più ridotta (Dimensioni (LxHxP) in m3 dell'analizzatore comprensivo di autoloder). | 3
| 8 | Segnali di fluorescenza raccolti su fotodiodi ad alta sensibilità | Sì=5; No=0. |  | 5
| 9 | Digitalizzazione del dato espressa in numero di canali di risoluzione di fluorescenza. | Punteggio massimo per maggiore digitalizzazione del dato; punteggio proporzionalmente inferiore per minore digitalizzazione P(i) = 4 x (Numero canali offerta i i-esima / Numero canali massimo) |  |  | 4
| 10 | Capacità di variare in corso di acquisizione la velocità di flusso del campione mantenendo inalterato il setting | Sarà valutata positivamente un sistema che permetta di variare in corso di acquisizione la velocità di flusso del campione mantenendo inalterato il setting | 5
| 11 | Possibilità di modificare i template di analisi già definiti, consentendo l'aggiunta/sostituzione di anticorpi, senza necessità di creare una nuova matrice di compensazione. | Sarà valutata positivamente la maggiore flessibilità nella gestione dei template. | 5
| 12 | Possibilità di modificare i valori di compensazione direttamente sui citogrammi dell'esperimento durante l’intera acquisizione del campione senza perdita degli eventi già acquisiti e senza modificare le amplificazioni mediante funzione grafica dedicata | Verrà valutata positivamente la facilità di utilizzo del sistema per la regolazione delle compensazioni durante l’intera acquisizione del campione | 5
| 13 | Funzione zoom per visualizzare zone circoscritte delle scale degli assi dei citogrammi al fine di incrementare la risoluzione grafica delle popolazioni | Verrà valutata la possibilità di visualizzare singoli cluster cellulari durante l’acquisizione | 2
| 14 | Gestione delle calibrazioni ordinaria e straordinaria, se necessarie | Verrà valutato positivamente la maggiore flessibilità, agilità nella gestione delle calibrazioni | 4
PREPARATORE | 15 | Sistema per la preparazione dei campioni pronti per la lettura/analisi, con metodica lyse-no wash e lyse wash, partendo da diverse tipologie di campioni e protocolli definiti dall'utente anche in contemporanea. | Miglior valutazione per maggior automazione e velocizzazione del flusso di lavoro. | 4
| 16 | Possibilità di stoccare gli anticorpi in uso a bordo del preparatore, tappati in vano refrigerato a temperatura controllata. | Sì=4; No=0. |  | 4
LAVATORE | 17 | Sistema per il lavaggio e la lisi dei campioni. Descrivere puntualmente i tempi di lavorazione e il numero di posizioni disponibili per piatto campionatore. | Miglior valutazione per sistema pienamente automatizzato per la lisi e lavaggio delle cellule. | 2
| 18 | Sistemi di lavaggio stand-alone ossia indipendenti non integrati con altre componenti strumentali, che prepari i campioni su rack compatibili con il campionatore del citofluorimetro | Sì=4; No=0. |  | 4
REAGENTI | 19 | Marcatori fluorescenti pronti all'uso inclusi in offerta. | Sarà attribuito il miglior punteggio alla proposta di marcatori fluorescenti maggiormente adeguata (per numero, specificità e fluorocromi disponibili) all'attività di II° livello con marcatura CE IVD | 3
| 20 | Tipologia e numero di miscele precostituite, con almeno 10 fluorescenze, essicate/liofilizzate per analisi oncoematologiche. | Punteggio massimo per il maggiore numero di miscele CE IVD con almeno 10 fluorescenze; punteggi proporzionalmente inferiori per numeri inferiori di miscele. P(i) = 3 x (Numero miscele offerta i i-esima / Numero miscele massimo) |  |  | 3
| 21 | Disponibilità di sangue di controllo normale e patologico, per malattie oncoematologiche marcato CE/IVD. Descrivere puntualmente la tipologia delle popolazioni cellulari patologiche e dei parametri di analisi presenti nel controllo | Sì=4; No=0. |  | 4
PARITA’ DI GENERE | 22 | Possesso certificazione parità di genere UNI/ PdR 125:2022 Dovrà essere allegata copia del certificato in corso di validità nel campo “certificazioni” nell’offerta tecnica. | Sì=1; No=0. |  | 1