## LOTTO 2
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI DI CITOFLUORIMETRIA
ALLEGATO D - LOTTO 2
Fornire una relazione dettagliata che descriva per ogni singolo requisito la modalità di esecuzione della funzione richiesta, fornendo indicazione del paragrafo e pagina su manuale operativo/catalogo dei reagenti.
n° Requisito | REQUISITO QUALITATIVO | CRITERIO DI VALUTAZIONE | DISCREZIONALE | TABELLARE | QUANTITATIVO | Risposta (indicare pagina della relazione tecnica da cui si evinca il rispetto del requisito)
1 | Massima portata di campione biologico in acquisizione, espressa in microlitri/minuto, per efficientare le procedure di laboratorio in modalità CE-IVD (DOCUMENTARE) | P(i) = 5 x (Portata offerta i-esima / Portata massima) |  |  | 5
2 | Massima velocità di lettura espressa in eventi al secondo (DOCUMENTARE) | P(i) = 4 x (Velocità offerta i-esima / Velocità massima) |  |  | 4
3 | Possibilità di impostare soglie multiparametriche contemporaneamente su tutti i parametri acquisibili | Sarà valutata positivamente la proposta tecnologica che riduce la manualità, migliora la standardizzazione delle acquisizioni e aumenta l'affidabilità dell'analisi multiparametrica. | 5
4 | Presenza di un sistema automatico e standardizzato di taratura e compensazione delle fluorescenze per confrontare con le stesse combinazioni e gli stessi criteri il campione in tempi differenti alla diagnosi, durante il trattamento e per la valutazione della malattia minima risidua (MRD) | Sarà valutata positivamente la proposta tecnologica che consente la migliore standardizzazione intra- e inter-laboratorio, garantendo confrontabilità dei risultati nel tempo e nella valutazione della MRD. | 5
5 | Conta assoluta delle cellule CD34 e delle sottopopolazioni linfocitarie TBNK mediante l'utilizzo di biglie liofilizzate predispensate nella provetta di acquisizione a concentrazione nota, marcate CE-IVD | Sì=6; No=0. |  | 6
6 | Software automatico per tipizzazioni TBNK a 6 colori, marcato CE-IVD | Sì=6; No=0. |  | 6
7 | Software automatico per la conta assoluta delle cellule staminali CD34+ e valutazione della vitalità, marcato CE-IVD | Sì=5; No=0. |  | 5
8 | Numero di fluorescenze contemporanee disponibili in reattivi premiscelati multicolor TBNK per tipizzazione linfocitaria, eseguibili su software dedicato, marcato CE-IVD | P(i) = 5 x (Numero di fluorescenze offerta i-esima / Numero di fluorescenze massime) |  |  | 5
9 | Presenza di moduli informatici, marcati CE-IVD, dedicati per acquisizione ed analisi di pannelli con reagenti liofilizzati o essiccati per diagnostica oncoematologica | Sarà valutata positivamente la proposta tecnologica che supporta la migliore standardizzazione dei workflow, riducendo la variabilità operatore-dipendente. | 3
10 | Possibilità di creazione di pannelli di anticorpi e templati di analisi personalizzati, anche paziente-specifici | Sarà valutata positivamente la maggiore flessibilità nella gestione dei pannelli di anticorpi e dei templati di analisi. Caratteristica particolarmente utile per l'analisi della MRD | 5
11 | Numero di anticorpi monoclonali fluorescenti pronti all'uso, marcati CE-IVD, inclusi in offerta. Indicare numero complessivo anticorpi (combinazione marcatore/fluorocromo CE-IVD) | Sarà valutata sulla base del numero complessivo di marcatori disponibili inclusi in offerta e della numerosità delle coniugazioni fluorocromiche disponibili per ciascun marcatore, intesa come numero di combinazioni marcatore/fluorocromo CE-IVD disponibili per applicazioni di immunofenotipizzazione immunologica ed ematologica. P(i) = 4 x (Numero marcatori offerta i-esima / Numero marcatori massimo) |  |  | 4
12 | Numero di miscele disponibili per oncoematologia marcate CE-IVD incluse in offerta | Punteggio massimo per il maggiore numero di miscele CE-IVD offerte; punteggi proporzionalmente inferiori per numeri inferiori di miscele. P(i) = 6 x (Numero miscele offerta i-esima / Numero miscele massimo) |  |  | 6
13 | Caratteristiche del Software aggiuntivo per analisi multiparametriche ad alte prestazioni in ambito ematologico e immunologico (Allegare specifiche tecniche e relazionare) | Sarà attribuito il miglior punteggio alle soluzioni software dedicate ad applicazioni diagnostiche oncoematologiche e al monitoraggio della MRD, dotate di funzionalità avanzate di analisi multidimensionale multiparametrica, elevato livello di standardizzazione e automazione e integrazione con workflow diagnostici CE-IVD. Saranno valutate le caratteristiche complessive del progetto presentato. | 5
14 | Disponibilità di database di riferimento di popolazioni cellulari normali e patologiche dedicati ad applicazioni diagnostiche oncoematologiche e MRD per confronto automatico tra campioni patologici e database di riferimento normali, certificati CE-IVD | Sì=6; No=0. |  | 6
15 | Disponibilità di software con algoritmi avanzati per identificazione di popolazioni cellulari rare/aberranti e clustering multidimensionale ad elevata sensibilità | Sarà attribuito il miglior punteggio alle soluzioni software dotate di algoritmi avanzati per l'identificazione di popolazioni cellulari rare/aberranti e funzionalità di clustering multidimensionale ad elevata sensibilità per il supporto alle applicazioni diagnostiche oncoematologiche. Saranno valutate le caratteristiche complessive del progetto presentato. | 3
16 | Disponibilità di software con funzionalità di fusione e analisi integrata di file/acquisizioni multiple provenienti dallo stesso campione | Sarà attribuito il miglior punteggio alle soluzioni software che consentano la fusione e l'analisi integrata di acquisizioni multiple (file FCS) provenienti dallo stesso campione, garantendo elevata flessibilità operativa e supporto ad analisi multiparametriche complesse. Saranno valutate le caratteristiche complessive del progetto presentato. | 3
17 | Disponibilità di software compatibile con protocolli standardizzati EuroFlow per applicazioni diagnostiche oncoematologiche e monitoraggio MRD | Sarà attribuito il miglior punteggio alle soluzioni software compatibili con protocolli standardizzati EuroFlow per applicazioni diagnostiche oncoematologiche e monitoraggio della MRD, dotate di strumenti dedicati alla standardizzazione dell'analisi e supporto a workflow diagnostici validati. Saranno valutate le caratteristiche complessive del progetto presentato. | 3
18 | Possesso certificazione parità di genere UNI/ PdR 125:2022 Dovrà essere allegata copia del certificato in corso di validità nel campo “certificazioni” nell’offerta tecnica. | Sì=1; No=0. |  | 1