Dipartimento Tecnico-Patrimoniale UOC Ingegneria Clinica

CAPITOLATO SPECIALE – ALLEGATO A Scheda tecnica

Service POCT – LOTTO 2

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| 1 | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| 3 | Quantitativo necessario per l’effettuazione giornaliera dei controlli di qualità con la frequenza prevista dal Fabbricante, e comunque non meno di 1 al giorno (se non già inclusi nella cartuccia di test). | SI | NO |
| 4 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| 5 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| 6 | A titolo gratuito, dispositivi monouso che permettano la dispensazione del campione da provetta chiusa senza l’utilizzo di pipette, laddove possibile e laddove non sia previsto l’inserimento della provetta direttamente nell’analizzatore. | SI | NO |
| 7 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| 8 | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti. | SI | NO |
| 9 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| 10 | Collegamento bidirezionale dei dispositivi al middleware HALIA. | SI | NO |
| 11 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 12 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti. | SI | NO |
| 13 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |

DIRETTIVE E NORME

| 14 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dispositivi rispondenti alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

ASSISTENZA POST VENDITA

| 16 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 18 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 24 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 19 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 36 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 20 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE (per tutti i dispositivi)

| 1 | Quantità dispositivi ed integrazione POCT-LIS |
| --- | --- |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 1.1 | Numero ridotto dei dispositivi offerti. | Indicare quanti dispositivi sono necessari per eseguire tutti i test richiesti. |  |
| 1.2 | Livello di integrazione con il middleware HALIA. | Relazionare. |  |
| 2 | Qualità analitica |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 2.1 | CV, limiti di linearità e sensibilità. | Compilare la tabella. | TEST CV LIMITI DI LINEARITA’ SENSIBILITA’ Troponina T D-Dimero -HCG |
| 3 | Servizio post-installazione |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 3.1 | Modalità di assistenza tecnica: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto ai punti 18 e 19. | Relazionare. |  |
| 3.2 | Offerta di un servizio di teleassistenza (N.B.: si ricorda che l’eventuale utilizzo è subordinato all’autorizzazione dei Servizi competenti delle Aziende Appaltanti). | Sì/no. Relazionare. |  |

Compilare i seguenti questionari per ogni dispositivo offerto.

Modello

| Troponina T | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| D-Dimero | SI | NO |
| -HCG | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI (da compilare per ogni dispositivo offerto)

Modello

| 1 | Dispositivi facilmente utilizzabili da personale sanitario privo di competenze laboratoristiche. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Assenza della necessità di pretrattamento dei campioni. | SI | NO |
| 3 | Reagenti pronti all’uso. | SI | NO |
| 4 | Dispositivi completi di lettore di codici a barre. | SI | NO |
| 5 | Stampante incorporata o collegabile (inclusa nella fornitura). | SI | NO |
| 6 | Dispositivi che garantiscano risultati sovrapponibili a quelli ottenuti sugli analizzatori presenti nei Laboratori Analisi. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE (da compilare per ogni dispositivo offerto)

Modello

| 4 | Qualità tecnica e gestione dei dispositivi |
| --- | --- |
|  | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| 4.1 | Modalità di campionamento. | Indicare se il campionamento avviene da provetta chiusa, da provetta aperta o tramite altra modalità di dispensazione del campione. |  |
| 4.2 | Tempi di esecuzione dei test. | Indicare i tempi. |  |
| 4.3 | Tempo che intercorre tra la fine di un’analisi e la possibilità di iniziarne un’altra. | Indicare i tempi. |  |
| 4.4 | Tempo di indisponibilità del dispositivo su 24 ore per calibrazioni, lavaggi, ecc. | Indicare i tempi e specificare se è possibile interrompere l’attività programmata nel caso in cui sia necessario eseguire un test in urgenza. |  |
| 4.5 | Manualità Analitica. | Indicare molto schematicamente i passaggi necessari all’esecuzione dei test. Evidenziare il grado di automazione del dispositivo. |  |
| 4.6 | Sicurezza Operativa. | Indicare molto schematicamente le caratteristiche che salvaguardano la sicurezza analitica e di manipolazione dei campioni. |  |
| 4.7 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d’uso. | Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza. |  |
| 4.8 | Modalità di gestione ed esecuzione dei controlli di qualità (possibilmente CQ automatici), indicando anche la frequenza prevista. | Relazionare. |  |
| 4.9 | Modalità di stoccaggio dei reattivi, dei controlli di qualità e dei materiali di consumo. | Relazionare. |  |
| 4.10 | Produzione e modalità di smaltimento dei rifiuti. | Relazionare. |  |