## Allegato C
Sistema di integrazione audio video di sala operatoria
ALLEGATO C
A) ATTREZZATURE MINIME RICHIESTE | SALE OPERATORIE | SALA IBRIDA | TOTALE
| Qt per Sala | Qt per sala | Qt totale
Monitor da 42” LCD con risoluzione full HD di 1080 linee orrizzontali, da inserire nel modulo ad incasso delle pareti prefabbricate MAQUET, VARIO P , dotato di ottime caratteristiche per la riproduzione di immagini sia chirurgiche che radiologiche | 2 | 0 | 12
Monitor da 24”/26" LCD con risoluzione full HD di 1080 linee orrizzontali, doppio ingresso DVI, attacco per fibra , ottime caratteristiche per la riproduzione di immagini sia chirurgiche che radiologiche . I monitor saranno installati su bracci pensili con attacco VESA , posizionati come da planimetria allegata. Gli alimentatori dovranno essere installati nel controsoffitto, oppure essere integrati nei monitor | 3 | 6 | 24
Telecamera ambientale con grande sensibilità dotata di ottimo zoom ottico (18X) e capace di tilt e pan comandabile dal monitor di controllo del sistema | 1 | 1 | 7
Display di controllo del sistema, a parete, non inferiore a 19" | 1 | 1 | 7
Sistema audio di ascolto da installare a parete o controsoffitto dotato di amplificatori di qualità da almeno 2 x 60 watts | 1 | 1 | 7
Sistema di comunicazione wireless indossabile dal chirurgo (ad archetto) per comunicazioni con l'esterno | 1 | 1 | 7
B) ELENCO ATTREZZATURE DI SALA DA INTEGRARE NEL SISTEMA
| Qt per sala | Posizione Apparecchiatura* | Uscite Video
Telecamera Ambientale | 1 | Parete opposta all' ingresso | Apparecchiatura inclusa nella fornitura
Telecamera per campo operatorio (centralina) | 1 | Pesile testa paziente, lato sn o dx | VideoComposito + S-Video (Truvidia SD2000 e 3000)
Monitor Parametri vitali | 1 | Pesile testa paziente lato sn paziente | NON NOTE
Ecococardiografo | 1 | pensile testa paiente, lato sn o dx | DVI + S-Video (IE33) S-Video + VideoComposito (Sonos7500)
Ecografo per applicazioni intra-operatorie | 1 (in alternativa ad ecocardio) | Pensile piedi paziente lato sn o dx | DVI + HDMI (Avius Hi Vision-Hitachi)
Sistema di toraco - laparoscopia | 1 | Pensile piedi paz, lato sn paziente | DVI + HD-SDI + SD-SDI (CV-190exera); 1x VideoComposito + 2x Y/C (OTV-S6C); 1x VideoComposito + 2x Y/C (OTV-SP1C);
Portatile per Radioscopia (solo nel Blocco Operatorio) | 1 | Zona lato sn paziente | VideoComposito (OEC9800) 2xDVI + VideoComposito (Veradius)
Amgiografo per Sala Ibrida | 1 | DA DEFINIRE | NON NOTE
PACS | 1 | In prossimità PC (vedi planimetria allegata)
Postazione per gli applicativi aziendali | 1 | Vedi planimetria Sala Operatoria (PC) | DVI, VGA
Apparecchiature da definire (Flussimetro intravascolare, etc) | 2 | DA DEFINIRE | DVI, HD-SDI, SDI,VGA, VideoComposito
Posizione Apparecchiatura * : posizione definita solo per le sale operatorie
C) CARATTERISTICHE DELLA RETE AZIENDALE
Infrastruttura di rete dati ospedaliera realizzata con cavi cat. 6; cablaggio dorsali a 1Gb/s e cablaggio ai terminali a 100 Mb/s.
D) LOCALI TECNICI PER INSTALLAZIONE APPARATI E SALA REGIA
I locali tecnici che l'Azienda destinerà per la collocazione degli apparati (armadi, rack, etc) nel blocco operatorio sono evidenziati nella planimetria allegata ( N.2 depositi) così come il locale dedicato alla sala regia (Allegato Planimetria 4° piano).
Ogni deposito supporterà le tre sale operatorie contigue.
Per ciascuna sala operatoria è prevista , in entrambi i locali, la seguente impiantistica :
●N. 5 prese dati derivate dal rack di sala ; ● N.2 prese elettriche da 16 A derivate dal TR di isolamento di sala, con due linee distinte, protette singolarmente; ● Derivazione di terra dal nodo equipotenziale di sala