| Caratteristica | Risposta SI/NO |
| --- | --- |
| Diagnostica radiologica digitale diretta per esami dello scheletro, esami polmonari, costituita da: Tavolo di comando e generatore, sistema radiografico, detettore digitale, sistema di elaborazione/trasmissione di immagini |  |
| Sistema idoneo alla diagnostica per pazienti autosufficienti (sdraiati, seduti e in posizione eretta) e barellati |  |
| Modalità diagnostiche eseguibili |  |
| proiezioni panoramiche (sagittale e frontale) della colonna vertebrale sia in clino-che ortostatismo con formato non inferiore a 120cm |  |
| esame del torace |  |
| esame completo dello scheletro in clinostatismo ed ortostatismo (cranio, pelvi, ossa lunghe, ginocchia, tibiotarsiche, gomiti, spalle, mani, piedi, etc) |  |
| Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 KW |  |
| Tecniche libere e programmate |  |
| Dispositivo di misura , visualizzazione e stampa della dose erogata al paziente secondo quanto previsto dal D.Lgs 187/2000 e smi |  |
| Esposimetro automatico |  |
| Distanza massima fuoco-detettore non inferiore a 180 cm |  |
| Anodo rotante almeno 8000 giri/min |  |
| Doppia macchia focale (IEC 336) |  |
| Macchia piccola non superiore a 0,6x0,6 mm |  |
| Macchia grande non superiore a 1,3x1,3 mm |  |
| Tavolo portapaziente con comandi movimentazione a bordo tavolo |  |
| Portata massima almeno 150 Kg senza limitazioni di movimento |  |
| Possibilità di lavorare anche con altri tipi di supporto (es. barelle) |  |
| Detettore digitale dimensioni almeno 40x40 cm |  |
| Matrice di acquisizione almeno 2kx2k pixelx12bit |  |
| Griglia antidiffusione rimovibile/intercambiabile |  |
| Sincronizzazione con i movimenti del complesso radiogeno |  |
| Composizione di immagini multiple (rachide in toto, arti inferiori sotto carico, etc) |  |
| Stazione di acquisizione hardware di ultima generazione e con monitor flat almeno 17” ad alta risoluzione (1024x1248) |  |
| Programmazione di molteplici protocolli d’esame (valori esposimetrici, di collimazione, algoritmi di elaborazione e sequenza di esposizione) |  |
| Interfacciamento con il RIS-PACS dello IOR mediante protocolli DICOM per invio immagini e scaricamento worklist (DICOM Storage, DICOM worklist) |  |
| La modalità deve essere sincronizzabile con server NTP ubicato all’interno dell’azienda |  |
| Il sistema deve essere completo di coppia di impugnature e fasce in velcro e ogni accessorio necessario al posizionamento in sicurezza del paziente |  |

| Caratteristica | Risposta SI/NO |
| --- | --- |
| Rispondenza alle norme |  |
| EN 60601-1 |  |
| D.Lgs 46/97 e smi |  |
| Formazione |  |
| Almeno 5 giorni lavorativi di formazione iniziale |  |
| Disponibilità ad effettuare successivi eventi formativi durante il primo periodo di attività e durante il periodo di garanzia |  |
| Assistenza tecnica |  |
| Garanzia Full Risk almeno 24 mesi |  |
| Intervento entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata |  |
| Ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata |  |
| Copia fogli di lavoro all’ Ingegneria Clinica entro 1 giorno lavorativo dalla chiusura dell’intervento |  |
| Impegno ad assicurare servizio di assistenza per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data collaudo |  |
| Impegno a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi da data di end of service |  |