ALLEGATO A1.4

## SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO POLIVALENTE.

### COMPONENTI DEL SISTEMA

- Tavolo telecomandato  con possibilità di trendelemburg

- Generatore radiologico

- Complesso radiogeno

- Detettore digitale piano di grande formato

- Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale delle immagini

- Accessori

REQUISITI TECNICI

#### Tavolo telecomandato

- Tavola portapaziente a basso coefficiente di attenuazione, con elevata capacità di carico

- Ampia esplorazione longitudinale a paziente fermo

- Possibilità di esplorazione trasversale

- Possibilità di acquisire immagini con distanza fuoco detettore variabile tra 120 e 180 cm

- Altezza da terra della tavola portapaziente variabile con altezza minima non superiore a 70 cm

- Ribaltamento di +/- 90°

- Compressore, telecomandato, parcheggiabile, con movimento motorizzato

- Buona accessibilità al paziente

Tomografia

- Possibilità di eseguire tomografie in qualsiasi posizione di ribaltamento del tavolo

Generatore radiologico

- Il generatore dovrà disporre di una potenza di almeno 60 kW e dovrà impiegare circuiti di raddrizzamento ad alta frequenza.

- Corrente massima erogabile non inferiore a 800 mA

- Dotato di esposimetro automatico a camera di ionizzazione

- Tempo minimo di esposizione 1 ms

- Dispositivo per tecniche anatomicamente programmate

- Camera di ionizzazione per esposimetro automatico

- Eventuali dispositivi per l’ottimizzazione dell’immagine digitale (descrivere)

Complesso Radiogeno

- Il tubo radiogeno dovrà essere del tipo ad anodo rotante a 9000 giri con macchie focali contenute e buona dissipazione termica

Detettore digitale

- Detettore digitale dinamico, del formato di 43 x 43 cm, in grado di elaborare sia  immagini fluoroscopiche che radiografiche con una elevata  risoluzione spaziale

- Ridotta dimensione del pixel

Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale delle immagini

- Cadenza di acquisizione fluoroscopica  massima  superiore o  uguale a 25  immagini al secondo

- Possibilità di fluoroscopia pulsata con cadenza variabile

- Fluoroscopia digitale dotata di adeguata elaborazione delle immagini che consenta tra l’altro la riduzione del rumore e l’accentuazione del contrasto

- Cadenza di acquisizione fluorografica  variabile sino ad almeno 3  immagini al secondo

- Ampia memoria di massa

- Telecomando a raggi I/R per la gestione delle immagini

- Ampie funzionalità di post processing delle immagini (zoom,  misure, annotazioni ecc ecc)

- Completa funzionalità DICOM: Store, Print, Worklist

- Sottrazione immagine  per esami vascolari

Accessori che dovranno essere inseriti nella configurazione

- Fascia di compressione

- Pedana portapaziente

- Coppia di reggispalle

- Coppia di maniglie

Dose

- Sistema per la misurazione della dose per area, preferibilmente integrato nel sistema, con possibilità di inviare i dati dosimetrici al sistema RIS e possibilità di stampa

- Il sistema proposto dovrà comprendere tutti gli accorgimenti necessari per la massima riduzione della dose a pazienti ed operatori (elencare e descrivere dettagliatamente)