PROGETTO P/12/2014

POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE 4°PIANO - ALA C - SALE IBRIDE E DI EMODINAMICA

FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI:

LOTTO 1

n. 2 SALE IBRIDE COMPLETE DI SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE FLAT PANEL DINAMICO, TAVOLO OPERATORIO E APPARECCHIATURE DI SUPPORTO, n.1 ANGIOGRAFO BIPLANO DIGITALE FLAT PANEL DINAMICO ED APPARECCHIATURE DI SUPPORTO CON RELATIVE INSTALLAZIONI, INCLUSE LE OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE.

LOTTO 2

n. 1 TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO

PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE

INDICAZIONI TECNICHE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Allegato B

- PREMESSA

Le opere relative alla realizzazione del nuovo Polo Cardio - Toraco - Vascolare – POLO ERCOLANI (appalto aggiudicato all’ATI Strabag, GEDI e Nbi impianti), risultano attualmente in fase di ultimazione.

L’ intervento di nuova costruzione, di circa 40.000,00 m2 complessivi di superficie, permette di realizzare una sede unificata per le attività di diagnostica, ricovero ordinario e intensivo, attività operatoria e interventiva delle seguenti discipline per le quali il Policlinico è sede di riferimento a livello regionale e nazionale:

- cardiologia e cardiochirurgia adulti,

- cardiologia e cardiochirurgia pediatrica,

- attività relative al trattamento delle gravi insufficienze d’organo e ai trapianti di organi solidi e alla chirurgia maggiore epatobiliopancreatica.

La realizzazione del fabbricato rappresenta uno dei più importanti interventi previsti nell’area del policlinico bolognese.

Il nuovo padiglione (Polo Cardio - Toraco - Vascolare) si trova all’interno di un’area che corrisponde al quadrante sud - ovest del Policlinico Sant’Orsola e che ha come limite a nord il viale interno dell’Ospedale, a sud l’edificio della C.R.I e il Padiglione di Anatomia Patologica, a ovest il Viale Ercolani e il Padiglione Oncologico-Addarii e ad est l’edificio del C.U.P..

La realizzazione del nuovo Polo Cardio - Toraco – Vascolare, all’interno del Policlinico Sant’Orsola - Malpighi, attraverso una complessa serie d’interventi di demolizione e nuova edificazione in corso di costruzione, permette la riorganizzazione e il trasferimento dei reparti di cardiologia e cardiochirurgia adulti, di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica, delle attività relative al trattamento delle gravi insufficienze d’organo e ai trapianti di organi solidi, in un nuovo edificio realizzato con tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici necessari all’accreditamento.

Il nuovo edificio contiene otto livelli, di cui uno interrato, uno seminterrato e sei fuori terra, così organizzati:

- il Piano Interrato è destinato ad autorimessa ed è servito da due rampe carrabili a doppio senso di marcia, i cui accessi si attestano sui lati est ed ovest. L’autorimessa potrà ospitare 93 autoveicoli e 44 motocicli;

- il Piano Seminterrato, grazie alla conformazione data al terreno nelle zone antistanti le facciate, mantiene sui fronti est ed ovest una visuale libera e/o l’illuminazione naturale: a questo piano nell’ala C è prevista l’imaging (diagnostiche radiologiche) con le sale diagnostiche al grezzo, mentre l’ala A è interamente al grezzo (ex-centrale di sterilizzazione). Completa il piano l’area destinata agli spogliatoi centralizzati della struttura.

- Il Piano Terra è destinato a degenze pediatriche, con una area destinata alla degenza ordinaria e una area destinata alle degenze monitorate (semi intensiva) pediatriche e ambulatori di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica;

- il Piano Primo e il Piano Secondo sono prevalentemente destinati ai Reparti di Degenza ordinaria (cardiologia, cardiochirurgia e gravi insufficienze d’organo e trapianti) organizzati per intensità di cura;

- il Piano Terzo è destinato alle Terapie Intensive (42 posti letto), organizzate per intensità di cura;

- il Piano Quarto è dedicato al comparto operatorio (6 sale operatorie) nell’ala A, mentre l’ala C è al grezzo nell’appalto di realizzazione dei lavori attualmente in corso, da destinare a laboratorio di  di emodinamica, sale ibride e relativi locali di supporto.

Con l’entrata in funzione del nuovo Polo, prevista nel 2015, le principali attività critiche saranno ri-allocate in spazi di concezione contemporanea, organizzati secondo criteri di elevata funzionalità e predisposti per la dotazione delle tecnologie più aggiornate.

- AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L’area oggetto d’intervento è posta al piano 4°dell’edificio e più precisamente nella ala C attualmente realizzata allo stato grezzo. La superficie in oggetto assomma complessivamente a mq.580 ca, misurati al lordo degli elementi strutturali esistenti. L’area oggetto di intervento, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati è attigua e confinante con locali già ultimati e/o in fase di imminente ultimazione.

Sotto il profilo tecnologico e impiantistico sarà necessario intervenire anche al 5° piano dell’edificio (Sottocentrale tecnologica) e nel locale cabina elettrica (fabbricato esterno prospiciente il viale Ercolani).

| Aree al grezzo da completare al 4° piano ala C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | altezza min. | note |
| 1 | sala emodinamica 1 | 48,92 | 3,00 | angiografo in trasferimento |
| 2 | locale tecnico | 7,12 | 3,00 |  |
| 3 | preparazione medici | 15,32 | 3,00 |  |
| 4 | supporto | 9,95 | 3,00 |  |
| 5 | controllo e comandi | 14,60 | 3,00 |  |
| 6 | sala emodinamica 2 | 48,84 | 3,00 | angiografo in trasferimento |
| 7 | locale tecnico | 7,09 | 3,00 |  |
| 8 | preparazione medici | 13,85 | 3,00 |  |
| 9 | supporto | 11,26 | 3,00 |  |
| 10 | controllo e comandi | 15,77 | 3,00 |  |
| 11 | sala emodinamica 3 | 57,10 | 3,00 | angiografo bipl. nuova fornitura |
| 12 | preparazione medici | 14,00 | 3,00 |  |
| 13 | supporto | 12,12 | 3,00 |  |
| 14 | sala ibrida | 81,98 | 3,00 | nuova fornitura |
| 15 | preparazione medici | 13,53 | 3,00 |  |
| 16 | preparazione pazienti | 12,96 | 3,00 |  |
| 17 | locale tecnico | 12,60 | 3,00 |  |
| 18 | controllo e comandi | 23,58 | 3,00 |  |
| 19 | area deposito carrelli | 13,03 | 3,00 |  |
| 20 | filtro sanitario | 9,00 | 3,00 |  |
| 21 | area deposito carrelli | 12,43 | 3,00 |  |
| 22 | sala ibrida | 83,03 | 3,00 | nuova fornitura |
| 23 | preparazione medici | 13,66 | 3,00 |  |
| 24 | preparazione pazienti | 12,17 | 3,00 |  |
|  | TOTALE | 563,91 |  |  |

Presa in carico delle aree di cantiere

L’area del 4° piano ala C del nuovo POLO CTV (POLO ERCOLANI), al momento della consegna, si presenterà “al grezzo” per quanto riguarda gli interni, mentre gli esterni, compreso i serramenti di facciata, risulteranno già eseguiti.

Per grezzo si intende privo di impianti, pavimenti, rivestimenti, sottofondi (massetti), intonaci, partizioni verticali interne, controsoffitti, ecc.

L’aggiudicatario dovrà prendere atto dello stato di fatto dell’area oggetto di intervento e dei locali impiantistici/tecnologici, dei cavedi e di tutte le zone nella condizione in cui si trovano.

Le zone interne adiacenti, sovrastanti e sottostanti all’area di intervento saranno completamente finite.

Per il Carico utile accidentale dell’area oggetto di intervento, si rinvia alla scheda allegata (Schema strutturale carichi ammissibili - N. 09)

- OPERE DA REALIZZARE E RIFERIMENTI TECNICI

Le opere edilizie, impiantistiche di finitura e complementari relative alla area oggetto di intervento, si esplicitano secondo le seguenti lavorazioni, di larga massima, indicative delle possibili attività necessarie, quali:

OPERE EDILI:

- MASSETTI In considerazione delle opere da realizzare quali finiture edili e impiantistiche ed in particolare le assistenze murarie per il passaggio di cavidotti impiantistici occorre valutare se procedere alla completa demolizione dei massetti nell’area oggetto di intervento con il successivo completo rifacimento oppure in alternativa, qualora si proceda alla demolizione parziale di alcune zone dovrà essere prodotta idonea certificazione, a firma di tecnico abilitato, che asseveri la realizzazione e la tenuta ai carichi statici e dinamici nel rispetto della regola dell’arte, in funzione delle tecnologie proposte e delle soluzioni adottate.

- Esecuzione di eventuali guaine bituminose a protezione del piano sottostante

- Massetti in cls alleggerito per la posa di pavimenti in pvc/gomma

- Preparazione del piano di posa per pavimenti in pvc/gomma

- Pavimento in quadrotti in pvc/gomma con le caratteristiche tecniche di conduttività confacenti alle destinazioni d’uso dei locali

- Pareti in cartongesso costituite da singole lastre sovrapposte su orditura metallica costituita da guida ad “U” orizzontali a pavimento e soffitto connesse  a montanti a “C” verticali in lamiera di acciaio zincato

- Scherrnature alle pareti antix con lastre di pb opportunamente dimensionate

- Infissi interni in profilati di alluminio e pannelli tamburati atti a ricevere le protezioni antix

- Elementi strutturali in profilati metallici per l’ancoraggio delle apparecchiature al soffitto

- Assistenze murarie alla posa degli impianti quali scassi, forometrie, passaggi, sistemi di fissaggio

- Opere e misure di protezione antincendio (attraversamenti, protezione di impianti, etc)

- Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, con protezione antipolvere per le parti sovrastanti il controsoffitto

- Controsoffitto ispezionabile in pannelli di acciaio inox oppure in  pannelli di gesso/fibra minerale, etc

- Fasce murarie paracolpi

e quant’altro necessario per dare l’opera “chiavi in mano” perfettamente a regola d’arte, rispondente alle norme vigenti, funzionante e collaudata, perfettamente integrata con la funzionalità delle opere già realizzate, in corso e previste.

IMPIANTI ELETTRICI:

- Quadro generale con sezione da GE e sezione da UPS (da posizionare indicativamente nelle parti comuni della zona interessata);

- Quadri secondari di sala (da posizionare indicativamente in prossimità dell’accesso delle sale);

- Impianto di illuminazione;

- Impianto luci di emergenza autoalimentate da batteria;

- Per le sale di endoscopia prevedere un impianto di illuminazione regolabile con almeno due faretti per sala;

- Trasformatori di isolamento per alimentazione prese per elettromedicali all’interno delle sale);

- Nodi equipotenziali;

- Predisposizione alimentazione (da UPS) per lampade scialitiche;

- Prese di servizio nei locali accessori;

- Armadio dati dedicato per locali di gruppo 2 e rete dati;

- Impianto telefonico;

- Impianto di rilevazione incendi da collegare al sistema centralizzato esistente con realizzazione di un unico loop;

- Impianto di chiamata infermieri;

- Impianto interfonico con possibilità di appello generale;

- Impianto UPS dedicato (locale dedicato macchine, condizionamento, ripetizione allarmi, ecc.) che dovrà alimentare totalmente tutte le sale (n. 5 sale: sala emodinamica 1, sala emodinamica 2, sala emodinamica 3, sala ibrida 1 e sala ibrida 2) compresa la parte di potenza delle apparecchiature;

- Sistema di raffrescamento (fancoil/split) nel locale tecnico dove saranno installati gli UPS;

- Alimentazione per tutti i componenti che fanno parte integrante delle sale (porte automatiche, segnalazione fuori porta, ecc.);

- Orologi contaminuti da sala;

- Morsettiera (all’interno di un contenitore) che dovrà contenere tutti gli stati delle apparecchiature della distribuzione di potenza e le segnalazioni di allarmi;

e quant’altro necessario per dare l’opera “chiavi in mano” perfettamente a regola d’arte, rispondente alle norme vigenti, funzionante e collaudata, perfettamente integrata con la funzionalità delle opere già realizzate, in corso e previste.

Inoltre, relativamente alle valutazioni sulle potenze elettriche, si trasmettono i seguenti dati ad integrazione di quanto già fornito:

1) Circa 300 KW (340 KVA) potenza elettrica disponibile (oltre a quella già impegnata) relativamente alla commutazione rete/gruppo per un totale di 1600 KVA.

2) Circa 200KW potenza elettrica disponibile già conteggiata rispetto all’area di intervento conteggiata nell’analisi dei carichi del padiglione.

In definitiva totali 500KW a disposizione per l’intervento in oggetto.

3) le eventuali predisposizioni negli attuali quadri e/o blindosbarre per l’alimentazione delle zona da realizzare sono specificati negli elaborati allegati;

4) si deve considerare, a supporto del dimensionamento per la realizzazione dei nuovi UPS dedicati alle sale oggetto di intervento, che è presente il GE già installato nel padiglione (il corretto funzionamento del gruppo e la corretta erogazione di corrente non devono risentire dell’ulteriore integrazione di carico).

IMPIANTI MECCANICI: la realizzazione degli impianti meccanici riguarderà i piani seminterrato, quarto e quinto del padiglione, nello specifico:

- Impianto di condizionamento e ricambio dell’aria in parte esistente da integrare con relativi: cassonetti post trattamento dove necessari, cassette terminali motorizzate, serrande tagliafuoco, diffusori e bocchette, terminali alta induzione con filtri assoluti, regolatori di portata aria, silenziatori, serrande di regolazione, canali, tubazioni, mobiletti ventilconvettori, coibentazioni, canalizzazione per tubo Quenc, sistema di pressurizzazione filtro VVF con relativa canalizzazione, e quanto necessario a completare a regola d’arte gli impianti;

- Impianto regolazione automatica che deve interfacciarsi con l’esistente;

- Impianto di riscaldamento a radiatori, scalda salviette e ventilconvettori per locali di supporto;

- Impianto idrico sanitario e scarichi;

- Impianto di distribuzione dei gas medicali costituito da gruppi blocco area per protossido, aria medicale e strumentale, ossigeno e vuoto; prese gas, tubazioni, quadri di riduzione gas, allarmi di reparto e quant’altro per rendere l’impianto rispondente alla vigente normativa;

- Impianto di evacuazione dei gas anestetici costituito da unità terminali, convogliatori e tubazioni da collegare alle predisposizioni esistenti;

- Impianto antincendio composto da estintori, cassette UNI45 e tubazioni.

Si evidenzia che tutti gli allacciamenti dei vari fluidi sono predisposti ai relativi piani come meglio specificato negli elaborati allegati.

Inoltre per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione si sottolinea che i trattamenti già previsti tramiti i condizionatori posti in copertura comprendono prefiltrazione dell’aria, recupero a mezzo di batteria del calore espulso, preriscaldamento dell’aria, filtrazione alta efficienza, raffreddamento dell’aria e umidificazione tramite vapore sterile, post filtrazione con filtri assoluti e post riscaldamento dell’aria nelle varie zone. La portata d’aria di mandata, a disposizione nell’area oggetto di intervento, è quantificata in 25600 mc/h mentre quella di ripresa è di 23500 mc/h.

e quant’altro necessario per dare l’opera “chiavi in mano” perfettamente a regola d’arte, rispondente alle norme vigenti, funzionante e collaudata, perfettamente integrata con la funzionalità delle opere già realizzate, in corso e previste.

- PROGETTAZIONE

Gli elaborati tecnici e gli elaborati grafici, posti a base di gara dal Committente, relativi alla realizzazione del nuovo POLO Cardio-Toraco-Vascolare (Polo Ercolani), costituiscono il riferimento per la redazione del progetto definitivo da presentare da parte dei Partecipanti in fase di gara secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale per le opere e gli impianti da realizzare al 4° piano dell’ala C del nuovo Polo, laboratorio di emodinamica e sale operatorie ibride, con relativi spazi accessori e di servizio e supporto, comprensive delle opere di finitura edilizie ed impiantistiche, il tutto per dare i locali completi e funzionanti nel rispetto della regola dell’arte e delle norme vigenti in materia. La distribuzione degli spazi nell’area oggetto di intervento è da intendersi come “indicativa” e non vincolante del lay out distributivo rappresentato, al fine di lasciare un maggior grado di libertà per le proposte dei Concorrenti, tenuto conto dello stato dei luoghi e dei limiti dell’area di intervento.

L’Aggiudicatario dovrà elaborare il progetto esecutivo (edile e impiantistico e delle installazioni) nei tempi previsti nel Capitolato Speciale a firma di tecnici abilitati alla professione e provvisto di polizza assicurativa come previsto dalla normativa vigente.

La progettazione dovrà essere conforme a tutte le leggi e norme vigenti oltre alle leggi e norme specifiche per le strutture sanitarie.

Il contenuto minimo e gli elaborati del progetto dovranno essere conformi alle normative vigenti sui lavori pubblici oltre a quelle sanitarie nazionali e regionali.

I materiali, i modelli impiantistici, le dotazioni, le apparecchiature, ecc. dovranno fare riferimento agli standard di più recente realizzazione presso il policlinico.

Il progetto sarà oggetto di approvazione da parte della Committente, la quale potrà richiedere integrazioni o modifiche senza che l’Aggiudicatario possa pretendere compensi aggiuntivi di sorta o proroghe ai tempi di consegna previsti.

Sarà onere dell’Aggiudicatario ottenere tutti i pareri, permessi e autorizzazioni presso gli Enti preposti.

Il progetto dovrà essere realizzato con sistema informatico compatibile con quello in uso alla Committente.

A carico dell’Aggiudicatario saranno inoltre tutte le copie cartacee del progetto e le campagne di rilievi, saggi e sondaggi eventualmente necessarie per la redazione del progetto esecutivo.

5 - FINITURE INTERNE – CONSIDERAZIONI GENERALI

Caratteristiche generali delle finiture interne

La scelta dei materiali nasce fondamentalmente da esigenze igieniche, in base alle quali vengono dettate le tipologie dei materiali utilizzati.

In generale valgono le seguenti prescrizioni:

- pavimenti: saranno lavabili e trattabili con disinfettanti, raccordati alle superfici verticali con sgoli  a filo rivestimento per garantire una adeguata pulizia, anche nel corso del tempo;

- pareti: saranno non scalfibili, lavabili e trattabili per garantire una adeguata igiene, anche nel corso del tempo;

- controsoffitti: saranno principalmente lavabili o idrorepellenti, parzialmente ispezionabili ove richiesto per esigenze di manutenzione degli impianti.

La scelta dei colori di tutti gli elementi di finitura (pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, paracolpi/paraspigoli, pareti tecniche ecc.) dovrà essere coordinata al fine di ottenere il massimo risultato di comfort estetico.

Pavimenti e sguscie

I pavimenti previsti nei locali operativi e nei connettivi, sono in quadrotti di pvc/gomma termosaldata.

Tutti i battiscopa saranno scelti nel medesimo materiale e colore del materiale del pavimento, dovranno essere sagomati a sguscio, in modo che non presentino fessure, giunti o spigoli vivi e raccordati a filo del rivestimento/parete.

Nelle soglie delle porte, dove avviene un cambio di materiale, è prevista una reggetta in ottone a separazione dei materiali differenti.

Controsoffitti

In tutti gli ambienti verrà installato il controsoffitto le cui caratteristiche risponderanno ai requisiti differenziati per ambiente come più avanti illustrato. I pannelli saranno modulari lavabili e facilmente smontabili (60x60 cm) in modo tale da consentire l’ispezione e la manutenzione degli impianti presenti tra il controsoffitto e l’intradosso del solaio. La parte perimetrale dei controsoffitti sarà realizzata con fasce in cartongesso, in modo da evitare il taglio dei moduli 60x60 cm.

Nei locali in cui sono previste quote differenti di controsoffitto, verranno realizzate velette verticali di raccordo in cartongesso, tra le quote diverse di controsoffitto.

Le tipologie di controsoffitto previste sono le seguenti:

- pannelli in acciaio;

- pannelli in fibra minerale rivestiti da pannelli di alluminio politenato;

- pannelli in cartongesso di tipo idrorepellente;

- fasce laterali in cartongesso.

I corpi illuminanti, i diffusori e le riprese a soffitto saranno modulari ed incassati nel controsoffitto.

Scegliere un controsoffitto per un ambiente sanitario significa considerare vari criteri prestazionali ed estetici:

Acustica:	La condizione acustica ottimale si ottiene con una corretta combinazione di assorbimento ed isolamento acustico e potrà essere integrata dall’utilizzo di sistemi di acustica attiva.

Riflessione della luce:	La “riflessione della luce” di una superficie è la sua capacità di riflettere la luce. La luce del giorno e la luce artificiale costituiscono le due fonti luminose principali nell’ambiente di lavoro. Un ulteriore significativo apporto proviene dalla luce riflessa del soffitto, dal pavimento e dalle superfici murali influendo quindi direttamente sul comfort e sulla produttività.

La luce naturale è un fattore di grande importanza per i pazienti e per il personale e la superficie continua di un controsoffitto ad alta riflessione permette alla luce naturale di diffondersi intensamente all’interno dell’edificio.

Reazione al fuoco:	Le normative edilizie impongono che tutti gli edifici rispettino appropriati standard Euroclass riguardo la reazione al fuoco, in relazione alle aree di applicazione.

Prestazione antimicrobica: Il controllo della bio-contaminazione è essenziale nel settore sanitario, specialmente negli ospedali e nelle cliniche. Tale prestazione può essere ottenuta con l’utilizzo di vernici che contengono fungicidi che inibiscono lo sviluppo di muffe, funghi e lieviti; questa speciale finitura della vernice può essere pulita e disinfettata con i prodotti usati normalmente per i locali sanitari.

Pulizia:	La frequenza e il metodo di pulizia di un soffitto variano a seconda delle diverse funzioni. In zone, come quelle in oggetto, con criteri di pulizia più rigorosa si possono utilizzare sia prodotti spazzolabili che prodotti adatti a lavaggi con acqua ad alta pressione.

Acustica:	Le pavimentazioni ed i muri degli ospedali sono normalmente realizzati con superfici dure e resistenti per facilitarne la pulizia e la manutenzione: ciò significa che riflettono il suono. I controsoffitti sono perciò una soluzione chiave per controllare il riverbero del suono e quindi la sua ripercussione nell’ambiente.

Tinteggiature

Le tinteggiature saranno di tipo lavabile, sia sulle pareti che nei soffitti (compreso zone sopra il controsoffitto).

Paracolpi/paraspigoli

In tutti i percorsi orizzontali, in cui vi è presenza di pubblico e nei reparti, sono previste fasce corrimano/paracolpi accoppiate a fasce paracolpi situate nella parte bassa delle pareti, entrambe realizzate in profilati di alluminio e rivestite da profili in resina acrovinilica.

All’interno dei locali operativi è prevista l’installazione di fasce paracolpi.

Negli spigoli sono stati inoltre previsti delle protezioni angolari, sempre con struttura in alluminio e rivestimento vinilico (la relativa altezza sarà definita in accordo con il DL in cantiere).

La scelta dei colori degli elementi protettivi dovrà avvenire di concerto con le altre finiture.

Infissi interni

Le porte interne saranno in alluminio, con maniglia sanitaria in alluminio e imbotte paracolpi dello stesso materiale, anta in laminato plastico colorato, apribili ad una, due ante o scorrevole.

Le porte di bagni e antibagni saranno dotate di griglie di transito nella parte inferiore dell’anta e di serratura libero/occupato.

Le porte con caratteristiche REI120 saranno realizzate in lamiera tamburata verniciata.

Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

Per la sicurezza di coloro che si trovano in ambienti sanitari, è essenziale assicurare il rispetto delle normative antincendio.

I sistemi di compartimentazione dovranno garantire una resistenza al fuoco REI secondo disposizione normative.

I requisiti di resistenza al fuoco di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, saranno valutati e attestati in conformità alle più recenti normative vigenti.

Reazione al fuoco dei materiali

In tutti gli ambienti le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti saranno di classe 1; eventuali materiali di rivestimento combustibili, nonchè i materiali isolanti in vista, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, verranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. L’installazione di controsoffitti nonchè di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, avranno classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; eventuali materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Eventuali materiali isolanti in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, saranno di classe di reazione al fuoco 0-1 o 1-0 o 1-1; le sedie non imbottite saranno di classe non superiore a 2.

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini saranno non combustibili.

Elementi non strutturali ed impianti: riduzione della vulnerabilità sismica

Ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica, l’ancoraggio ed il controventamento degli elementi non strutturali e degli impianti dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti normative.

6 - IMPIANTI ELETTRICI

Indicazioni e prescrizioni generali

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle vigenti norme CEI.

Dotazioni minime

Al fine di assicurare un corretto dimensionamento degli impianti elettrici e speciali dovranno essere previste le dotazioni di impianto per la completa realizzazione delle opere proposte

Per gli ulteriori dati si rimanda ai paragrafi precedenti ed elaborati allegati.

Rete telefonica e dati

Rete in cablaggio strutturato telefoni e dati in categoria 6 secondo gli standard specifici del Policlinico.

Gli standard da adottare sono i seguenti:

Per punto presa fonia-dati si intende una scatola tipo 503 con tre cavi e tre prese RJ45.

Rack: il posizionamento non deve rappresentare intralcio o pericolo per le persone. Ciascun rack indicativamente, in analogia a quanto già realizzato nell’ala A del Polo Cardio Toraco Vascolare, deve essere ubicato in prossimità dei locali operativi e interconnesso al centro stella. Inoltre devono essere facilmente accessibili per operazioni di manutenzione ordinaria degli apparati e per le ulteriori operazioni di cablaggio che si rendessero necessarie nel tempo. Deve essere possibile aprire senza intralcio le porte.

L’impresa deve effettuare i test di conformità del cablaggio effettuato producendo corrispondente documentazione tecnica da consegnare al servizio tecnico.

Rete di rivelazione incendio

Il sistema di rivelazione incendio dovrà essere inserito nel sistema già esistente nel Policlinico con apparecchiature del tutto compatibili ed interfacciabili con l’esistente.

Gli impianti presenti nel Policlinico sono costituiti da una rete di rivelatori di tipo digitale inseriti in un sistema multifunzione in grado di gestire la rivelazione incendio, la segnalazione di emergenza e varie altre situazioni di sicurezza. Il sistema fa capo a centrali di Honeywell XLS 1000 e rivelatori della serie Siga ai quali occorrerà fare riferimento per le forniture in quanto l’impianto previsto dovrà essere una integrazione di quello esistente.

7 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Per gli ulteriori dati si rimanda ai paragrafi precedenti ed elaborati allegati.