Dipartimento Tecnico-Patrimoniale UOC Ingegneria Clinica

CAPITOLATO SPECIALE – ALLEGATO A Scheda tecnica

Service di sistemi per l’esecuzione dei falsi positivi HIV, Epatite B, Epatite C e Sifilide

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| 1 | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dispositivi compatibili con i vincoli strutturali ed impiantistici evidenziati in planimetria. |  |  |
| 3 | Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| 4 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| 5 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| 6 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| 7 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| 8 | Software gestionale dedicato che consenta, tra l’altro, di estrarre l’attività eseguita (numero di test refertati) in un periodo temporale selezionabile dall’operatore. Tale funzione è necessaria anche per la tipologia di fatturazione richiesta nel Capitolato Speciale. | SI | NO |
| 9 | Collegamento bidirezionale al Sistema Informativo del Trasfusionale. | SI | NO |
| 10 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 11 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti. | SI | NO |
| 12 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 13 | Dispositivo di produzione dell’acqua idoneo e correttamente dimensionato rispetto alle necessità, qualora gli analizzatori richiedessero l’utilizzo di acqua distillata/deionizzata/osmotizzata etc. | SI | NO |

DIRETTIVE E NORME

| 14 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dispositivi conformi rispondenti alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

ASSISTENZA POST VENDITA

| 16 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 18 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 24 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 19 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 48 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 20 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | SI | NO |
| 21 | Supporto scientifico e metodologico. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

| 22 | Produzione non inferiore a 170 test/ora. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Tutti gli esami richiesti devono essere eseguiti da una unica provetta madre. | SI | NO |
| 24 | Caricamento in continuo e random dei campioni e degli esami da eseguire. | SI | NO |
| 25 | Carry-over nullo o insignificante. | SI | NO |
| 26 | Presenza di sensori per il controllo dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reagenti e conseguenti allarmi in caso di problemi. | SI | NO |
| 27 | Identificazione positiva di ogni singolo campione in modo automatico attraverso lettura di barcode della provetta madre. | SI | NO |
| 28 | Tracciabilità della provetta nel sistema. | SI | NO |
| 29 | Possibilità di avere tutte le metodiche on-line. | SI | NO |
| 30 | Lettore ottico esterno di codice a barre dei campioni come back up. | SI | NO |
| 31 | Curve di calibrazione memorizzabili con ricalibrazione ad ogni cambio lotto e/o a scadenza prefissata dalla sua validità. | SI | NO |
| 32 | Possibilità di refertazione e ristampa automatica. | SI | NO |
| 33 | Archivio storico on-line dei donatori. | SI | NO |
| 34 | Elaborazione del controllo di qualità. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI REATTIVI

| 35 | Tecnologia chemiluminescenza (no micropiastra). | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Numero di campioni sierologici inizialmente reattivi e non confermati in seconda seduta non superiore allo 0,3% | SI | NO |
| 37 | HBSAG: test qualitativo | SI | NO |
| 38 | HBSAG: specificità non inferiore al 99,7 % | SI | NO |
| 39 | HBSAG: sensibilità inferiore o uguale a 0,030 UI/ML | SI | NO |
| 40 | HIV 1-2 AB: reattivo in grado di rilevare il sottotipo “O” | SI | NO |
| 41 | HIV AB: per HIV 1-2 AB sensibilità in sieroconversione non inferiore al 99,6%, specificità non inferiore al 99,5% | SI | NO |
| 42 | HCV-AB: specificità non inferiore al 99% | SI | NO |
| 43 | HCV-AB: sensibilità in sieroconversione non inferiore al 99,6 % | SI | NO |
| 44 | Per tutti gli analiti: un coefficiente di variazione intra-laboratorio inferiore al 10% | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Punteggio | ID | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta Indicare anche le pagine dell’offerta ove verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità tecnica dei dispositivi (28 punti) |
| 2 | W1 | Capacità produttiva oraria: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto al punto 22. | Relazionare. |  |
| 2 | W2 | Dispositivi per l’esecuzione di test sierologici con puntali monouso. | Sì/no. |  |
| 2 | W3 | Possibilità di monitoraggio automatico delle quantità di reagenti e consumabili on board. | Sì/no. |  |
| 2 | W4 | Modalità di identificazione automatica di ogni reagente. | Relazionare. |  |
| 3 | W5 | Caratteristiche operative del sistema analitico, dal tempo di caricamento al momento del rilascio dei risultati. | Relazionare. |  |
| 2 | W6 | Proposta operativa e temporale per l’inserimento del sistema nel Laboratorio SIT. | Relazionare. |  |
| 6 | W7 | Metodiche aggiuntive rispetto a quelle richieste processabili sui sistemi offerti. | Relazionare. |  |
| 2 | W8 | Tempo lavoro degli operatori tecnici e laureati necessario per le sedute previste. | Relazionare. |  |
| 2 | W9 | Modalità e potenzialità di archiviazione dei dati. | Relazionare. |  |
| 5 | W10 | Progetto riportante le specifiche necessarie ed il lay-out per l’installazione dei dispositivi offerti in conformità alle norme vigenti (caratteristiche, dimensioni, spazi occupati, scarichi, impianti elettrici e di condizionamento, etc.). | (Allegare progetto) |
| Qualità dei reattivi (37 punti) |
| 4 | W11 | Specificare il tipo di chemiluminescenza utilizzata. | Relazionare. |  |
| 2 | W12 | Reattivi, calibratori e controlli pronti all’uso, cioè senza necessità di ricostituzione. | Sì/no. |  |
| 6 | W13 | HBSAG: possibilità di rilevare tutti i determinanti antigenici o epitopi (mutanti). | Sì/no. Allegare documentazione scientifica. |  |
| 6 | W14 | HIV 1-2 AB: sensibilità per HIV1-P24Ag. | Relazionare. |  |
| 6 | W15 | HIV 1-2 AB: possibilità di evidenziare l’antigene p24. | Relazionare. |  |
| 2 | W16 | HCV-AB: antigeni della fase solida ricombinanti e tipo di generazione. | Relazionare. |  |
| 3 | W17 | HIV1-2 sensibilità’ e specificità migliorativa rispetto punto 41. | Relazionare. |  |
| 4 | W18 | HbsAg sensibilità e specificità migliorativa rispetto punto 38 e 39. | Relazionare. |  |
| 4 | W19 | HCV-Ab sensibilità e specificità migliorativa rispetto punto 42 e 43. | Relazionare. |  |
| Servizio post-installazione (5 punti) |
| 5 | W20 | Modalità di assistenza tecnica: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto ai punti 18 e 19. | Relazionare. |  |