CARATTERISTICHE MINIME

(PENA L’ESCLUSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA GARA)

Destinazione d’uso: Impiego di tecnologie radiologiche 3D (TC) per la realizzazione di dispositivi protesici custom made Ubicazione: Radiologia Istituto Ortopedico Rizzoli – l’apparecchiatura dovrà essere installata nel locale indicato nella planimetria allegata, situato al piano terra del Monoblocco Ospedaliero, presso la S.C . RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA.

Gantry :

Diametro del tunnel non inferiore a 700 mm con sistema di allineamento ottico Controllo dei movimenti da gantry e da console

Lettino porta pazienti :

Piano radiotrasparente (in fibra di carbonio o materiale equivalente) Escursione longitudinale superiore a 170 cm Carico massimo dinamico non inferiore a 200 kg Completo degli accessori necessari al posizionamento del paziente per qualsiasi tipo di esame

Generatore RX :

Ad alta tensione e alta frequenza ad emissione continua, montato nel gantry Potenza utile adeguata alle performance richieste e comunque non inferiore a 100 Kw Tensione massima non inferiore a 130 kV Ampia possibilità di variazione dei mA, con valore massimo non inferiore a 500 mA

Tubo radiogeno :

Doppia macchia focale (idoneo anche se il tubo proposto è a tripla macchia ) Capacità termica anodica almeno 7 MHU e dissipazione termica anodica almeno 1000 KHU/min Sistema di raffreddamento integrato

Sistema di scansione ed acquisizione :

Rivelatori allo stato solido di ultima generazione (di più recente introduzione sul mercato) Ricostruzione in una singola rotazione di 360° di almeno 128 strati Tempo minimo di scansione su 360° non superiore a 0,35 sec Possibilità di eseguire scansioni a spirale Lunghezza di campo esplorabile almeno 170 cm Spessore minimo di strato non superiore a 0,625 mm, con possibilità di disporre di altri valori Campo di acquisizione (FOV) massimo non inferiore a 500 mm Matrice di acquisizione almeno 512x512 Matrice visualizzazione 1024x1024 Presenza di sistemi avanzati di riduzione e ottimizzazione della dose Tecniche di ricostruzione iterativa di ultima generazione (basate sull’elaborazione dei dati grezzi) Sistema di analisi delle immagini “dual energy”

Sistema di elaborazione

Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente e indipendentemente scansione, ricostruzione,visualizzazione, elaborazione, archiviazione, stampa,etc.

Ampia capacità di memorizzazione dati e immagini: RAM almeno 8 GB, HD almeno 1 TB Archiviazione locale delle immagini su CD-ROM, DVD o altro supporto informatico Alta velocità di ricostruzione – almeno 30 fps con Filtered BackProjection

Completa connettibilità con il sistema PACS Carestream installato

Consolle di comando:

Completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione, archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure commitment, etc.) e connessione al sistema PACS Carestream installato Tastiera alfanumerica Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (almeno 19”-flat) Indicazione della dose al paziente (CTDI e DLP) Disponibilità di selezione dei protocolli di scansione da preset Programmazione dell’esame con possibile correzione dei parametri di esposizione durante l’esame da parte dell’operatore Software di base per la gestione del sistema, dell’acquisizione, visualizzazione e archiviazione immagini Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale tra Operatore in sala comando e Paziente in sala TAC; Sistema di controllo e sincronizzazione tra iniezione di MDC e scansione Software per la gestione del controllo della dose con specifica indicazione dei valori di CTDI e DLP

Ulteriori software:

Display simultaneo di più immagini Archiviazione e stampa automatica Radiografia digitale di posizionamento a grande campo Scansioni assiali in standard e alta risoluzione

Scansioni a pacchetti

Scansioni dinamiche in rapida sequenza

Angio CT con algoritmo MIP

Analisi e misura automatica/semiautomatica della lesione tumorale con possibilità di confronto con precedenti

CT Perfusion

Volumetrica con le caratteristiche sopra descritte

Ricostruzione diretta dai dati grezzi secondo piani assiali e trans-assiali

Ricostruzioni multiplanari in tempo reale

Ricostruzioni in alta risoluzione

MPVR (ricostruzioni multiplanari di volume)

MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee)

Sistemi e/o Software per la riduzione degli artefatti metallici

Workstation di post-elaborazione:

Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di acquisizione (collegata in rete tramite interfaccia ad alta velocità) completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione, archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure commitment, etc.) e connessione al sistema PACS Carestream installato Hardware e software ad elevate prestazioni, in grado di poter gestire esami ad elevato numero di strati e ad eseguire ricostruzioni di volume nel minor tempo possibile. Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (almeno 19”-flat) Ampia capacità di memorizzazione dati e immagini: Memoria RAM almeno 8 GB e disco rigido almeno 1 TB Archiviazione locale ed Esportazione delle immagini su CD-DVD (lettore- masterizzatore) o HDD USB

Oltre ai Software presenti nella consolle di acquisizione devono essere presenti:

3D (ricostruzioni tridimensionali) Volume Rendering 3D Rimozione automatica dell’osso Analisi e misura automatica 2D e 3D delle strutture vascolari (estrazione di vasi, etc.) Endoscopia virtuale con navigazione automatica e rotazione dell’endoscopio Possibilità di creare ed esportare report strutturati (pdf, rtf, dicom) da tutti gli applicativi

Interfacciamento stereolitografo:

Il software della TC deve consentire l'acquisizione di dati morfometrici dall'imaging osteoarticolare ad un sistema CAD/CAM per la prototipizzazione di biomateriali (STEREOLITOGRAFO 3D). In tal senso deve essere garantita la piena interfacciabilità e compatibilità con sistemi software di acquisizione di terze parti attraverso l’adozione dei formati standard più diffusi per la gestione di immagini digitali (Allegare dichiarazione)

ALTRE CARATTERISTICHE

(OGGETTO DI VALUTAZIONE)

- Sistema di rivelazione dotato di un numero elevato (possibilmente > 64) di rivelatori  allo stato solido sull’asse z, ad alta frequenza di acquisizione, elevato numero di canali, elevata efficienza di rilevazione, elevata velocità di lettura e azzeramento per consentire un elevato numero di misure per rotazioni di 360°

- Velocità di rotazione in acquisizione (rispetto al requisito minimo di 0,35s)

- Lettino porta-paziente caratterizzato da ampia portata, ampia escursione verticale e longitudinale, massima possibilità di abbassamento e precisione negli spostamenti

- Potenza del generatore adeguata alle prestazioni richieste e ampia possibilità di variazione dei mA

- Elevata capacità termica ed elevata dissipazione termica in modo da non avere significativi tempi di attesa fra una scansione e l’altra né alterazioni della qualità dell’immagine. Tubo con massima garanzia di durata.

- Possibilità di eseguire scansioni a spirale e assiale per un congruo tempo continuativo (massima possibilità di scansione volumetrica ed assiale).

- Ampia gamma di pitch selezionabili

- Minimo tempo di ricostruzione per singola immagine 512x512

- Elevato FPS di ricostruzione delle immagini, specialmente con l'utilizzo degli algoritmi iterativi

- Tempi ridotti di start-up e calibrazione

- Potenza della Workstation di elaborazione/post-processing e possibilità di avere altre utenze tipo client-server

- Fornitura di una seconda Workstation o di un PC "facente funzioni" (client)

- Interfaccia con il sistema iniettore con eventuale invio dati al sistema RIS

- Ingombri contenuti ed elevata ergonomia: se possibile rendering 3D dell’installazione prevista nei locali individuati

- Presenza e caratteristiche di sistemi e/o programmi per la riduzione degli artefatti metallici

- Caratteristiche e prestazioni del sistema di analisi delle immagini in modalità “Dual Energy”

- Caratteristiche e prestazioni dei sistemi HW e SW proposti per l’ottimizzazione della dose

- Caratteristiche e prestazioni dei sistemi HW e SW proposti per i sistemi avanzati di ricostruzione iterativa

- Ulteriori attrezzature e lavori inclusi nella fornitura:

ATTREZZATURE DI SUPPORTO

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura ed installazione in sicurezza della seguente strumentazione:

- N. 1 Apparecchio per anestesia mod. Fabius GS di Draeger integrato con monitoraggio paziente mod. Infinity Delta;

- N. 1 Iniettore per mezzo di contrasto mod. STELLANT D di MEDRAD;

- N. 1 monitor paziente per l’area di preparazione almeno tipo Mindray MEC 2000 o analogo

LAVORI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE

Vedi disciplinare di gara

NORME DI RIFERIMENTO E Caratteristiche generali comuni alla fornitura

DIRETTIVE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- Dispositivi Medici conformi alla Direttiva Europea 93/42, recepita dal Decreto Legislativo 46/97; inclusi adeguamenti e modifiche alla Direttiva 2007/47

- Direttiva 43/97/Euratom (D.Lgs. 187/2000)

- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici conformi alla Direttiva Europea 89/336 (Compatibilità Elettromagnetica), inclusi adeguamenti e modifiche alla Direttiva 2004/108;

- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V) conformi alla Direttiva Europea 73/23 (Bassa Tensione), inclusi adeguamenti alla Direttiva 2006/95

- Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva Europea 89/392 (Macchine) e successive modifiche ed integrazioni 2006/42;

- Apparecchiature Elettromedicali conformi alla norma CEI 62.5 (EN60601-1) e successive modifiche ed integrazioni, e relative norme particolari;

- Sistemi Elettromedicali conformi alla norma CEI 62.51 (EN60601-1-1) e successive modifiche ed integrazioni;

- Dispositivi rispondenti al Decreto Legislativo 81/08 – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  e successive modifiche ed integrazioni;

- Dispositivi rispondenti al DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine) e successive modifiche ed integrazioni.

- TC: EN 60601-1, EN 60601-2-44,  EN 61223-3, EN 61223-5 e EN 61223-3-6

- Iniettore EN 60601-1

- Apparecchio per anestesia EN 60601-1, EN 60601-2-13

- Monitor multiparametrici EN 60601-1, EN 60601-2-49

MANUALISTICA e ISTRUZIONI

Per ognuno dei dispositivi offerti dovrà essere fornito:

- un manuale d’uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi Medici , secondo le variazioni introdotte da 2007/47),

- un estratto delle manutenzioni autonome (a carico dell’utilizzatore), preferibilmente in formato A4 plastificato

- un manuale d’uso, preferibilmente in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,

- un manuale tecnico (service), preferibilmente in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi.

CARATTERISTICHE MINIME

SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA

(PENA L’ESCLUSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA GARA)

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO

La formazione del personale medico e tecnico non potrà essere inferiore a 20 giornate lavorative (4 settimane); dovrà essere assicurata la possibilità di ripetere iniziative formative durante tutta la durata del contratto, soprattutto per nuovi software

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA

La ditta aggiudicataria deve garantire il mantenimento in efficienza e secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dal fabbricante e dalle norme vigenti per almeno 10 anni dal collaudo (assistenza tecnica e fornitura parti di ricambio originali)

Tempi di intervento: entro massimo 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento

Tempi di risoluzione e ripristino: entro massimo 16 ore lavorative dalla richiesta di intervento

La tipologia di assistenza tecnica fornita dovrà essere tipo full risk, ricambi, detettori e tubi inclusi; dovranno essere comprese la manutenzioni programmate preventive (MPP), rispettando la periodicità e le modalità previste del fabbricante, e i controlli di sicurezza periodici secondo le norme vigenti;

Le suddette condizioni sono da ritenersi valide  per tutto il periodo di garanzia (da intendersi di almeno 2 anni) e per l’eventuale periodo successivo di almeno 8 anni