## riepilogo
PROCEDURA APERTA N. 223/14 - FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA
CND | N. REPERTORIO | N. LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE | U.M. | CARATTERISITICHE TECNICHE | Campionatura DA PRESENTARE in Conf. sterile : | Q.TA ANNUA TOT | PREZZO UNITARIO PRESUNTO Iva esclusa | CASA PRODUTTRICE | CODICE PRODOTTO NOME COMMERCIALE | PEZZI X CONF. | Sconto % applicato sul listino per lo specifico prodotto | PREZZO UNITARIO OFFERTO al netto dello sconto IVA esclusa IN CIFRE (Euro) | PREZZO UNITARIO OFFERTO al netto dello sconto IVA esclusa IN LETTERE (Euro) | PREZZO CONFEZIONE DI VENDITA al netto dello sconto IVA esclusa IN CIFRE (Euro) | IMPORTO LOTTO IVA ESCLUSA In cifre (Euro) | IVA% | IMPORTO LOTTO IVA COMPRESA In cifre (Euro)
|  | 1 | Valvola a pressione programmabile, da 30 mm H2O fino a 200 mm H2O circa, con possibilità di modificazioni di intervalli pressori di 10 mm di H2O. Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito di n. 1 programmatore per ogni sala con disponibilità alla sostituzione immediata in caso di necessità. | pz | La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche: 1. dimensioni adatte per l’età pediatrica e adulta 2. in materiale latex-free 3. punti di repere radiopachi per identificare la pressione al controllo radiografico 4. sterile, monouso 5. confezione singola 6. materiale silicone e/o polisulfone e titanio 7. disponibile nelle versioni CON e SENZA reservoir ad angolo retto comprimibile e non comprimibile, oltre alla versione in linea La pressione della valvola deve essere modificabile in modo non invasivo, senza necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico, inoltre il meccanismo della valvola non deve venire danneggiato nell’effettuazione di Risonanza Magnetica Nucleare fino a 3 Tesla. | 1 valvola | 18 | 1700 | [7 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 2 | Valvola a pressione programmabile e interrogabile dall'esterno senza necessità di controllo radiografico. Disponibile nelle versioni per adulti e pediatrica. Compatibile con Risonanza Magnetica fino a 3 Tesla. Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito del programmatore esterno con disponibilità alla sostituzione immediata in caso di necessità. | pz | La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche: 1. dimensioni adatte per l’età pediatrica e adulta 2. in materiale latex-free 3. sterile, monouso 4. confezione singola La pressione della valvola deve essere modificabile in modo non invasivo, senza necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico, inoltre il meccanismo della valvola non deve venire danneggiato nell’effettuazione di Risonanza Magnetica Nucleare fino a 3 Tesla. | 1 valvola | 40 | 1000 | [7 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 3 | Sistema da assemblare di valvola con serbatoio di Pudenz, pediatrico e per adulti, comprendente: |  | E’ INDISPENSABILE CHE I SERBATOI, I CATETERI VENTRICOLARI, I CATETERI PERITONEALI E I CONNETTORI SIANO FRA DI LORO ASSEMBLABILI E COMPATIBILI. Tale sistema deve essere sterile ed avere le seguenti caratteristiche: | 1 elemento per ogni voce che compone il sistema, nelle misure e dimensioni tali da consentire l’assemblaggio ovvero: 1 serbatoio Pudenz; 1 serbatoio Pudenz con antisifone; 1 serbatoio a basso profilo; 1 catetere ventricolare; 1 catetere periotoneale; 1 connettore; 1 catetere cardiaco.
|  | a | Serbatoio di Pudenz ad alta, media e bassa pressione | pz | 1. In silicone, latex-free , sterile 2. Valvola unidirezionale con diaframma interno tarata a bassa, media, alta pressione, 3. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti in elastomero di silicone impregnato di tantalio situato sulla valvola 4. priva di parti metalliche per evitare interferenze con TAC o RMN 5. con connettori integrati 6. ad angolo retto 7. Con misure: diametro 16 mm circa adulti, 12 mm circa pediatrica e altezza massima 10 mm circa. |  | 75 | 240 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Serbatoio di Pudenz con antisifone ad alta, media e bassa pressione | pz | 1. In silicone, latex-free, sterile 2. Valvola unidirezionale con diaframma interno e antisifone tarata a bassa, media, alta pressione, 3. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti in elastomero di silicone impregnato di tantalio situato sulla valvola. 4. Priva di parti metalliche per evitare interferenze con TAC o RMN 5. Con connettori integrati 6. Con misure: diametro 16 mm circa adulti, 12 mm circa pediatrica e altezza massima 10 mm circa. |  | 2 | 440 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | c | Serbatoio a basso profilo ad alta, media e bassa pressione | pz | 1. In elastomero di silicone a base piatta, latex-free. 2. Valvola unidirezionale con diaframma interno tarata a bassa, media, alta pressione, 3. Valvola unidirezionale con diaframma interno tarato a bassa, media e alta pressione 4. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti in elastomero di silicone impregnato di tantalio situato sulla valvola. 5. Priva di parti metalliche per evitare interferenze con TAC o RMN 6. Con connettori integrati 7. Con misure Pediatrico 30 mm circa lunghezza e profilo 6 mm circa , adulti standard 37 mm circa lunghezza e profilo 8 mm circa. |  | 2 | 379 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | d | Catetere ventricolare retto ed angolato | pz | 1. In elastomero di silicone, latex-free, con striscia di bario solfato nella parete per rendere il catetere radiopaco e dotato di marcatori di profondità 2. Multiperforati in punta e punta stessa in tantalio per facilitare l'indroduzione 3. Dotata di mandrino introduttore e supporto per sebatoi a base piatta 4. Disponibili nei seguenti modelli: RETTO e ANGOLATO e assemblabili con tutti i serbatoi del lotto. |  | 34 | 62 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | e | Catetere peritoneale ad alta, media e bassa pressione; | pz | 1. In elastomero di silicone, latex-.free, con marcatori su tutta la lunghezza del catetere, 2. Dotato di contrassegni radiopachi i tantalio a 10-20-30 cm per facilitare il posizionamento 3. Deve essere radiopaco per tutta la sua lunghezza per facilitare l'individuazione dello stesso. 4. Disponibile nei seguenti modelli: a. Bassa , Media, Alta pressione con valvole a fessura ; b. Antireflusso lungo con valvole a fessura per diminuire il rischio di occlusioni; c. Catetere con estremità aperta e valvole a fessura. |  | 40 | 91 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | f | Connettore | pz | Disponibili nei seguenti modelli: retto, angolato, a 3 vie, in materiale plastico e/o silicone, latex-free. |  | 20 | 25 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | g | Catetere cardiaco | pz | 1. In elastomero di silicone, latex-free, con marcatori su tutta la sua lunghezza 2. Disponibile nei seguenti modelli : a. adulto - Pressione bassa, media, alta: lunghezza cm 60 circa con diametro interno 1,3 mm circa, diametro esterno 2,2 mm circa; b. pediatrico - Pressione bassa, media, alta e a punta ridotta per facilitare l’inserimento in vene pediatriche. |  | 5 | 137 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 4 | Sistema di derivazione liquorale esterna ventricolare composto da: |  | E’ INDISPENSABILE CHE I CATETERI VENTRICOLARI, I CONNETTORI E LE SACCHE DI RACCOLTA SIANO FRA DI LORO ASSEMBLABILI E COMPATIBILI | 1 elemento per ogni voce che compone il sistema, nelle misure e dimensioni tali da consentire l’assemblaggio ovvero: 1 catetere ventricolare; 1 sacca raccolta x sistema drenaggio 1 connettore luer lock 1 sacca di ricambio
|  | a | Catetere ventricolare | pz | 1. In silicone radiopaco, latex-free, sterile , con multifori di drenaggio 2. Con marcatori impregnati in tantalio per facilitare il posizionamento 3. Mandrino in acciaio inox 4. Tre quarti per facilitare la tunnellizzazione sottocutanea 5. Linguetta di sutura per fissaggio al cuoio capelluto 6. Lunghezza cm 35-40 circa per l’impiego in pazienti pediatrici e adulti |  | 95 | 50 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Sistema di drenaggio e sacca di raccolta | pz | SISTEMA DI DRENAGGIO: 1. Latex free, sterile, RMN compatibile 2. tubi anti inginocchiamento e anticompressione 3. connettore Luer-lock per collegamento a catetere ventricolare 4. preassemblato ad una camera di gocciolamento rigida da 50 ml / 100 ml con filtro idrofobico antimicrobico 5. dispoinibilità di valvola antireflusso unidirezionale 6. connettore needle-free prossimale alla connessione del catetere al paziente, per prelievo liquor / infusione di farmaci 7. connessione tipo Luer-lock universale per sistemi di monitoraggio della PIC con trasduttori di pressione 8. rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di gocciolamento 9. ulteriori sistemi di arresto del liquor (clip/clamp/morsetto) dovranno essere presenti in prossimità di eventuali raccordi / connettori, se non sono presenti rubinetti 10. semplice regolazione del punto zero (asta o puntatore laser) 11. con scala graduata con 20mmHg e 30 cm H2O |  | 180 | 49 | [7 empty] | 0 |  | 0
SACCA in materiale plastico dotata delle seguenti caratteristiche: 1. Latex-free, sterile 2. Rubinetto a 3 o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio 3. Sacca contenente almeno 500 ml 4. Filtro idrofobico antimicrobico 5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca
|  | c | Connettore luer lock | pz | 1. In silicone o materiale plastico rigido 2. Raccordabile a tutti i cateteri di misura da 5 a 7 F 3. Latex-free , sterile |  | 10 | 14.65 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | d | Sacca di ricambio | pz | Sacca in materiale plastico dotata delle seguenti caratteristiche: 1. Latex-free, sterile 2. Sacca contenente almeno 500 ml 3. Con scala graduata con 20mmHg e 30 cm H2O 4. Filtro idrofobico antimicrobico 5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca 6. Rubinetto a tre o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio |  | 370 | 10.55 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 5 | Sistema di derivazione liquorale esterna spinale composto da: |  | E' INDISPENSABILE CHE I CATETERI SPINALI, I CONNETTORI E LE SACCHE DI RACCOLTA SIANO FRA DI LORO ASSEMBLABILI E COMPATIBILI. | 1 elemento per ogni voce che compone il sistema, nelle misure e dimensioni tali da consentire l’assemblaggio ovvero: 1 catetere x drenaggio lombare 1 sacca raccolta sistema drenaggio 1 sacca di ricambio
|  | a | Catetere per drenaggio lombare | pz | 1. In silicone radiopaco, latex-free, sterile. 2. Lungo 80cm a punta aperta multiperforata 3. Diametro esterno 4 / 5 F 4. Marcatori radiopachi 5. Agointroduttore di Tuohy 14G con idoneo sistema di fissaggio |  | 84 | 79 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Sistema di drenaggio e sacca di raccolta | pz | SISTEMA DI DRENAGGIO: 1. Latex free, sterile, RMN compatibile 2. tubi anti inginocchiamento e anticompressione 3. connettore Luer-lock per collegamento a catetere ventricolare 4. preassemblato ad una camera di gocciolamento rigida da 50 ml / 100 ml con filtro idrofobico antimicrobico 5. dispoinibilità di valvola antireflusso unidirezionale 6. connettore needle-free prossimale alla connessione del catetere al paziente, per prelievo liquor / infusione di farmaci 7. connessione tipo Luer-lock universale per sistemi di monitoraggio della PIC con trasduttori di pressione 8. rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di gocciolamento 9. ulteriori sistemi di arresto del liquor (clip/clamp/morsetto) dovranno essere presenti in prossimità di eventuali raccordi / connettori, se non sono presenti rubinetti 10. con scala graduata con 20mmHg e 30 cm H2O |  | 104 | 72 | [7 empty] | 0 |  | 0
SACCA in materiale plastico dotata delle seguenti caratteristiche : 1. Latex.free , sterile 2. Rubinetto a 3 o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio 3. Sacca contenente almeno 500 ml 4. Filtro idrofobico antimicrobico 5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca
|  | c | Sacca di ricambio | pz | Sacca in materiale plastico dotata delle seguenti caratteristiche: 1. Latex-free, sterile 2. Sacca contenente almeno 500 ml 3. Con scala graduata con 20mmHg e 30 cm H2O 4. Filtro idrofobico antimicrobico 5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca 6. Rubinetto a tre o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio |  | 210 | 14.4 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 6 | Cateteri per derivazione liquorale interna in silicone, impregnati con antibiotico per la prevenzione delle infezioni causate da germi Gram positivi . |  | I cateteri per derivazione liquorale esterna devono avere le seguenti caratteristiche: 1. latex-free, 2. radiopachi con markers di profondità, 3. monouso sterili , 4. multiperforato nella parte distale, 5. con mandrino introduttore Si richiede documentazione relativa all'antibiotico utilizzato (concentrazione, tasso di induzione di resistenza per classe e concentrazione) possibilmente accompagnata da specifica letteratura.
|  | a | Catetere ventricolare lunghezza almeno 14 cm circa diametro interno 1 mm circa, compatibile con i sistemi valvolari e reservoir descritti ai lotti precedenti | pz |  | 1 catetere | 45 | 300 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Catetere peritoneale lunghezza minima 85 cm circa diametro interno 1 mm circa | pz |  | 1 catetere | 40 | 300 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 7 | Cateteri per derivazione liquorale esterna in silicone, impregnati con un antibiotico a basso tasso di induzione di resistenze per la prevenzione delle infezioni causate da germi Gram positivi, nelle seguenti misure: |  | I cateteri per derivazione liquorale esterna devono avere le seguenti caratteristiche: 1. latex-free, 2. radiopachi con markers di profondità, 3. monouso sterili, 4. multiperforato nella parte distale, 5. con tunnellizzatore sottocutaneo e raccordo per collegamento a sacca di raccolta esterna 6. con mandrino introduttore, 7. compatibile con le sacche di raccolta descritte al lotto 4. Si richiede documentazione relativa all'antibiotico utilizzato (concentrazione, tasso di induzione di resistenza per classe e concentrazione) possibilmente accompagnata da specifica letteratura.
|  | a | lunghezza 35 cm circa, diametro interno 1,5 mm circa | pz |  | 1 catetere | 28 | 280 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | lunghezza 35 cm circa, diametro interno 1,9 mm circa | pz |  | 1 catetere | 90 | 253.3 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 8 | Catetere ventricolare impregnato di argento lunghezza cm 27 circa disponibile in due misure, da 8 a 10 F circa. | pz | I cateteri devono avere le seguenti caratteristiche: 1. latex-free, 2. radiopachi con markers di profondità, 3. monouso sterili, 4. multiperforato nella parte distale, 5. con mandrino introduttore. | 1 catetere | 12 | 350 | [7 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 9 | Impianto al collagene sterile da pericardio bovino riassorbibile delle seguenti misure: |  | Per sostituzione della dura madre e delle strutture connettivali in interventi di neurochirurgia. Confezione singola. | 1 Impianto
|  | a | mis. circa 1,5 cm x 3 cm | pz |  |  | 42 | 14.17 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | mis. circa 4 cm x 5 cm | pz |  |  | 120 | 106.47 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | c | mis. circa 4 cm x 10 cm | pz |  |  | 50 | 106.47 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | d | mis. circa 6 cm x 14 cm | pz |  |  | 90 | 211.8 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | e | mis. circa 11 cm x 13 cm | pz |  |  | 36 | 400 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 10 | Matrice di collagene per innesto durale completamente assorbibile per riparazione e ricostruzione della dura madre, non deve richiedere punti di sutura né collanti per il fissaggio, confezione singola sterile, disponibile in almeno 3 misure, da 2x2 cm a 10x12 cm circa. |  | Matrice al collagene per innesto completamente assorbibile per riparazione e costruzione della dura madre: non deve richiedere 1. né punti di sutura 2. né collanti per il fissaggio | 1 matrice | 340 | 210 | [7 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 11 | Cotonini per neurochirurgia, sterili, con filo di repere, radiopachi in cotone delle seguenti misure, circa: |  | Cotonini per neurochirurgia, sterili, radiopachi, con filo di repere, in cotone, disponibili in ampia gamma di misure | 1 Confezione di cotonini
|  | a | Cotonini falda 75 x 150 mm | pz |  |  | 5800 | 0.4375 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Cotonini 7 x 38 mm | pz |  |  | 3800 | 0.39 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | c | Cotonini 7 x 7 mm | pz |  |  | 4500 | 0.45 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | d | Cotonini 10 x 40 mm | pz |  |  | 15000 | 0.365 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | e | Cotonini 13 x 13 mm | pz |  |  | 8000 | 0.335 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | f | Cotinini 15 x 55 mm | pz |  |  | 34000 | 0.365 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | g | Cotonini 25 x 75 mm | pz |  |  | 14000 | 0.375 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | h | Cotonini 16 x 20 mm | pz |  |  | 4000 | 0.5276 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | i | Cotonini 25 x 25 mm | pz |  |  | 4000 | 0.365 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | l | Cotonini 75 x 75 mm | pz |  |  | 3000 | 0.39 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
|  | 12 | Cotonini per neurochirurgia, sterili, con filo di repere, radiopachi, in materiale sintetico,delle seguenti misure, circa: |  | Cotonini per neurochirurgia, sterili, con filo di repere, radiopachi, in materiale sintetico | 1 Confezione di cotonini
|  | a | Cotonini neurochirurgici cm 7,5 x 2,5 | pz |  |  | 4800 | 0.95 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | b | Cotonini neurochirurgici cm 8,3 x 8,3 | pz |  |  | 1200 | 2.2127 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | TOTALE DEL LOTTO | [12 empty] | 0 |  | 0
PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA
Ø Per tutti i lotti: Fornire in comodato d’uso gratuito, lo strumentario chirurgico e quant’altro necessario ed indispensabile all’impianto e/o montaggio dei materiali stessi.
Ø Lotto n. 4 Fornire in comodato d’uso gratuito un numero adeguato di stativi di supporto per tutte le Unità di degenza del Dipart. Neuroscienze.
DATA
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA