## Questionario Tecnico
Questionario tecnico Sistemi di Videoendoscopia
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
1 | CARRELLO ELETTRIFICATO dotato di: | Descrizione da parte della ditta
1.1 | Trasformatore di isolamento di idonea potenza
1.2 | Adeguate protezioni elettriche e meccaniche
1.3 | Idoneo numero di prese di alimentazione (sotto trasformatore di isolamento) per le apparecchiature alloggiate, con spine IEC (no schuko, no pettine) o bloccate
1.4 | Comprensivo dei cavi di alimentazione separabili, per la connessione elettrica delle apparecchiature alle prese del carrello
1.5 | Idoneo numero di ripiani per alloggiamento della strumentazione
1.6 | Adeguato sistema di fissaggio e posizionamento del monitor
1.7 | Ruote piroettanti antistatiche con idoneo sistema frenante
2 | VIDEOPROCESSORE
2.1 | Digitale ad alta definizione
2.2 | Dotato di almeno una uscita video digitale dedicata all'interfacciamento a sistema di registrazione e/o visualizzazioni immagini in aggiunta al monitor richiesto, con connettore di tipo DVI-D
2.3 | Dotato di sistema per la visualizzazione dei parametri impostati (bilanciamento del bianco, etc..) e di adeguato pannello di controllo per la modifica degli stessi
2.4 | Ampia tipologia di videoendoscopi supportati (elenco)
3 | FONTE LUMINOSA
3.1 | Fonte di luce fredda, regolabile, completa di cavo luce se non integrata nel video processore
3.2 | Lampada in grado di garantire un’ottima luminosità – ad. Es. Xenon ad alta potenza;
3.3 | Garanzia del mantenimento dell’illuminazione anche in caso di guasto della fonte luminosa
4 | MONITOR
4.1 | Monitor medicale, a tecnologia flat screen tipo LCD ad elevata risoluzione, di dimensione dello schermo almeno 21”
4.2 | Dotato di adeguato numero di entrate video analogiche e digitali
5 | VIDEOCOLONSCOPIO
5.1 | Microcamera a sensore CCD colore
5.2 | Angolo di visione circa di 140° con ampia profondità del campo di visione
5.3 | Angolazione up/down la più ampia possibile e,comunque, almeno di 150°/120°
5.4 | Angolazione destra/sinistra la più ampia possibile e,comunque, almeno di 150°/150°
5.5 | Canale operativo il più ampio possibile e, comunque, non inferiore a 3.7 mm
5.6 | Diametro distale il minore possibile e, comunque, non superiore a 13.5 mm
5.7 | Lunghezza operativa di almeno 1200 mm
5.8 | Canale sussidiario di lavaggio
5.9 | Compatibile con accessori di elettrochirurgia per piccoli prelievi di tessuto e per piccole cauterizzazioni. In particolare si richiede la compatibilità d'uso con elettrobisturi Erbe modello “Vio200S” e “Erbotom ICC200” entrambi con modulo ad Argon.
5.10 | I videocolonscopi dovranno essere compatibili con i sistemi di sterilizzazione Wassemburg modello WD440 (dovrà essere fornita specifica dichiarazione di compatibilità in tal senso) e dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori necessari per il reprocessing (ivi compresi gli accessori per il collegamento alle lavastrumenti Wassenburg WD440, tester di tenuta manuale, tappi, ciabatte, etc...)
5.11 | Si richiede preferibilmente la fornitura di strumenti videocolonscopi con sensore CCD ad alta definizione.
6 | VIDEOGASTROSCOPIO
6.1 | Microcamera a sensore CCD colore
6.2 | Angolo di visione circa di 140° con ampia profondità del campo di visione
6.3 | Angolazione up/down la più ampia possibile e,comunque, almeno di 120°/90°
6.4 | Angolazione destra/sinistra la più ampia possibile e,comunque, almeno di 100°/90°
6.5 | Canale operativo il più ampio possibile e, comunque, non inferiore a 2.8 mm
6.6 | Diametro distale il minore possibile e, comunque, non superiore a 11 mm
6.7 | Lunghezza operativa circa di almeno 1000 mm
6.8 | Compatibile con accessori di elettrochirurgia per piccoli prelievi di tessuto e per piccole cauterizzazioni. In pèarticolare si richiede la compatibilità d'uso con elettrobisturi Erbe modello “Vio200S” e “Erbotom ICC200” entrambi con modulo ad Argon
6.9 | I videogastroscopi dovranno essere compatibili con i sistemi di sterilizzazione Wassemburg modello WD440 (dovrà essere fornita specifica dichiarazione di compatibilità in tal senso) e dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori necessari per il reprocessing (ivi compresi gli accessori per il collegamento alle lavastrumenti Wassenburg WD440, tester di tenuta manuale, tappi, ciabatte, etc...)
6.10 | Si richiede preferibilmente la fornitura di strumenti videogatroscopi con sensore CCD ad alta definizione
7 | Igienizzazione:
7.1 | Fermo restando quanto indicato in termini di reprocessing degli strumenti endoscopici, la ditta dovrà specificare le modalità di igienizzazione dei dispositivi (carrello, monitor, processore, etc...), considerando che l'AUSL valuterà in qualità la compatibilità con derivati del cloro in grado di sviluppare una quantità di cloro disponibile (approssimabile al cloro attivo) pari a 500-1000 ppm oppure soluzioni idroalcoliche a base di clorexidina gluconato allo 0,5%.
8 | Consegna, installazione e messa in funzione
8.1 | Consegna, installazione e messa in funzione entro il termine di 30 giorni solari continuativi dalla data dell’ordine