Unità Radiologiche Portatili Digitali

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE ORIENTATIVE DEL SISTEMA

È richiesta la fornitura di un SISTEMA RADIOLOGICO DIGITALE MOBILE da utilizzare nelle degenze ordinarie e terapie intensive per l’effettuazione degli esami al letto del paziente. Dovrà essere facilmente movimentabile e quindi avere caratteristiche costruttive che lo rendono maneggevole e facilmente posizionabile al letto del paziente riducendo al massimo le limitazioni e consentire un rapido e agevole posizionamento per l’effettuazione degli esami. Generatore ad alta frequenza governato da microprocessore Potenza non inferiore a 30 kW Campo di variazione dei kV da circa 50 ad almeno 120 kV Ampio campo variazione dei mAs. Valore massimo non inferiore a 250 mAs Modalita di selezione dei KV e mAs manuale e con programmi anatomici memorizzabili Indicatore emissione raggi X Possibilità di emissione raggi con cavo alimentazione inserito Sorgente radiogena possibilmente con anodo rotante Doppia macchia focale: indicativamente 0,6 mm e 1,2 mm. Elevata capacità termica del complesso tubo guaina Misuratore dose integrato Braccio porta tubo articolato e controbilanciato. Ampia possibilità di manovra del braccio articolato per garantire la più completa gamma di posizionamenti. Rotazione della colonna non inferiore a 270° Rotazione minima del tubo radiogeno intorno all'asse del braccio: +/- 90° Rotazione minima del tubo radiogeno intorno al proprio asse: 100° Distanza minima del fuoco dal pavimento ≤ 60 cm Distanza massima del fuoco dal pavimento ≥ 190 cm Distanza massima del fuoco dal centro della colonna al fuoco in posizione orizzontale laterale ≥ 130cm Possibilità di variare la distanza fuoco da circa 0,5 m a circa 2 m Collimatore multilamelle, ruotabile e con luce per illuminare il campo espositivo Peso e dimensioni le più ridotte possibili. Soluzioni che agevolino la movimentazione del sistema (motorizzazione, dimensioni contenute, colonna collassabile) in sicurezza (Presenza di sensore d’urto anteriore/sistemi anticollisione) con caratteristiche tali da non limitare l’utilizzo (elevata autonomia). Detettore digitale, preferibilmente wireless, in Silicio amorfo di dimensioni, non inferiore a 35x43 cm con elevata risoluzione spaziale e ridotta dimensione del pixel Detettore di peso contenuto Detettore deve sopportare un carico non inferiore a 150 kg Detettore dotato di batterie intercambiabili (deve essere dotato di almeno due batterie). Caricabatterie integrato nel sistema. Ampia matrice di acquisizione non inferiore a 5 Mega Pixels Flessibilità di posizionamento del detettore che permetta l’esecuzione del più ampio spettro di proiezioni anche su pazienti barellati, al letto o su sedia a rotelle Interfaccia grafica semplice e intuitiva Display di dimensione non inferiore a 19” Possibilità di visualizzazione immagini precedenti. Visualizzazione carica residua di tutte le componenti del sistema Possibilità di connessione alla rete ospedaliera in modalità wireless e via cavo. Funzioni di post processing touchscreen Tempo tra esposizione e visualizzazione delle immagini il più breve possibile Capacità di memorizzazione di almeno 3.000 immagini alla massima risoluzione Dotazione DICOM: Store, Print, Worklist, query retrieve e MPPS Rispondenza alle normative di sicurezza vigenti Alimentazione a 220V 50 Hz