## Foglio1
PROCEDURA APERTA N. 170/2014 PER FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DISPOSITIVI VARI PER ASSISTENZA RESPIRATORIA, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA CENTRALE | [10 empty] | Allegato 4 riepilogo informazioni tecniche
LOTTO |  | DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO | NUMERO DI CODICE DEL PRODOTTO IN CATALOGO | NOME DELLA DITTA PRODUTTRICE | Art 1 comma 409 L. 266/2005 codice CND ultimo livello | NUMERO IDENTIFICATIVO REPERTORIO NAZIONALE | CONF.NE D' IMBALLO n. pezzi per confezione | UNITA' DI MISURA | Art. 13 del D.Lgs 24/02//97 n. 46 numero di repertorio oppure in mancanza data di prima commerc. | Codice a barre sull'etichetta: Indicare SI/NO | Specificare se latex-free:SI/NO | Specificare se deph-free:SI/NO
1 | A | CIRCUITO MONOPAZIENTE PER ADULTI PER VENTILAZIONE ASSISTITA IN ANESTESIA In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. Circuito standard adulti D.I. mm 20 circa, lunghezza da cm 120 a cm 200 circa.
| B | CIRCUITO MONOPAZIENTE PEDIATRICO PER VENTILAZIONE ASSISTITA IN ANESTESIA In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. Circuito standard pediatrico D.I. mm 15 circa, lunghezza da cm 120 a cm 200 circa.
| C | CIRCUITO MONOPAZIENTE PER ADULTI PER VENTILAZIONE ASSISTITA IN ANESTESIA In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. Circuito standard adulti D.I. mm 20 circa, lunghezza cm 500.
| D | CIRCUITO PER ANESTESIA ADULTI In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di: superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato,superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. D.I. mm 20 circa Lunghezza cm 300 circa
| E | CIRCUITO PER ANESTESIA PEDIATRICO In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di: superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. D.I mm 15 circa. Lunghezza cm 300 circa.
2 |  | CIRCUITO MONOPAZIENTE ESTENSIBILE PER VENTILAZIONE ASSISTITA IN ANESTESIA Circuito in polipropilene od altro idoneo materiale plastico con caratteristiche di memoria "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di: superficie esterna antischiacciamento estensibile, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. Circuito standard adulti D.I. mm 20 circa, lunghezza da minimo cm 60 circa a minimo cm 180 circa in estensione, completo di raccordo a y
3 | A | CIRCUITO SPECIFICO MONOPAZIENTE PER TERAPIA VENTILATORIA Tubo spiralato in materiale plastico "medical grade", atossico, di particolare trasparenza, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, connettori standard 22F direttamente saldati alle estremità. Monouso sterile. tipo adulti D.I. mm. 20 circa - lunghezza da cm 60 a cm.200 circa.
| B | CIRCUITO SPECIFICO MONOPAZIENTE PER TERAPIA VENTILATORIA Tubo spiralato in materiale plastico "medical grade", atossico, di particolare trasparenza, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, connettori standard 22F direttamente saldati alle estremità. Monouso sterile. tipo adulti D.I. mm. 20 circa - lunghezza cm 40 circa.
| C | CIRCUITO SPECIFICO MONOPAZIENTE PER TERAPIA VENTILATORIA Tubo spiralato in materiale plastico "medical grade", atossico, di particolare trasparenza, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, connettori standard 22F direttamente saldati alle estremità. Monouso sterile. tipo pediatrico D.I. mm. 15 circa - lunghezza da cm 60 a cm. 180 circa.
4 |  | CIRCUITO MONOPAZIENTE PER UMIDIFICAZIONE / NEBULIZZAZIONE IN RESPIRO SPONTANEO Costituito da: due tubi in materiale plastico, "medical grade", latex free, trasparenti, flessibili, non conduttivi, provvisti di superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato e superficie interna liscia, una ampolla raccoglicondensa dotata di raccordo ad "Y" 22F per la connessione dei tubi, una maschera anatomica, in materiale plastico, trasparente,flessibile, latex free, corredata di elastico di sostegno regolabile e di piastrina stringinaso modellabile. Lunghezza totale circuito mt.1,50/180 circa. Monouso sterile.
5 |  | TUBO SPIRALATO ADULTI PER EVACUAZIONE GAS. Trasparente, medical grade, latex free, antischiacciamento, lunghezza da mt. 2 a mt. 6 con intervalli di mt. 2. Raccordi morbidi, 22 F ISO. Monouso, pulito, non sterile.
6 | A | CIRCUITO MONOPAZIENTE NEONATALE PER VENTILAZIONE ASSISTITA IN ANESTESIA In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: due tubi provvisti di superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Monouso sterile. Circuito standard neonatale D.I. mm 10 circa, lunghezza da cm 120 a cm 180 circa.
| B | TUBO SPIRALATO PEDIATRICO PER TERAPIA VENTILATORIA Tubo spiralato in materiale plastico "medical grade", atossico, di particolare trasparenza, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, connettori standard 22F direttamente saldati alle estremità. Monouso sterile. tipo pediatrico D.I. mm. 15 circa - lunghezza cm 300 circa.
| C | CIRCUITO RIANIMAZIONE PEDIATRICO In materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE. Internamente liscio, lungezza. ca. cm. 140 con 2 raccoglicondensa e connessioni morbide 22F. Raccordo paziente a "Y" 22M/15F ISO con prese temperatura e pressione. Spezzone 30 cm. circa,mount dritto cm. 5 circa 15M/15F ISO. Dotato di almeno 5 tappi 22F/22M per chiusura circuito. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conforme a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| D | CIRCUITO RIANIMAZIONE PEDIATRICO In materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE. Internamente liscio, lunghezza. ca. cm. 190 con 2 raccoglicondensa e connessione 22F. Linea inspiratoria con termometro incorporato, raccordo paziente a "Y" 22M/15F con prese temperatura e pressione. Spezzone a circa 30 cm., connessioni 22F completo di raccordo cobb girevole. Connessioni a norma ISO. Monouso sterile. Complients e resistenza al flusso conforme a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| E | CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO: circuito per rianimazione pediatrico COMPATIBILE con ventilatore Servo e umidificatore F&P costituito da materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, con linea inspiratoria di ca cm 130 con due prese per la temperatura, linea espiratoria da 120 cm ca con raccogli condensa e spezzone cm 40 ca. Raccordo ad Y con prese temperatura e pressione. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| F | CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATALE circuito per rianimazione neonatale termoregolato COMPATIBILE con ventilatore Servo e umidificatore F&P costituito da materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free. Linea inspiratoria di cm 130 ca, con due prese di temperatura linea espiratoria da cm 140 ca, con raccogli condensa e spezzone cm 80 ca, Raccordo ad Y con prese temperatura e pressione. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| G | CIRCUITI RESPIRATORI set pediatrico per umidificazione con tubo in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, corrugato, internamente liscio di lunghezza di cm 230 ca, con raccogli condensa e connessioni morbide 22 flex e 15 flex, ISO. Dotato di maschera per aerosol pediatrica e raccordo Cobb girevole, con tappo dilatabile per FBS. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| H | CIRCUITI RESPIRATORI Set pediatrico per umidificazione con tubo in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, corrugato, internamente liscio di diametro interno 10 mm ca, lunghezza di cm 200 ca, con raccogli condensa e connessioni morbide22 flex e 15 flex, ISO. Dotato di maschera per aerosol pediatrica. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| I | CIRCUITI RESPIRATORI Set pediatrico per umidificazione con tubo in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, corrugato, internamente liscio di diametro interno 10 mm ca, lunghezza di cm 300 ca, con raccogli condensa e connessioni morbide 22 flex e 15 flex, ISO. Dotato di maschera per aerosol pediatrica. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
7 |  | CIRCUITO RESPIRATORIO COASSIALE In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas anestetico costituito da: un tubo provvisto di: superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato .La linea inspiratoria e quella di monitoraggio della CO2 risultano comprese all'interno della linea espiratoria.Provvisto di connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi. Idoneo all'erogazione di gas anestetico. Lunghezza da cm 130 circa a cm 260 circa. Monouso sterile.
8 |  | CIRCUITO RIANIMAZIONE NEONATALE In materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE. Internamente liscio, lunghezza. ca cm. 190 con 2 raccoglicondensa e connessione 22 F. Linea inspiratoria con presa temperatura, posta a ca 60 cm. dal raccordo paziente. Raccordo paziente a rebbi paralleli compresa temperatura e pressioni, spezzone cm. 30 ca. 22F/22F completo di raccordo cobb girevole e con connessione a norma ISO. Monouso sterile.Compliance e resistenza al flusso conforme a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
9 |  | CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTI COIBENTATO Circuito per rianimazione adulti In materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE. Internamente liscio, lungezza ca. cm. 160 con 2 raccoglicondensa e connessioni 22F ISO. Raccordo paziente a "Y" 22M/15F ISO con prese temperatura e pressione. Linea insipratoria connessioni coibentata con connessione 22F angolata e presa temperatura. Spezzone ca. cm. 30, connessioni 22F ISO, mount angolato girevole ca. cm. 10. Dotato di almeno 5 tappi 22F22M per chiusura circuito, completo di filtro autoumidificante in grado di garantire un'umidificazione assoluta superiore a 30 mg. di acqua per litro a 500 ml. t.v. certificata. Monouso sterile. Complients e resistenza al flusso conforme a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
10 |  | CIRCUITO PER VENTILATORI DI EMERGENZA tipo Weinmann Medumat. Lunghezza m. 1,50; Ø int. 15 mm, latex free, non conduttivo, valvola di scarico con pressione, superficie interna liscia, superficie esterna a spirale. Monouso, pulito, non sterile.
11 | A | SET ADULTI PER TERAPIA VENTILATORIA composto da: tubo in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, internamente liscio lunghezza 300 cm ca, con raccogli condensa, connessioni 22 flex e 22 flex, maschera aerosol adulti e raccordo 22M/ 5-8 flex. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| B | SET ADULTI PER TERAPIA VENTILATORIA composto da: tubo corrugato in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, internamente liscio lunghezza cm 210 ca, con raccogli condensa e e raccordo con valvola unidirezionale. Connessioni ISO 22 flex e 22M/15F. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| C | SET ADULTI PER TERAPIA VENTILATORIA composto da: tubo corrugato, internamente liscio in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, lunghezza del tubo cm 200 ca, con raccogli condensa e connessioni morbide 22 flex e 15 flex. Dotato di maschera aerosol adulti. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
12 | A | CIRCUITO MONOTUBO PER IPPB: circuito monotubo per IPPB di cm 120 ca tubo corrugato, internamente liscio in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, con valvola espiratoria. Dotato di linea per collegamnto a nebulizzatore di farmaci. Monouso sterile. Compliance e resistenza al flusso conformi a quanto previsto dalle normative ISO di riferimento.
| B | SET PER NEBULIZZAZIONE MECCANICA in materiale plastico “medical grade”, atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, latex free, completo di nebulizzatore, boccaglio e filtro antibatterico/virale, monouso sterile.
13 | A | SET PER CPAP IN MASCHERA composto da: tubo corrugato in idoneo materiale plastico, diam int mm 22, con idonei manicotti idonei alla connessione a raccordi di 22M ; maschera PVC trasparente con conchiglia rigida e cuscinetto gonfiabile con valvola di tenuta, due connessioni con valvola unidirezionale per ingresso flusso e valvola PEEP, completa di adattatore per tubo corrugato e valvola di sicurezza; filtro a membrana elettrostatica idrofobica, efficenza di ritenzione batterico/virale del 99,99%. Connessione 15F/22M-22F/15M. Monopaziente latex free, monouso, pulito, non sterile, taglia unica.
| B | VALVOLA PEEP Dispositivo in materiale plastico atossico, "medical grade", latex free, graduato regolabile/pretarato valore di peep erogabili 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 cm H2O e provvisto di connettore 22M. Monouso, pulito, non sterile.
14 | A | CIRCUITO MONOTUBO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA . Da utilizzare con ventilatori pressometrici (BIPAP O BILEVEL), con valvola WISPER incorporata e sistema di compensazione perdite. Latex free, pulito, non sterile.
| B | VALVOLA ESPIRATORIA TIPO "WHISPER SWIVEL" PER VENTILOTERAPIA. Requisiti: valvola respiratoria per fornire un flusso di perdita continua nel circuito paziente se usata con sistemi CPAP. latex free, monouso, pulito, non sterile.
15 |  | DISPOSITIVO PER TERAPIE CHE PREVEDANO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA NELLE VIE AEREE (CPAP). Costituito dalla valvola di Boussignac o avente caratteristiche ed efficacia equivalenti o superiori con prolunga preconnessa per il collegamento a fonti di miscele gassose; monouso, pulito, non sterile, latex free.
16 |  | CIRCUITO MONOPAZIENTE ADULTI PER VENTILAZIONE ASSISTITA E UMIDIFICAZIONE ATTIVA In materiale plastico "medical grade" atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio delle miscele gassose costituito da: quattro tubi provvisti di: superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superfice interna liscia. La struttura dei tubi dev essere tale da mantenere costante la temperatura dei/l gas all'interno del circuito, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, tubo di raccordo fra umidificatore e ventilatore, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente, due ampolle raccoglicondensa e con possibilità di svuotamento senza interruzione del flusso di gas, con o senza prese per pressione e temperatura. Idoneo all'erogazione di miscele gassose in rianimazione. Monouso sterile. Circuito standard adulti D.I. mm 20 circa lunghezza cm.180 circa.
17 |  | CIRCUITO MONOPAZIENTE PER VENTILAZIONE ASSISTITA E UMIDIFICAZIONE ATTIVA In materiale plastico "medical grade"atossico, trasparente, flessibile, non conduttivo, LATEX FREE, tale da garantire il minimo assorbimento /rilascio delle miscele gassose costituito da: quattro tubi provvisti di: superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, superficie interna liscia, termoregolati tali da mantenere costante la temperatura dei/l gas all'interno del circuito, diametro interno costante a qualunque raggio di curvatura, connessioni universali 22M/15F (lato paziente) 22F (lato macchina) a perfetta tenuta e saldate ai tubi, tubo di raccordo fra umidificatore e ventilatore, raccordo a "Y" per la connessione con il paziente, due ampolle raccoglicondensa e con possibilità di svuotamento senza interruzione del flusso di gas, con o senza prese per pressione e temperatura. Idoneo all'erogazione di miscele gassose in rianimazione. Monouso sterile. Circuito standard adulti D.I. mm 20 circa lunghezza cm.180 circa.
18 |  | TUBO ESTENSIBILE CON PALLONE. In polipropilene od altro idoneo materiale ad esso sovrapponibile, estensibile, struttura a fisarmonica connessione 22F, lunghezza cm 60-180 circa, atossico, "medical grade", latex free, trasparente con pallone da lt. 2. Monouso sterile.
19 | A | UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELE GASSOSE ADULTI Costituito da un pallone in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L"per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, con valvola di regolazione dello scarico , tubo corrugato lunghezza cm. 150-180 circa. Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni". Monouso sterile. Tipo adulti capacità pallone lt. 2.
| B | UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELE GASSOSE PEDIATRICA Costituito da un pallone in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L"per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, con valvola di regolazione dello scarico e con o senza valvola di non ritorno, tubo corrugato lunghezza cm. 150-180 circa. Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni" Monouso sterile. Tipo pediatrico capacità pallone lt. 0,5-1.
| C | UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELE GASSOSE ADULTI CON TUBO DI SCARICO A MISURA VARIABILE Costituito da un pallone in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L" per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, valvola di regolazione dello scarico, tubo di espurgo corrugato. Varie lunghezze. Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni". Monouso sterile. Tipo adulti capacità pallone lt. 2.
| D | UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELE GASSOSE PEDIATRICO CON TUBO DI SCARICO A MISURA VARIABILE Costituito da un pallone in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L"per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, valvola di regolazione dello scarico, con o senza valvola di non ritorno, tubo di espurgo corrugato. Varie lunghezze. Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni". Monouso sterile. Tipo pediatrico capacità pallone lt. 0,5-1.
| E | UNITA' RESPIRATORIA PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI MISCELE GASSOSE Costituito da un pallone in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L"per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, con valvola di regolazione dello scarico , tubo corrugato lunghezza cm. 300 circa. Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni". Monouso sterile. Tipo adulti capacità pallone lt. 2.
| F | VALVOLA MONOUSO A SCARICO CONVOGLIATO PER SISTEMA "VA E VIENI" In materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, resistente , LATEX FREE, connessioni universali 22M/15F a perfetta tenuta e direttamente saldate alle estremità, connessione 22M lato pallone. Monouso pulito non sterile.
20 | A | UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE - ADULTO Circuito per rianimazione costituito da: un pallone in materiale plastico , "medical grade", morbido, flessibile,autogonfiabile LATEX FREE, risterilizzabile. Maschera facciale provvista di cuscinetto anatomico, reservoir per ossigeno, con o senza vavola di sovrapressione, tubo per ossigenoterapia trasparente, antischiacciamento. Tipo adulti
| B | UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE PEDIATRICO Circuito per rianimazione costituito da: un pallone in materiale plastico , "medical grade", morbido, flessibile,AUTOGONFIABILE. LATEX FREE, risterilizzabile. Maschera facciale provvista di cuscinetto anatomico, reservoir per ossigeno, con o senza vavola di sovrapressione, tubo per ossigenoterapia trasparente, antischiacciamento. Tipo pediatrico
| C | UNITA'RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE NEONATALE Circuito per rianimazione costituito da: un pallone in materiale plastico , "medical grade", morbido, flessibile,autogonfiabile LATEX FREE, risterilizzabile. Maschera facciale provvista di cuscinetto anatomico, reservoir per ossigeno, con o senza vavola di sovrapressione, tubo per ossigenoterapia trasparente, antischiacciamento. Tipo neonatale.
| D | RESERVOIR PER PALLONE AUTOGONFIABILE IN RIFERIMENTO AI PUNTI A - B -C Pulito, non sterile.
21 | A | PALLONE DI RICAMBIO PER UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE in materiale plastico, morbido, flessibile, LATEX FREE in riferimento al punto A lotto 22, autoclavabile.
| B | PALLONE DI RICAMBIO PER UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE in materiale plastico, morbido, flessibile, LATEX FREE in riferimento al punto B lotto 22 , autoclavabile.
| C | PALLONE DI RICAMBIO PER UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE PER LA SOMMINISTRAZIONE MANUALE DI OSSIGENO / MISCELE GASSOSE in materiale plastico, morbido, flessibile, LATEX FREE in riferimento al punto C lotto 22 , autoclavabile.
22 |  | MASCHERA TRASPARENTE DI RICAMBIO PER UNITA' RESPIRATORIA AUTOGONFIABILE. In elastomero sintetico, latex free, "medical grade", altamente biocompatibile, antistatico, risterilizzabile, autoclavabile. E' richiesta documentazione attestante il numero di volte cui può essere sottoposta a processo di sterilizzazione. Misure dalla 1 alla 6. Pulito, non sterile.
23 |  | UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELE GASSOSE CON TUBO DI SCARICO PER RISONANZA Costituito da un pallone della capacità di circa l.2 in materiale plastico, "medical grade", morbido, flessibile, LATEX FREE, provvisto di connettore ad "L" per l'immissione dei gas in senso verticale o laterale, valvola di regolazione dello scarico, TUBO DI EROGAZIONE GAS FRESCHI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A CM 120 CIRCA, tubo di espurgo corrugato di lunghezza mt 5 circa . Idoneo alla somministrazione manuale di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione "va e vieni". Monouso sterile.
24 | A | FILTRO ELETTROSTATICO HME PER ANESTESIA - ADULTI Caratteristiche generali Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M, una o più membrane idrofobiche a filtrazione elettrostatica con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, presa per capnografo con attacco L/L. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche: bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta, durata di impiego non superiore alle 24 ore. Devono consentire lo scambio di calore ed umidità senza impiego di umidificatori mantenendo l'umidità e la temperatura delle vie aeree a valori fisiologici. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale. - Spazio morto ml.90 circa.
| B | FILTRO ELETTROSTATICO HME PER ANESTESIA PEDIATRICO Caratteristiche generali Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M una o più membrane idrofobiche a filtrazione elettrostatica con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, presa per capnografo con attacco L/L. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche: bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta, durata di impiego non superiore alle 24 ore. Devono consentire lo scambio di calore ed umidità senza impiego di umidificatori mantenendo l'umidità e la temperatura delle vie aeree a valori fisiologici. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale. Tipo pediatrico - Spazio morto ml. 20-30 circa.
25 | A | FILTRO ELETTROSTATICO HME PER ANESTESIA A RIDOTTA SUPERFICIE FILTRANTE ADULTO Caratteristiche generali Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M una o più membrane idrofobiche a filtrazione elettrostatica con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, presa per capnografo con attacco L/L. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche: bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta, durata di impiego non superiore alle 24 ore, spazio morto massimo ml. 45 circa. Devono consentire lo scambio di calore ed umidità senza impiego di umidificatori mantenendo l'umidità e la temperatura delle vie aeree a valori fisiologici. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale.
| B | FILTRO ELETTROSTATICO HME PER ANESTESIA A RIDOTTA SUPERFICIE FILTRANTE PEDIATRICO Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M una o più membrane idrofobiche a filtrazione elettrostatica con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, presa per capnografo con attacco L/L. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche: bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta, durata di impiego non superiore alle 24 ore, spazio morto ml. 10 circa. Devono consentire lo scambio di calore ed umidità senza impiego di umidificatori mantenendo l'umidità e la temperatura delle vie aeree a valori fisiologici. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale.
26 | A | FILTRO MECCANICO PER ANESTESIA ADULTI Caratteristiche generali Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M una o più membrane di microfibre in ceramica od altro idoneo materiale con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, SPAZIO morto non superiore a ml. 80-90 circa. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche :bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale.
| B | FILTRO MECCANICO HME PER ANESTESIA / RIANIMAZIONE / T.I. ADULTI Caratteristiche generali Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, trasparente, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e lato paziente 22M/15F-22F/15M, una o più membrane di microfibre in ceramica od altro idoneo materiale con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,99%, presa per capnografo con connessioni luer lock, spazio morto non superiore a ml. 80-90 circa. Devono essere costruiti con materiali tali da garantire il minimo assorbimento /rilascio di gas medicali e dotati delle seguenti caratteristiche: bidirezionali, bassa resistenza al flusso, peso e volume ridotto, connessioni a perfetta tenuta; consentire lo scambio di calore ed umidità senza impiego di umidificatori mantenendo l'umidità e la temperatura delle vie aeree a valori fisiologici, essere sottoposti a test di tenuta ad alte pressioni e rilasciare all'espirazione almeno mg. 20-30 / litro di acqua. Monouso sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale.
27 |  | FILTRO ELETTROSTATICO PER SPIROMETRIA Costituito da: un corpo esterno in materiale plastico, "medical grade", atossico, rigido, LATEX FREE, provvisto di due connessioni terminali per i raccordi: lato macchina e boccaglio (lato paziente) membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica con efficienza di rimozione antibatterica ed antivirale > 99,9%. Deve ridurre il rischio di contaminazioni crociate, opporre bassa resistenza al flusso per non interferire con i risultati, essere di peso e volume ridotto ed essere utilizzabile con qualsiasi apparecchio (le ditte concorrenti devono poter fornire i relativi accessori per il collegamento alle apparecchiature). Monouso, pulito, non sterile. E' richiesta documentazione attestante l'efficienza di rimozione antibattericaed antivirale.
28 |  | MASCHERA FACCIALE TRASPARENTE CON CUSCINO ANATOMICO E' costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico "medical grade", latex free, flessibile, non conduttivo e trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e provvisto di connettore. Il corpo è accoppiato a un cuscinetto anatomico esterno morbido, pregonfiato/gonfiabile in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. E' provvista di crociera per nucale preferibilmente con codice colore. Misure dalla 1 alla 6. Monouso, pulito, non sterile.
29 | A | MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE ADULTO Maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo, collegata a sacchetto reservoir trasparente e corredata di tubo di erogazione dell'ossigeno di lunghezza non inferiore a mt. 2. Deve consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno superiore al 60% fino al 100%. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile. Monouso, pulito, non sterile.
| B | MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE PEDIATRICO Maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo, collegata a sacchetto reservoir trasparente e corredata di tubo di erogazione dell'ossigeno di lunghezza non inferiore a mt. 2. Deve consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno superiore al 60% fino al 100%. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile. Monouso, pulito, non sterile.
30 | A | TUBO DI PROLUNGA PER OSSIGENOTERAPIA Tubo in materiale plastico "medical grade", latex free, flessibile, trasparente , antinginocchiamento, anticollabimento. Lunghezza cm.180- 200 circa. Monouso, pulito, non sterile.
| B | TUBO PER OSSIGENO. Antischiacciamento da mt 5 con connettori universali per somministrazione ossigeno. Monouso, pulito, non sterile. Latex free.
| C | TUBO PER OSSIGENO. Antischiacciamento, con connettori universali da mt 10 per somministrazione ossigeno, latex free, monouso, pulito, non sterile.
31 | A | MASCHERA ADULTI PER AEROSOLTERAPIA. Anatomica, dotata di elastico di sostegno e stringinaso; latex free, monouso, pulito, non sterile.
| B | MASCHERA ADULTI PER AEROSOLTERAPIA CON NEBULIZZATORE E TUBO DA MT. 2. Maschera anatomica dotata di elastico di sostegno e stringinaso. Tubo antischiacciamento da mt. 2 circa con connettore universale latex free, monouso, pulito, non sterile
32 | A | MASCHERA PEDIATRICA PER AEROSOLTERAPIA. Anatomica, dotata di elastico di sostegno e stringinaso; latex free, monouso, pulito, non sterile.
| B | MASCHERA PEDIATRICA PER AEROSOLTERAPIA CON NEBULIZZATORE E TUBO DA MT. 2. Maschera anatomica dotata di elastico di sostegno e stringinaso. Tubo antischiacciamento da mt. 2 circa con connettore universale latex free, monouso, pulito, non sterile
33 | A | MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA TIPO "VENTURI". ADULTO Maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60%, regolabile a valori prefissati tramite idonea valvola regolabile oppure con identificazione del codice colore. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile. Monouso, pulito, non sterile. Tipo adulti
| B | MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA TIPO "VENTURI". PEDIATRICO Maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60%, regolabile a valori prefissati tramite idonea valvolavalvola regolabile oppure con identificazione del codice colore. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile. Monouso, pulito, non sterile. Tipo pediatrico
34 | A | SET PER OSSIGENOTERAPIA TIPO "VENTURI" - ADULTO Il set è costituito da: maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non vonduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60%, regolabile a valori prefissati tramite idonea valvola regolabile o con identificazione a codice colore. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, tubo di prolunga, contenitore per umidificazione con catetere Mount. Monouso, pulito, non sterile. Tipo adulti
| B | SET PER OSSIGENOTERAPIA TIPO "VENTURI" - PEDIATRICO Il set è costituito da: maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60%, regolabile a valori prefissati tramite idonea valvola regolabile o con identificazione a codice colore. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, tubo di prolunga, contenitore per umidificazione con catetere Mount. Monouso, pulito, non sterile. Tipo pediatrico
35 |  | MASCHERA PEDIATRICA/NEONATALE TIPO RENDALL BAKER Maschera in silicone 100% trasparente od altro materiale con analoghe caratteristiche, latex free, risterilizzabile, autoclavabile, di forma anatomica con connettore 22M. E' richiesta documentazione attestante le modalità ed il mumero delle risterilizzazioni cui può essere sottoposta. Misure dalla 0 alla 3. Autoclavabile.
36 | A | SET PER AEROSOL TERAPIA PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI IN RESPIRO SPONTANEO Il set è costituito da: una maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo, tale da consentire l'erogazione di miscele nebulizzate, nebulizzatore e tubo di collegamento della lunghezza di mt. 2 circa. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile. Monouso sterile.
| B | SET PER OSSIGENOTERAPIA A CONCENTRAZIONE FISSA TIPO "VENTURI" PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI Il set è costituito da: maschera in materiale plastico "medical grade", latex free, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60%, regolabile a valori prefissati tramite idonea valvola con identificazione a codice colore, tubo di prolunga, contenitore per umidificazione, con o senza catetere Mount. La maschera deve essere corredata con elastico di sostegno regolabile. Monouso sterile.
37 |  | PALLONI PER CIRCUITI DA ANESTESIA Pallone in elastomero sintetico latex free, "medical grade" altamente biocompatibile, non conduttivo, autoclavabile. Provvisto di anello rigido ed imbocco con diametro 22 F. E' richiesta documentazione attestante il numero di volte cui può essere sottoposto a processo di sterilizzazione.Misure da ml. 500 a ml. 3000.
38 | A | CATETERI MOUNT Caratteristiche generali Tubo in materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, raccordi universali M e/o F a perfetta tenuta e direttamente saldate alle estremità. Monouso sterile. Catetere Mount Diritto -lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure).
| B | CATETERI MOUNT Caratteristiche generali Tubo in materiale plastico "medical grade", atossico, trasparente, flessibile, resistente, LATEX FREE, superficie interna liscia tale da favorire il flusso laminare, superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato o corrugato, connessioni universali 22M/15F lato paziente e 15M o 22F lato macchina a perfetta tenuta e direttamente saldate alle estremità. Monouso sterile. Catetere Mount Angolato - lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure).
| C | CATETERE MOUNT CON RACCORDO DI "COBB" Provvisto di raccordo fisso, sito per broncoaspirazione munito di tappo a perfetta tenuta - lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure). Monouso sterile.
| D | CATETERE MOUNT GIREVOLE 15F/22M con tappo a perfetta tenuta e adattatore 15M, lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure). Monouso sterile.
| E | CATETERE MOUNT 15F/22M con tappo a perfetta tenuta e adattatore 15M, lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure). Monouso sterile.
| F | CATETERE MOUNT CON RACCORDO DI "COBB" Provvisto di raccordo girevole nei due sensi, sito per broncoaspirazione munito di tappo a perfetta tenuta -lunghezze variabili fra cm 5-15 circa ( varie misure). Monuso sterile.
39 |  | INCENTIVATORE INSPIRATORIO (PRESSOMETRICO) Apparecchio per rieducazione respiratoria. Dispositivo che esercita il paziente ad effettuare profonde inspirazioni, prevenendo il collasso alveolare, tale da consentire un tempo di recupero post-chirurgico più breve realizzato in materiale plastico, antiurto, atossico, "medical grade", latex free, trasparente, contenente una o tre sfere poste, rispettivamente, in una o tre diverse camere comunicanti tra loro, dotato di tubo corrugato eboccaglio. Per il suo funzionamento il dispositivo deve utilizzare una modalità pressometrica (es: sfere di peso differente). Monouso, pulito, non sterile.
40 |  | INCENTIVATORE INSPIRATORIO (VOLUMETRICO) Apparecchio per rieducazione respiratoria. Dispositivo che esercita il paziente ad effettuare profonde inspirazioni, prevenendo il collasso alveolare, tale da consentire un tempo di recupero post-chirurgico più breve. realizzato in materiale plastico, antiurto, atossico, "medical grade", latex free, trasparente, dotato di tubo e boccaglio. Monouso, pulito, non sterile.
41 | A | DISPOSITIVI PER NEBULIZZAZIONE Set di nebulizzazione costituito da: un nebulizzatore di particelle (diametro 3/5 micron) in materiale plastico, "medical grade", trasparente, latex free, raccordo a "T" con boccaglio, tubo antischiacciamento lunghezza cm 180-200 circa. Monouso pulito, non sterile.
| B | NEBULIZZATORE DI PARTICELLE Diametro 3/5 micron, in materiale plastico, "medical grade", rigido e trasparente, latex free. Monouso pulito, non sterile.
| C | SET DI NEBULIZZAZIONE ADULTI Costituito da: un nebulizzatore di particelle (diametro 3/5 micron) in materiale plastico, "medical grade", trasparente, latex free, raccordo a "T" con mascherina, tubo antischiacciamento lunghezza cm 180-200 circa. Monouso pulito, non sterile.
| D | SET DI NEBULIZZAZIONE PEDIATRICO Costituito da: un nebulizzatore di particelle (diametro 3/5 micron) in materiale plastico, "medical grade", trasparente, latex free, raccordo a "T" con mascherina, tubo antischiacciamento lunghezza cm 180-200 circa. Monouso, pulito, non sterile.
42 | A | LINEA PER CAPNOMETRIA Tubo di collegamento in materiale plastico, atossico, "medical grade", latex free, trasparente, D.I. 1,5 mm. ca. per la rilevazione di CO2, estremità prossimale e connessione luer lock maschio, estremità distale a connessione luer lock devono essere disponibili lunghezza cm. 200 ca. e cm. 300 ca. Monouso sterile.
| B | LINEA PER CAPNOMETRIA Tubo di collegamento in materiale plastico, atossico, "medical grade", latex free, trasparente, D.I. 1,5 mm. ca. per la rilevazione di CO2, estremità prossimale e connessione luer lock, estremità distale provvista di raccordo 15F/22M, devono essere disponibili lunghezza cm. 200 ca. e cm. 300 ca. Monouso sterile.
43 |  | NUCALI Sistema di fissaggio per maschera CPAP, latex free, monouso, pulito, non sterile, taglia unica.
44 | A | MASCHERA NASALE PER VENTILOTERAPIA BIPAP E CPAP CON HEADGEAR Requisiti: maschera nasale monopaziente utilizzabile come interfaccia paziente per la somministrazione di ventilazione non invasiva con cuscinetto in silicone e sistema di supporto per la fronte. Latex free, pulito, non sterile, monouso, misura almeno dalla S alla L
| B | MASCHERA ORO-NASALE MONOPAZIENTE Con sistema di fissaggio frontale con supporto regolabile per ridurre al minimo la pressione della maschera sul ponte nasale e sistema di fissaggio nucale Requisiti: maschera oro-nasale da utilizzare quale accessorio nell'impiego di ventilatori polmonari meccanici monotubo e bitubo in modalità di ventilazione non invasiva da utilizzare in presenza di valvola di sicurezza e dispositivo espiratorio integrati nel ventilatore o nel circuito paziente; dotata di cuscinetto in silicone e sistema di supporto per la fronte. latex free, pulito, non sterile, monouso, misure almeno dalla S alla L.
| C | MASCHERA ORO-NASALE RIUTILIZZABILE Con sistema di fissaggio frontale con supporto regolabile per ridurre al minimo la pressione della maschera sul ponte nasale e sistema di fissaggio nucale. Requisiti: maschera oro-nasale da utilizzare quale accessorio nell'impiego di ventilatori polmonari meccanici monotubo e bitubo in modalità di ventilazione non invasiva da utilizzare in presenza di valvola di sicurezza e dispositivo espiratorio integrati nel ventilatore o nel circuito paziente; dotata di cuscinetto in silicone e sistema di supporto per la fronte. latex free, autoclavabile, misura almeno dalla S alla L
| D | BRETELLA BLOCCAGGIO PER MASCHERA ORO-NASALE MONOPAZIENTE in riferimento al punto B Requisiti: latex free, pulito, non sterile, misura almeno dalla S alla L.
| E | BRETELLA BLOCCAGGIO PER MASCHERA ORO-NASALE RIUTILIZZABILE in riferimento al punto C Requisiti: latex free, pulito, non sterile, misura almeno dalla S alla L.
45 | A | MASCHERA FACCIALE RIUTILIZZABILE TOTAL FACE Requisiti: maschera total face utilizzabile per applicazioni di ventilazioni non invasiva, dotata di gomito girevole, senza fori di esalazione, dotata di cuscinetto in silicone. latex free, sterilizzabile, misura almeno dalla S alla L
| B | BRETELLA BLOCCAGGIO PER MASCHERA TOTAL FACE Requisiti: Sistema di fissaggio per la maschera total face, latex free, monouso, pulito, non sterile, misura almeno dalla S alla L
46 | A | BUBBLE TUBE Trasparente, diametro interno ca. mm 5 x 7; 1 bobina 50 mt. per collegamento sondini di aspirazione e cannule di drenaggio ai sistemi di aspirazione, Latex free., monouso, pulito, non sterile.
| B | BUBBLE TUBE Trasparente, diametro interno ca mm. 7 x 10; 1 bobina da 50 mt. per collegamento sondini di aspirazione e cannule di drenaggio ai sistemi di aspirazione, Latex free, monouso, pulito, non sterile.
47 |  | TUBO LISCIO IN PVC in materiale trasparente, da cm.100 con boccaglio per la somministrazione e il prelievo di gas. Latex free. Monouso, pulito, non sterile.
48 |  | MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER ANESTESIA Requisiti: - monouso, sterile, latex free, conf. singola di facile apertura - cuffia morbida, arrotondata, senza spigolature, munita di palloncino spia - estremità della cuffia conformata e strutturata in modo tale da favorire l'inserimento corretto della maschera, evitandone il ripiegamento o la dislocazione - linea di cuffiaggio separata Misure :1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5.
49 |  | MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO DI TUBO OROGASTRICO Requisiti: - monouso, sterile, latex free, confezione singola di facile apertura - cuffia morbida,arrotondata, senza spigolature, munita di palloncino spia - estremità della cuffia conformata e strutturata in modo tale da favorire l'inserimento corretto della maschera, evitandone il ripiegamento o la dislocazione - presenza di canale per drenaggio gastrico - linea di cuffiaggio separata Misure: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
50 | A | MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER "INTUBAZIONI DIFFICILI" Requisiti: - latex free, confezione singola di facile apertura - cuffia morbida, arrotondata, senza spigolature, munita di palloncino spia - la curvatura del tubo deve consentire un rapido inserimento nella posizione corretta evitando di muovere la testa o il collo del paziente - possibilità di inserire un tubo tracheale attraverso la maschera laringea - manico di facile presa e manovrabilità - misure richieste: da utilizzare in pazienti di peso da 30 a 100-110 kg
| B | TUBO TRACHEALE PER MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER "INTUBAZIONI DIFFICILI" Tubo tracheale da inserire attraverso la maschera laringea; tale tubo dovrà essere dedicato e presentare caratteristiche costruttive che ne facilitano l'introduzione attraverso la maschera e la progressione in trachea, l'estremità dovrà essere morbida e arrotondata, sterile, latex free Misure: misura 6, misura 7
51 | A | MASCHERA LARINGEA MONOUSO ARMATA E FLESSIBILE Requisiti: - monouso, sterile, latex free, confezione singola di facile apertura - cuffia morbida, arrotondata, senza spigolature, munita di palloncino spia - estremità della cuffia conformata e strutturata in modo da favore l'inserimento corretto della maschera, evitandone il ripiegamento o la dislocazione - tubo armato e flessibile, tale da consentirne lo spostamento da parte del chirurgo (nella chirurgia del collo e della testa) creando un accesso più ampio e facile al campo chirurgico, senza variazioni di posizione e di tenuta della maschera. Misure: 2- 2,5- 3- 4- 5.
| B | MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER USO PEDIATRICO Requisiti: - pluriuso - latex free - cuffia morbida, arrotondata senza spigolature, munita di palloncino spia - estremità della cuffia conformata e strutturata in modo da favore l'inserimento corretto della maschera, evitandone il ripiegamento o la dislocazione - presenza di canale per drenaggio gastrico - tubo di ventilazione armato e flessibile - blocca morso incorporato La ditta deve indicare le modalità ed il numero di procedimenti di sterilizzazione possibili. Misure: misura 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3.
52 |  | SET CASCO PER CPAP ADULTO Requisiti: Set per sistema di ventilazione in CPAP completo di valvola PEEP variabile, valvola anti soffocamento e valvola di sovrapressione, raccordi dx e sx per la connessione dei tubi di ventilazione, dotato di sistema di fissaggio a bretella atraumatica e di apertura parziale di accesso al volto idonea all'ispezione del paziente per la pulizia del volto o accesso rapido alle vie aeree. Accessi con raccordo a tenuta utilizzabili per sondini nasogastrici o accesso vascolare paziente, raccordi per connessioni tubi di misura standard 22M e 22F . Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno dalla XS alla XL.
53 |  | SET CASCO PER CPAP ADULTO Requisiti: Set per sistema di ventilazione in CPAP completo di valvola PEEP variabile, valvola antisoffocamento, valvola di sovrapressisone, raccordi dx e sx per la connessione dei tubi di ventilazione, dotato di sistema di fissaggio a bretella atraumatica e di apertura completa di accesso al volto idonea all'ispezione del paziente per la pulizia del volto o accesso rapido alle vie aeree. Accessi con raccordo a tenuta utilizzabili per sondini nasogastrici o accesso vascolare paziente, raccordi per connessioni tubi di misura standard 22M e 22F. Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno dallaX S alla XL.
54 |  | SET CASCO PER CPAP PEDIATRICO / NEONATALE Requisiti: Casco per sistema di ventilazione in CPAP completo di valvola PEEP variabile, valvola antisoffocamento, valvola di sovrappressione, raccordi di connessione dx e sx, dotato di sistema di fissaggio a mutandina e di apertura parziale di accesso al volto idonea all'ispezione del paziente per la pulizia del volto o accesso rapido alle vie aeree. Accessi con raccordo a tenuta utilizzabili per sondini nasogastrici o accesso vascolare paziente, raccordi per connessioni tubi di misura standard 22M e 22F. Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie da neonatale volume lt 6 circa a pediatrico volume lt 7circa.
55 |  | SET CASCO PER CPAP PEDIATRICO / NEONATALE Requisiti: Casco per sistema di ventilazione in CPAP completo di valvola PEEP variabile, valvola antisoffocamento e valvola di sovrapressione, raccordo di connessione dx e sx, dotato di sistema di fissaggio a mutandina e di apertura a cerniera per accesso al volto idonea all'ispezione del paziente per la pulizia del volto o accesso rapido alle vie aeree. Accessi con raccordo a tenuta utilizzabili per sondini nasogastrici o accesso vascolare paziente, raccordi per connessioni tubi di misura standard 22M e 22F. Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie da neonatale volume lt 6 circa a pediatrico volume lt 7circa.
56 |  | CASCO PER CPAP CON SISTEMA DI MISCELAZIONE ARIA/OSSIGENO CON BRETELLE Requisiti: Casco per sistema di ventilazione in CPAP dotato di dispositivo di miscelazione di aria/ossigeno integrato, collegabile alla sola sorgente di ossigeno a muro e valvola PEEP variabile, valvola di sicurezza e accesso di ispezione paziente, bretelle ascellari regolabili dotate di protezioni atraumatiche Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL
57 |  | CASCO PER CPAP CON SISTEMA DI MISCELAZIONE ARIA/OSSIGENO CON COLLARE GONFIABILE Requisiti: Casco per sistema di ventilazione in CPAP dotato di dispositivo di miscelazione di aria/ossigeno integrato, collegabile alla sola sorgente di ossigeno a muro e valvola PEEP variabile, valvola di sicurezza e accesso di ispezione paziente, sistema di tenuta con collare gonfiabile, latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL
58 |  | MASCHERA PER CPAP CON VENTURIMETRO E VALVOLA PEEP Requisiti: Maschera per terapia CPAP con venturimetro in grado di erogare concentrazioni di ossigeno almeno fino al 60% e e valvola PEEP regolabile per valori fra 0 e 15 cm di H2O, integrati, attivabili con la sola sorgente di ossigeno, dotata di nucale, tubi di alimentazione per ossigeno. Latex free, pulito, non sterile, cf singola, taglia unica.
59 |  | SET CASCO PER NIV CON BRETELLE Requisiti: Casco per l'assistenza ventilatoria non invasiva a supporto di pressione collegato a un ventilatore polmonare. Sistema di tenuta con bretelle ascellari regolabili dotate di protezioni atraumatiche o altri presidi antidecubito; dotato di valvola di sicurezza e apertura parziale di accesso al volto destinata all'ispezione del paziente per la pulizia del volto e/o effettuare accesso rapido alle vie aeree. Dispositivo dotato di anello rigido per il mantenimento di forma cilindrica anche con il paziente in posizione supina. Accessi con raccordi a tenuta utilizzabili per inserimento di sondini naso-gastrici o per sistema di idratazione paziente. Raccordi rigidi di misura standard 22M per connessione tubi sia a destra che a sinistra, per circuiti respiratori collegati al ventilatore. Circuito composto da due tubi da 120 cm a 200 cm circa, connessioni terminali 22 Flex, volume interno 11/12 lt circa. Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL - Dettagliare la completa gamma taglie.
60 |  | SET CASCO PER NIV CON BRETELLE Requisiti: Casco per l'assistenza ventilatoria non invasiva a supporto di pressione collegato a un ventilatore polmonare. Sistema di tenuta con bretelle ascellari regolabili dotate di protezioni atraumatiche o altri presidi antidecubito; dotato di valvola di sicurezza e apertura a cerniera che consenta un ampio e rapido accesso al volto e alle vie aeree del paziente per la pulizia del volto e/o accesso rapido alle vie aeree . Accessi con raccordi a tenuta utilizzabili per inserimento di sondini naso-gastrici o per sistema di idratazione paziente. Raccordi rigidi di misura standard 22M per connessione tubi sia a destra che a sinistra, per circuiti respiratori collegati al ventilatore, circuito composto da due tubi da 120 cm a 200 cm circa, connessioni terminali 22 Flex, volume interno 11/12 lt circa. Latex free, pulito, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL- Dettagliare la completa gamma taglie. Dispositivo dotato di anello rigido per il mantenimento di forma cilindrica anche con il paziente in posizione supina.
61 |  | SET CASCO PER NIV CON COLLARE GONFIABILE Requisiti: Casco per l'assistenza ventilatoria non invasiva a supporto di pressione collegato a un ventilatore polmonare. Sistema di tenuta con collare gonfiabile (senza bretelle); dotato di valvola di sicurezza e apertura parziale destinata all'ispezione del paziente per la pulizia del volto e/o effettuare broncoaspirazione. Dispositivo dotato di anello rigido per il mantenimento di forma cilindrica anche con il paziente in posizione supina. Accessi con raccordi a tenuta utilizzabili per inserimento di sondini naso-gastrici o per accesso vascolare paziente. Raccordi rigidi e di misura standard 22M per connessione tubi sia a destra che a sinistra, per circuiti respiratori collegati al ventilatore, circuito composto da due tubi da 120 cm a 200 cm circa, connessioni terminali 22 Flex, volume interno 11/12 lt circa. Latex free, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL. - Dettagliare la completa gamma taglie.
62 |  | SET CASCO PER NIV CON COLLARE GONFIABILE Requisiti: Casco per l'assistenza ventilatoria non invasiva a supporto di pressione collegato a un ventilatore polmonare. Sistema di tenuta con collare gonfiabile (senza bretelle); dotato di valvola di sicurezza e apertura completa destinata all'ispezione del paziente per la pulizia del volto e/o effettuare broncoaspirazione. Dispositivo dotato di anello rigido per il mantenimento di forma cilindrica anche con il paziente in posizione supina. Accessi con raccordi a tenuta utilizzabili per inserimento di sondini naso-gastrici o per accesso vascolare paziente. Raccordi rigidi e di misura standard 22M per connessione tubi sia a destra che a sinistra, per circuiti respiratori collegati al ventilatore, circuito composto da due tubi da 120 cm a 200 cm circa, connessioni terminali 22 Flex, volume interno 11/12 lt circa. Latex free, non sterile, cf singola misure varie almeno da XS a XL. Dettagliare la completa gamma taglie.