Allegato A –lotto 2

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| rif | Caratteristica incluse nel contratto di service | risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fornitura di almeno tutti i dispositivi previsti negli allegati C e F | SI | NO |
| 2 | Apparecchiature di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonee all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| 3 | Apparecchiature conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN60601-1). | SI | NO |
| 4 | Tutti i kit, soluzioni, materiale di consumo (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 93/42 | SI | NO |
| 5 | Trasporto, consegna e installazione e messa in servizio secondo le specifiche del fabbricante e le normative vigenti delle apparecchaiture proposte | SI | NO |
| 6 | Fornitura gratuita del materiale e dei kit durante tutto il periodo di collaudo | SI | NO |
| 7 | Se necessari, fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS) | SI | NO |
| 8 | Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa | SI | NO |
| 9 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento nuovo personale | SI | NO |
| 10 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore e/o imperizia. | SI | NO |
| 11 | Disponibilità ad effettuare il trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 12 | Collegamento bidirezionale al Sistema Informativo in uso presso il Servizio Trasfusionale che garantisca l’associazione univoca dell’anagrafica del donatore con il numero identificativo dell’unità dell’emocomponente, la tracciabilità dell’apparecchiatura, del kit, delle soluzioni e degli operatori | SI | NO |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
| 13 | Manutenzione correttiva: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi | SI | NO |
| 14 | Tempo di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata | SI | NO |
| 15 | Tempo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata | SI | NO |
| 16 | Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive dei ricambi e parti di consumo necessarie al funzionamento | SI | NO |
| 17 | Verifiche di sicurezza (EN 60601-1): 1 verifica/anno | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

Sistema modulare per la raccolta di emocomponenti in  aferesi con modalità  multicomponent

|  | Procedura di raccolta di emocomponenti in aferesi con sistema multicomponent con ago singolo dotato di proteggi ago incorporato | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema per la raccolta di piastrine iperconcentrate leucodeplete risospese in soluzione additiva e di emazie leucodeplete risospese in sag mannitolo | SI | NO |
|  | Display che permetta di visualizzare l’andamento della procedura, la sua durata , le velocità di prelievo e reinfusione, i volumi prelevati | SI | NO |
|  | Presenza di allarmi relativi ai flussi, alla presenza di aria nel sistema, di emolisi e guida alla risoluzione dei principali problemi riscontrati | SI | NO |
|  | Software per la tracciabilità delle informazioni relative alla procedura in tutte le fasi | SI | NO |
|  | Sistema di blocco della procedura in caso di presenza di aria nella fase di reinfusione e di emolisi | SI | NO |
|  | Sistema che permetta il controllo dell’utilizzo in fase di montaggio della soluzione fisiologica e dell’anticoagulante allo scopo di evitare scambi con successivi gravi eventi avversi nel donatore | SI | NO |
|  | Presenza di dispositivo che consenta la deviazione del primo volume di sangue raccolto | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| rif | Pun max | Requisito | Indicazioni per compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | Qualità tecnica dei dispositivi |
| 1.1 | 10 | Possibilità di utilizzare gli emocomponenti raccolti, a scopo trasfusionale, anche in caso di procedura interrotta con particolare riguardo al prodotto piastrinico | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.2 | 6 | Completa automazione nella raccolta che permetta il controllo: della quantità finale del volume degli emocomponenti raccolti della velocità dei flussi di prelievo e reinfusione dell’infusione di un volume variabile di soluzione fisiologica anche durante la procedura in caso di eventi avversi del donatore della quantità di anticoagulante infusa al donatore | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.3 | 3 | Possibilità di controllare la velocità di prelievo e reinfusione al fine di garantire la compliance del donatore | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 1.4 | 3 | Possibilità di configurare i volumi massimi prelevati finali secondo quanto indicato dai Decreti Ministeriali vigenti | Sì/no. Indicare se la configurazione può essere variata e in che modo in base ad eventuali variazioni delle normative) (Sì/no. Relazionare sulle modalità di controllo) |  |
| 1.5 | 3 | Qualità degli emocomponenti raccolti secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali vigenti | (Sì/no. La qualità verrà valutata sulla base della presenza delle varie componenti cellulari presenti e delle caratteristiche specifiche per ogni singolo emocomponente) |  |
| 1.6 | 5 | Descrizione del sistema di tracciabilità fornito | (relazionare in particolare sulle sicurezze offerte dal sistema – es blocco procedura in assenza di inserimento codici) |  |
| 1.7 | 2 | Sistema per il controllo del volume extracorporeo allo scopo di garantire la sicurezza del donatore | (Sì = 3 punti No = 0 punti) |  |
| 1.8 | 2 | Possibilità di eseguire differenti procedure di raccolta con lo stesso circuito | (Sì = 2 punti No = 0 punti) |  |
| 1.9 | 2 | Apparecchiatura con saldatore per sacche incorporato | (Sì = 2 punti No = 0 punti) |  |

|  | Punti max | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | Qualità tecnica dei dispositivi |
| 2.1 | 4 | Caratteristiche migliorative assistenza tecnica | (valutato sulla base delle risposte Allegato B) |