ALLEGATO A

A -  REQUISITI   INDISPENSABILI

| SEZ.A0 NOTE * | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  | NOTE * |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di almeno tutti i dispositivi previsti in allegato C . | SI | NO |  |
| A0-2 | Tutti gli analizzatori offerti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione , idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1) | SI | NO |  |
| A0-3 | Tutti gli analizzatori devono essere collegati bidirezionalmente al LIS dei laboratori : HALIA della ditta NOEMA LIFE . L’ offerta deve includere l’ Hardware ed il Software necessari. | SI | NO |  |
| A0-4 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |  |
| A0-5 | Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori al programma di valutazione esterna di qualità di valenza internazionale, a scelta delle Aziende per tutta la durata del contratto. | SI | NO |  |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI |  |  | NOTE * |
| A1-1 | Analizzatore automatico, ad accesso random , con riconoscimento dei campioni mediante bar-code interno allo strumento | SI | NO |  |
| A1-2 | La determinazione della VES deve poter essere eseguita partendo dalla stessa provetta utilizzata per l’emocromo | SI | NO |  |
| A1-3 | Compatibilità con i rack dei contaglobuli SYSMEX in dotazione ai laboratori | SI | NO |  |
| A1-4 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi e campioni pediatrici | SI | NO |  |
| A1-5 | Cadenza analitica non inferiore a 150 campioni /ora, dopo il 1° risultato | SI | NO |  |
| A1-6 | Correlazione con il metodo Westergreen in EDTA | SI | NO |  |
| A1-7 | Lettura e stampa risultati in completa automazione | SI | NO |  |
| A1-8 | Esecuzione della VES su provetta chiusa, senza apertura della stessa | SI | NO |  |
| A1-9 | Rilevazione e segnalazione non conformità del campione | SI | NO |  |

| NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata |
| --- | --- |

ALLEGATO A

B -  REQUISITI   OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B1 : CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE E PRODUTTIVITA’, |
| --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | Produttore, Modello | ///////// |  |
|  | Dotazioni Hardware e Software fornite per il collegamento al LIS (Specificare) | ///////// |  |
|  | Principio di misura (Specificare) | ///////// |  |
|  | Capacità del comparto campioni e possibilità di caricamento in continuo (specificare) | ///////// |  |
|  | Possibilità di scarico delle provette analizzate nei rack dei contaglobuli (Sysmex) senza movimentazione manuale delle provette (SI/NO, relazionare) |  |  |
|  | Tipologia di provette gestite (specificare) | ///////// |  |
|  | Modalità di gestione dei campioni urgenti (SI/NO, Relazionare) |  |  |
|  | Produttività (n. campioni / ora) con utilizzo di rack sysmex, dopo il 1° risultato | ///////// |  |
|  | Tempo di attesa per la disponibilità del primo risultato, a partire dal caricamento del 1° rack (indicare tempo). | ///////// |  |
|  | Autodiagnostica strumentale (SI/NO, relazionare). |  |  |
|  | Possibilità di miscelazione del campione secondo normative internazionali NCCLS ed ICSH (SI/NO, relazionare). |  |  |
|  | Minimo volume campione richiesto (Specificare) | ///////// |  |
|  | Gestione del campione pediatrico e dei prelievi difficoltosi (SI/NO, relazionare) |  |  |
|  | Termostatazione a 37° C (SI/NO, specificare) |  |  |
|  | Unità di misura utilizzata per i risultati (specificare) | ///////// |  |
|  | Range di misura (specificare) | ///////// |  |
|  | Gestione del QC statistico (relazionare) |  |  |
|  | Tipologia e modalità delle non conformità dei campioni rilevate dal sistema (Relazionare) | ///////// |  |
|  | Correlazione/interferenza con la presenza nel campione di proteine della fase acuta. | ///////// |  |
|  | Influenza sui risultati per valori di ematocrito < 35%. ( SI/NO, specificare limite minimo di interferenza) |  |  |
|  | Possibilità di tracciabilità lotto – campione (SI/NO, specificare) |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle (relazionare) | ///////// |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, eventuali software gestionali , etc (SI/NO, specificare) |  |  |
| B2 : INGOMBRO , DATI TECNICI , SCARICHI |
|  | Peso complessivo (in Kg) |  |
|  | Dimensioni modulo analitico (L*P*A in cm) |  |
|  | Dimensioni modulo dati (L*P*A in cm) |  |
|  | Potenza elettrica assorbita a regime (VA) |  |
|  | Quantità di calore prodotta a regime |  |
|  | Rumorosità prodotta in dB |  |
|  | Quantità e tipologia dei reflui da smaltire |  |
|  | Modalita’ e sicurezza degli scarichi |  |