ALLEGATO A - REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI RADIOLOGICI

- SISTEMA DIAGNOSTICO OSSEA RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO (DR)

È opportuno che venga presentato un documento/relazione di sintesi nel quale vengano riportati i requisiti richiesti e le corrispondenti caratteristiche delle apparecchiature offerte.

  - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI (PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA):

# SISTEMA RADIOGRAFICO

Costituito da:

- Tavolo elevabile fisso con pannello porta paziente in grado di fornire la massima accessibilità al paziente sui quattro lati e consentire un’ottimale gestione del paziente barellato.

- Teleradiografo completo di detettore a stato solido caratterizzato da una elevata corsa verticale e movimenti motorizzati in grado di orientare il detettore sia in posizione verticale che orizzontale;

- Gruppo supporto tubo radiogeno montato su stativo pensile mobile nelle tre direzioni.

- Detettori digitali: doppio detettore digitale allo stato solido con trasmissione WI-FI delle immagini con formato minimo 35 x 43 cm, da utilizzarsi con il Tavolo Elevabile fisso, il Teleragiografo e in modalità “stand alone” (es. su barella);

Il sistema offerto deve essere in grado di garantire l’esecuzione di RX su tutti i distretti anatomici, arti inclusi, per pazienti autosufficienti (sdraiati, seduti e in posizione eretta) e barellati e deve garantire la massima flessibilità nell’esecuzione degli esami fra cui:

- Esami del torace con distanza focale di almeno 180 cm su pazienti in posizione eretta o seduta;

- Esami dello scheletro con distanza focale di 110 cm con paziente in posizione eretta (dai piedi sotto carico sino alla colonna cervicale e al cranio);

- Esami delle articolazioni;

- Esami dei cranio;

- Esami per la rappresentazione totale della colonna e degli arti inferiori con paziente in posizione eretta (con teleradiografo) e decapito supino (con tavolo);

Caratteristiche tecniche di minima:

- Generatore

- Alta frequenza controllato a Microprocessore con capacità di erogazione al tubo Rx si una potenza non inferiore a 65 KW;

- Corrente a Tubo RX regolabile con intensità massima non inferiore a 600 mA;

- Tensione Tubo RX regolabile con intensità massima non inferiore a 120 Kvp;

- Tempo di esposizione minimo di 1 msec.;

- Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetro automatico e con tecnica anatomica;

- Dispositivo di misura e indicazione della dose erogata al paziente

- Sistema di controllo automatico e di sicurezza del carico termico del tubo radiogeno (in particolare in caso di surriscaldamento).

- Complesso Radiogeno

- Complesso Radiogeno ad Anodo rotante almeno 8.000 giri/min;

- Doppia macchia focale di dimensioni ridotte non superiori a 0,6x0,6mm e 1,3x1,3mm (standard IEC336);

- Elevata Capacità termica/dissipazione dell’anodo;

- Collimatore del fascio con variazione manuale e automatica in riferimento al campo selezionato nel programma anatomico

- Distanza fuoco-detettore variabile fino a 180cm

- Sistema di centratura luminosa manuale e automatica con sistema di visualizzazione della centratura

- Stativo Pensile a Soffitto

- Sospensione pensile con Motorizzazione di tutti gli assi di movimento con ampie escursioni:

  - Longitudinale

  - Trasversale/laterale

  - Verticale (almeno 160 cm con la possibilità di esecuzione di esami per piedi in carico, con minima altezza da terra)

  - Rotazione completa del complesso radiogeno assi verticali e orizzontali;

- Possibilità di movimentazione motorizzata e manuale

- Mantenimento automatico della centratura fascio/detettore durante i movimenti di centratura.

- Possibilità di utilizzo svincolato dal detettore con possibilità di eseguire radiografie con cassette CR con ampia possibilità di movimentazione del tubo radiogeno

- Completo di console touch screen con visualizzazione dei dati paziente, possibilità di modifica dei parametri di esposizione e di interazione con il processore digitale di immagini.

- Possibilità di visualizzazione dell’ultima immagine acquisita sul display touch screen della sospensione pensile.

- Tavolo portapaziente elevabile fisso

- Tavolo destinato alla diagnostica toracico scheletrica con detettore digitale diretto o con cassette tipo CR da almeno 35x43;

- Possibilità di eseguire in maniera agevole proiezioni frontali, laterali ed oblique in tutti i distretti anatomici su paziente disteso su tavolo;

- Piano portapaziente radiotrasparente in fibra di carbonio, a basso assorbimento;

- Ampio movimento trasversale e longitudinale flottante manuale;

- Movimento Verticale Motorizzato con altezza minima da terra inferiore a 60cm;

- Pedaliere per il comando motorizzato della movimentazione verticale e comando di sblocco dei freni elettromagnetici per il movimento flottante del paino trasversale e longitudinale

- Allineamento automatico Detettore –Tubo pensile;

- Posizionamento automatico del fascio sul centro detettore in base all’esame o tecnica selezionata.

- Mantenimento della centratura durante gli spostamenti sia in posizione orizzontale che verticale anche con tubo in posizione obliqua.

- Peso massimo sostenibile elevato, con garanzia di utilizzo per almeno 200 Kg in tutte le posizioni.

- Completo con possibilità di rimozione della griglia anti diffusione.

- Completo di accessori per il posizionamento del detettore per proiezioni laterali e oblique.

- Teleradiografo motorizzato

- Stativo a colonna con detettore digitale diretto o con cassette tipo CR da almeno 35x 43 rettangolare oppure almeno 40x40 quadrato per l’esecuzione degli esami della colonna in toto (stitching), del torace e degli arti inferiori sotto carico;

- Possibilità di eseguire esami su pazienti barellati e pazienti seduti;

- Movimentazioni Porta Detettore:

  - Tilt da verticale +90° a orizzontale 0° (per eseguire esami su pazienti barellati);

  - Rotazione del detettore rispetto al proprio asse (non indispensabile se viene proposto un detettore digitale di forma quadrata).

  - Rotazione laterale: +-45°;

  - Escursione Verticale motorizzato;

- Tutti i movimenti devono poter essere controllati dall'operatore dalla sala comandi o tramite tastiera comandi o telecomando wireless;

- Completo di griglia antidiffusione multifocale rimovibile.

- Almeno 3 camere di ionizzazione per il controllo della esposizione automatica;

- Distanza fuoco Dettore regolabile fino ad almeno 180 cm.

- Allineamento automatico Detettore –Tubo pensile;

- Posizionamento automatico del fascio sul centro detettore in base all’esame o tecnica selezionata.

- Mantenimento della centratura durante gli spostamenti sia in posizione orizzontale che verticale anche con tubo in posizione obliqua.

- Completo di griglia antidiffusione multifocale rimovibile.

- Il teleradiografo deve raggiungere automaticamente la posizione di lavoro attraverso la selezione del programma anatomico.

- Detettore Digitale WIRELESS

- N.ro 2 Detettore mobile con tecnologia del tipo wireless o similare, con formato cassetta in grado di consentire l’agevole estrazione dal portadetettore del Tavolo portapaziente elevabile fisso e dal Teleradiografo e il suo trasporto ed utilizzo libero;

- Peso contenuto incluso di batteria (inferiore a 5kg);

- Alimentazione a batteria rimovibile e ricaricabile, che garantisca un elevato numero di esposioni;

- Sistema visivo sul detettore di verifica della carica della batteria, collegamento ed errore (tale sistema può anche essere visualizzabile in alternativa in consolle);

- Ridotti tempi di acquisizione dell'immagine e nuova acquisizione;

- Peso contenuto incluso di batteria (inferiore a 5kg);

- Dimensioni minimo del campo utile del sensore almeno 35 x 42 cm (se rettangolare) e almeno 40x40 cm (se quadrato);

- Elevata risoluzione spaziale, con dimensioni ridotte dei pixel non superiori a 160 200 micron

- Elevato valore di DQE nel range operativo di lavoro in KV;

- Matrice di acquisizione ed invio digitale di almeno 2,2K x 2,8K

- Ampia profondità livelli di grigio (almeno 12 bit)

- Possibilità di estrarre il detettore dalla sua sede per eseguire esami a contatto;

- Il detettore dovrà garantire l’esecuzione degli esami a contatto sotto carico per un peso distribuito sulla superficie totale di oltre 150kg e di oltre 100Kg su una pozione di superficie;

- Elevato grado di protezione IP (almeno lavabile e protetto da schizzi);

- Ogni detettore dovrà essere fornito di almeno 2 batterie e un sistema di carica batteria;

- Tavolo di Comando e Stazione di Acquisizione immagini

- Tavolo di comando per le impostazioni e gestione delle funzioni e pre e post esame e dei posizionamenti;

- Programmazione di molteplici protocolli d’esame (valori esposimetrici, di collimazione, algoritmi di elaborazione e sequenza di esposizione);

- Possibilità di operare con ridotti livelli di dose

- Ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva (non preview) nel più breve tempo possibile.

- Sistema a pulsante per Comando raggi;

- Stazione di acquisizione dedicata integrata nel tavolo di comando con monitor Monitor TFT LCD da almeno 19” ad ad alta definizione per la visualizzazione delle immagini

- Caratteristiche HW di elevate prestazioni sia in termini di Processore, RAM (almeno 12 GB), scheda Video e Scheda di rete 1GB;

- Hard Disk di grande capacita per la gestione delle immagini in piena risoluzione non compresse (almeno 4.000);

- Ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva (non preview) nel più breve tempo possibile.

- Masterizzazione di immagini in formato DICOM 3 su CD e/o DVD su sistemi Robot CD/DVD Remoti;

- Microfono e casse per la comunicazione in sala;

- Completo di tavolo di supporto;

- Standard comunicazione:

- DICOM 3 con almeno le seguenti service classes:

  - print,

  - storage,

  - worklist

  - Query/Retrieve

  - MPPS

- Controlli di Qualità

- Il sistema DR deve essere fornito di fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei Controlli di Qualità dell’immagine ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.,.

- Altre Caratteristiche:

- Dovranno essere previste tutte le operazioni, integrazioni e quanto altro nulla escluso, per il collegamento/interfacciamento al RIS “Polaris” e PACS “Workflow rev. CS 11.4” utilizzati nell’AUSL di Imola e fornito dalle ditte ELCO e CARESTREAM . In particolare nell’offerta della Ditta Fornitrice dovrà essere incluso tutto l’HW e SW necessario per tale interfacciamento secondo le modalità DICOM.

- Il sistema dovrà essere fissato su supporti originale a pavimento ed eventualmente con fissaggio anche a parete delle parti interessate;

- La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e degli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti

- Sarà carico della AUSL di Imola prevedere alla disinstallazione e la rottamazione del vecchio TELECOMANDATO ANALOGICO DIANGNOSTICA 2 entro l’inizio del lavori di installazione concordati con la ditta fornitrice;

- Le apparecchiature dovranno essere trasportate ai locali di utilizzo utilizzando solo le aperture già predisposte (porte e corridoi o finestre, accesso a soffitto), a carico della Ditta Fornitrice. In caso di necessità di smontaggio di porte, infissi, controsoffitti, accessi al soffitto o altro, il loro corretto ripristino dovrà essere effettuato immediatamente e a carico della Ditta Fornitrice.

- Installazione di tipo “chiavi in mano”, pertanto al termine dell’installazione, tutte le apparecchiature e gli spazi attrezzati dovranno essere perfettamente funzionanti dal punto di vista edilizio-distributivo, impiantistico, radio protezionistico, oltre che idonei all’attività diagnostica prevista.

- L’apparecchiatura deve essere installata nella sala 2 della UO di Radiologia dell’Ospedale di Imola. Si chiede quindi di fornirne un layout dove sia posizionata l’apparecchiatura tenendo conto delle necessità di utilizzo in tutte le sue funzionalità.

- IMPORTANTE : l’offerta deve ritenersi completa per una idonea messa in funzione clinica/collaudo, quindi ogni necessità (accessori non previsti, ulteriori lavori, predisposizioni, che dovessero presentarsi durante le fasi di installazione, messa in funzione e collaudo non esplicitamente incluse nel presente Disciplinare  e nell’offerta presentata è comunque da ritenersi a carico completo della Ditta Fornitrice.

  - REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetti di valutazione):

- Migliori caratteristiche del Stativo Pensile a Soffitto in termini di movimentazioni, e sistema automatici di autracking detettore tavolo e dettore Teleradiogafo e altre caratteristiche migliorative rilevanti

- Migliori caratteristiche del Tavolo portapaziente elevabile fisso in termini di movimentazioni, peso supportabile, sistemi di comando e altre caratteristiche migliorative

- Migliori caratteristiche del Teleradiografo in termini di movimentazioni, eventuale binario per movimentazione laterale, camere ionizzazione, sistemi di comando e altre caratteristiche migliorative rilevanti

- Migliori caratteristiche dei Detettore Digitale WIRELESS in termini Risoluzione spaziale, dimensione pixel, DQE, Livelli di grigio, area attiva, peso, durata batteria, tempi di acquisizione immagini da esposizione e nuova acquisizione, matrice di acquisizione, peso supportabile e grado di protezione IP e altre caratteristiche migliorative rilevanti;

- Migliori caratteristiche Tavolo di Comando e Stazione di Acquisizione immagini e Programmi di elaborazione delle immagini, in termini di HW e SW, e altre caratteristiche migliorative rilevanti

ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE DIRETTO

È opportuno che venga presentato un documento di sintesi nel quale vengano riportati i requisiti richiesti e le corrispondenti caratteristiche delle apparecchiature offerte.

  - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI (PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA):

- Sistema di Generazione raggi X:

- Generatore ad alta frequenza con frequenza massima superiore a 100 50Khz

- Tensione anodica massima - almeno 80 kV;

- Corrente anodica massima - almeno 10 mA;

- Macchia focale ≤ 0,5 mm, secondo la normativa IEC (60336)

- Sistemi di collimazione ed allineamento del fascio sul sensore automatici e/o motorizzati

- Presenza di sistemi di riduzione della dose per esami pediatrici a mezzo collimatore e/o traiettoria;

- Alimentazione rete 220/240V – 50-60Hz – max 16°;

- Sensore per l’acquisizione 2D delle immagini panoramiche:

- Sensore con tecnologia CCD, Cmos o Silicio amorfo

- Dimensione pixel sensore ≤ 150 micron

- Area attiva sensore (mm) - almeno 130x6 mm

- Idoneo per esami Panoramiche adulte e pediatrica, Articolazione temporo-mandibolare (ATM) in proiezione laterale a bocca aperta e chiusa e Seni ,

- Cefalometro per l’esecuzione della cefalometria

- Sensore CCD o Cmos dedicato;

- Dimensione pixel sensore ≤ 150 micron

- Area attiva sensore (mm) - almeno 260x6 mm;  superiore a 200x6 mm

- Sistemi guida integrati per il posizionamento del paziente;

- Idoneo per esami Laterolaterale (LL), anteroposteriore (AP), posteroanteriore (PA);

- Formato immagine standard 18x24 cm e superiori per esami del cranio;

- Posizionamento del paziente

- Sistemi guida per il posizionamento del paziente con fasci luce o laser

- Supporti per il posizionamento del paziente

- Set di accessori per il posizionamento dei pazienti edentuli

- Accesso per i pazienti con sedia a rotelle

- Console/Workstation di comando e Programmi di elaborazione delle immagini:

- Workstation interfacciata con l'Ortopantomografo di ultima generazione con sistema Operativo almeno WINDOWS 7 (o equivalente);

- Hard Disk di alta capacita;

- RAM almeno 4 GB;

- Masterizzatore CD e/o DVD;

- Monitor LCD TFT flat da almeno 19" ed alta risoluzione;

- Scheda di rete 10/100/1000;

- Connessione col PACS CARESTREM e al RIS ELCO al momento della sua installazione e attivazione interfaccia DICOM 3 e il collegamento per la gestione Worklist.

- Masterizzazione di immagini in formato DICOM 3 su CD e/o DVD su sistemi Robot CD/DVD Remoti o integrati

- Programma per la post elaborazione delle immagini che preveda almeno l'ingrandimento, la regolazione della luminosità, del contrasto, le misurazioni, la stampa, i dati dei pazienti, i dati di esposizione e la dose area prodotta emersa (DAP Meter)

- Completo di tavolo di supporto;

- Standard comunicazione:

- DICOM 3 con almeno le seguenti service classes:

  - print,

  - storage,

  - worklist

  - Query/Retrieve

  - MPPS

- Controlli di Qualità

- L’Ortopantomografo deve essere fornito di fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei Controlli di Qualità dell’immagine ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.,.

- Altre Caratteristiche:

- Il sistema dovrà essere fissato su supporto originale a pavimento, eventualmente con fissaggio anche a parete e il supporto dovrà essere una base di appoggio stabile, adatta anche per pazienti su sedia a rotelle;

- La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e degli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti

- La fornitura deve prevedere la disinstallazione, il ritiro non oneroso e la rottamazione del vecchio ORTOPANTOMOGRAFO VILLA CORP. Mod. ROTOGRAPH EVO s/n 09060221 inv. 79062;

- Le apparecchiature dovranno essere trasportate ai locali di utilizzo utilizzando solo le aperture già predisposte (porte e corridoi o finestre, accesso a soffitto), a carico della Ditta Fornitrice. In caso di necessità di smontaggio di porte, infissi, controsoffitti, accessi al soffitto o altro, il loro corretto ripristino dovrà essere effettuato immediatamente e a carico della Ditta Fornitrice.

- Installazione di tipo “chiavi in mano”, pertanto al termine dell’installazione, tutte le apparecchiature e gli spazi attrezzati dovranno essere perfettamente funzionanti dal punto di vista edilizio-distributivo, impiantistico, radio protezionistico, oltre che idonei all’attività diagnostica prevista.

- L’apparecchiatura deve essere installata nella sala 3 della UO di Radiologia dell’Ospedale di Imola. Si chiede quindi di fornirne un layout dove sia posizionata l’apparecchiatura tenendo conto delle necessità di utilizzo in tutte le sue funzionalità e che lo stesso locale verrà utilizzato per la re-installazione (a carico della AUSL di IMOLA) di un sistema Cone Beam CT NewTom 3G ora in uso presso l’ospedale di Castel San Pietro Terme.

- Sarà carico della AUSL di Imola prevedere alla disinstallazione e la rottamazione del vecchia Diagnostica Ossea Analogicha della DIAGNOSTICA 3 entro l’inizio del lavori di installazione concordati con la ditta fornitrice;

- IMPORTANTE : l’offerta deve ritenersi completa per una idonea messa in funzione clinica/collaudo, quindi ogni necessità (accessori non previsti, ulteriori lavori, predisposizioni, che dovessero presentarsi durante le fasi di installazione, messa in funzione e collaudo non esplicitamente incluse nel presente Disciplinare  e nell’offerta presentata è comunque da ritenersi a carico completo della Ditta Fornitrice.

  - REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetti di valutazione):

- Migliori caratteristiche del sistema di Generazione raggi X in termini di frequenza, tensione, corrente, macchia focale e sistemi di collimazione e riduzione dose;

- Migliori caratteristiche del Sensore per l’acquisizione 2D delle immagini panoramiche in termini di minor dimensione pixel e maggiore area attiva;

- Migliori caratteristiche del Cefalometro in termini maggior area attiva, formato immagine e altre caratteristiche;

- Migliori caratteristiche sistemi Posizionamento del paziente e Console/Workstation di comando e Programmi di elaborazione delle immagini, in termini di HW e SW, posizionamento laser e altre caratteristiche.