## CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI ORIENTATIVE DEL SISTEMA

Tomografo computerizzato multislice PER RADIOLOGIA DI EMERGENZA E URGENZA

- Destinazione d’uso - Imaging cardiaco, vascolare e body per la radiologia di emergenza e urgenza. Si richiede in particolare: - effettuazione di indagini cardiaco e vascolare; - elevate capacità di post-processing per tutte le applicazioni; - Gantry - Diametro del gantry di ampie dimensioni con ampia svasatura per facilitare l’accesso al paziente e garantire un elevato confort al paziente e agli operatori durante la preparazione ed esecuzione esame - Detettori a stato solido con un elevato numero di elementi ad elevatissima sensibilità - Sistema di allineamento: centratore luminoso o laser esterno ed interno con elevata accuratezza - Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di scansione e di posizionamento del paziente - Dotato di adeguata pulsantiera per la gestione del posizionamento del paziente da entrambi i lati del tavolo porta paziente - Ridotto ingombro complessivo e ridotta rumorosità durante il funzionamento. - Tavolo portapaziente - Tavolo di lunghezza e larghezza adeguate costruito in materiale che garantisca un minimo assorbimento RX. - Movimentazioni motorizzate - Tavolo con elevato carico massimo, preferibilmente non inferiore a 200 kg, comunque in grado di garantire il trattamento a persone obese in sicurezza - Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato con altezza minima da terra non superiore a 55 cm. - Ampia possibilità di escursione longitudinale del paziente senza incontrare parti radio opache (elevata lunghezza massima scansionabile non inferiore a 150 cm) - Dotato di accessori per il posizionamento e/o contenimento del paziente in qualsiasi tipologia di esame - Generatore di alta tensione e complesso radiogeno - Generatore ad elevata potenza ad alta frequenza, controllato da microprocessore - Ampio range di selezione dei kV. Elevato valore massimo. - Ampio range di selezione dei mA. Elevato valore massimo per rotazione alla massima velocità di rotazione del gantry. (non inferiore a 500mA) - Tubo radiogeno di ultima generazione, doppia macchia focale (macchie focali di dimensioni certificate secondo norma IEC 336/93) - Elevata capacità termica anodica - Elevata dissipazione termica - Caratteristiche scansione ed acquisizione - Sistema di rivelazione costituito da detettori allo stato solido ad elevata efficienza - Numero minimo di slices acquisibili in una singola rotazione assiale di 360°: almeno 64. - Numero di canali indipendenti: almeno 64. - Copertura anatomica acquisibile per singola rotazione di 360°, lungo l’asse z non inferiore a 3,5 cm - Dimensioni minime dell’elemento lungo l’asse Z non superiore a 0,625 mm - Ampio range di pitch selezionabili dall’operatore. Basso valore di pitch minimo. - Tempo di scansione ridotto su 360°, comunque non superiore a 0,4 sec. - Massimo tempo di scansione continua non inferiore a 60 s senza interruzioni. - Campo di scansione continua non inferiore a 150 cm - Campo visivo massimo (max FOV) non inferiore a 50 cm - Efficace sistema di collimazione pre-paziente e/o post-paziente e per riduzione dell’over ranging - Matrice di acquisizione e ricostruzione almeno 512 x 512 - Copertura del detettore all'isocentro utilizzando spessori sub-millimetrici in uso clinico elevata - Presenza di sistemi di controllo automatico dell’esposizione mediante la modifica della erogazione dei mA e/o di altri sistemi di modulazione e riduzione della dose on-line. Per applicazioni cardiologiche possibilità avanzate di triggering ECG prospettico con modulazione dell’ampiezza della finestra di erogazione della dose. - Elevata velocità di ricostruzione delle immagini acquisite in matrice 512x512, per tutte le modalità di scansione (assiale, volumetrica) e con ogni modalità di correzione degli artefatti - Multitasking che gestisca simultaneamente i seguenti processi (scansione, ricostruzione, visualizzazione, trasferimento automatico a workstation, al sistema di archivio ed al sistema laser per la riproduzione) - Sistema di controllo e comando, sistemi di elaborazione e visualizzazione delle immagini - Massima ergonomia e facilità d’uso con possibilità di eseguire tutte le funzioni di base (acquisire, archiviare ed elaborare) - Console di comando deve essere in grado di garantire la più completa funzionalità di post-processing richiesta e di gestione degli esami. Composta da: tastiera alfanumerica, mouse, masterizzatore CD e/o DVD, dotazione di adeguato numero di porte USB 2.0 (facilmente accessibili), monitor a colori di dimensioni adeguata ad elevata risoluzione (tipo TFT almeno 17”). - Deve essere garantita una elevata capacità e bassi tempi di calcolo, di elaborazione e di visualizzazione a monitor - Deve essere garantita la memorizzazione di un elevato numero di immagini ed dati grezzi. - Dotazione software di elaborazione completa ed adeguata alla destinazione d’uso (di base e avanzata). La dotazione deve includere MIP, MPR, ricostruzioni 3D, volume rendering, software dedicati ad elaborazioni specifiche. - Deve disporre di dotazioni idonee per l’esecuzione di esami di tipo pediatrico - Sistemi che permettano di mantenere la continuità elettrica per il sistema informatico e garantiscano la protezione dei dati e dei parametri d’esame in caso di caduta dell’alimentazione a rete. - Dotazione di moduli di comando intuitivi per il controllo dei posizionamenti del tavolo, per l’imaging e per tutte le funzioni di produttività procedurale. - Agevole esportazione in formati ampiamente diffusi di immagini (jpg, tiff, bmp, …) e di filmati (mpg, avi,…) - Possibilità di produrre CD e/o DVD leggibili su qualsiasi PC senza ausilio di software proprietari (CD e DVD dotati di DICOM viewer). - Dotata di sistema di comunicazione verbale bi-direzionale con il paziente. Possibilità di registrare istruzioni al paziente. E’ preferibile la possibilità di disporre di API multilingue. - Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione ed elaborazione, visualizzazione, trasferimento alla workstation di refertazione, al sistema di archivio ed al sistema laser per la riproduzione - software di gestione dell’unità di acquisizione deve consentire: - selezione della tipologia di esame da un elenco predefinito di protocolli di scansione da concordarsi con gli operatori; - impostazione dei protocolli predefiniti di elaborazione associati al tipo di esame, eventualmente modificabili dall’operatore; - programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell’operatore durante l’esecuzione dell’esame; - ottimizzazione della dose erogata al paziente in funzione dello spessore e della densità degli strati attraversati; - visualizzazione e memorizzazione della dose; - visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e sincronizzazione delle scansioni con l’iniezione del mezzo di contrasto (bolus tracking) - tutti i dispositivi atti a supportare le tecniche diagnostiche implementate - ricostruzione iterattiva - Workstation di elaborazione e visualizzazione delle immagini, da posizionare in sala comando e controllo, in grado di garantire la più completa funzionalità di post-processing richiesta e di gestione degli esami. E’ preferibile avere soluzioni di integrazione tra le due workstation in modo da accelerare il trasferimento di immagini ed elaborazioni. Composta da: tastiera alfanumerica, mouse, masterizzatore CD e/o DVD, dotazione di adeguato numero di porte USB 2.0 (facilmente accessibili), almeno un monitor a colori di dimensioni adeguata ad elevata risoluzione (tipo TFT almeno 17”). - Deve essere garantita una elevata capacità e bassi tempi di calcolo, di elaborazione e di visualizzazione a monitor - Deve essere garantita la memorizzazione di un elevato numero di immagini. - Agevole esportazione in formati ampiamente diffusi di immagini (jpg, tiff, bmp,…) e di filmati (mpg, avi,…) - la consolle dovrà essere dotata dei seguenti software: - software MIP e MPR - angio CT e software quantitativi e vessel tracking per applicazioni vascolari - 3D Volume Rendering ad elevatissime perfomance e risoluzione spaziale, preferibilmente con hardware dedicato - software specifici per la destinazione d’uso indicata - dental scan - Sistemi che permettano di mantenere la continuità elettrica per il sistema informatico e garantiscano la protezione dei dati e dei parametri d’esame in caso di caduta dell’alimentazione a rete. - Sistemi di comunicazione - Tutti i sistemi richiesti devono poter colloquiare con altri sistemi informativi aziendali e altre apparecchiature presenti e di futura installazione sfruttando il protocollo di rete TCP/IP secondo lo standard DICOM 3.0 con funzionalità complete (comprendente tutti i moduli hardware e software necessari al collegamento). Adeguata dotazione di classi di servizio: worklist management, print, store, query/retrieve, storage commitment, MPPS. - Sistemi per la visualizzazione e riduzione della dose - Possibilità di visualizzare e salvare in formato elettronico un report strutturato contenente i parametri dosimetrici di esposizione e tutte le informazioni dettagliate sui protocolli utilizzati per ciascun esame. - Il sistema dovrà essere caratterizzato da adeguate soluzioni hardware e software per la riduzione/modulazione della dose al paziente - Sistemi per controllo di qualità - Si chiede la fornitura di un pc portatile da utilizzarsi per l’effettuazione dei controlli di qualità