## A-Indispensabili
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | La strumentazione prevista dovrà essere in grado di processare tutti gli analiti indispensabili elencati nell'Allegato C | □ SI | □ NO
A0-2 | Devono essere offerti almeno n.2 sistemi identici tra loro, per l'amplificazione e rilevazione degli analiti indicati in allegato C, Rif.A. | □ SI | □ NO
A0-3 | Deve essere offerto un sistema per l'estrazione e successiva amplificazione e rilevazione degli analiti indicati in Allegato C, Rif. B | □ SI | □ NO
A0-4 | Tutta la strumentazione analitica offerta deve essere di ultima generazione, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66-5 (EN 61010-1). | □ SI | □ NO
A0-5 | Tutti i reagenti devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 e, dove applicabile, anche i consumabili. | □ SI | □ NO
A0-6 | Deve essere fornito un sistema informatico integrato con le diverse strumentazioni offerte e con gli estrattori già in dotazione al laboratorio (middleware), collegato bidirezionalmente con il LIS (DNALB della ditta NoemaLife) tramite HALIA. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari . | □ SI | □ NO
A0-7 | Ove disponibile lo standard internazionale, dovranno essere forniti i fattori di conversione per l'espressione dei risultati in UI/ml per gli effettivi protocolli di estrazione ed amplificazione. | □ SI | □ NO
A0-8 | Partecipazione, a carico della ditta, ad un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) di valenza internazionale a scelta del laboratorio per tutta la durata del contratto per almeno quattro analiti. | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI |  |  | NOTE *
A1-1 | I reagenti di amplificazione, confezionati o meno in kit, devono essere completi (standard, controllo interno, etc.). Il controllo interno deve essere co-amplificato con il campione. | □ SI | □ NO
A1-2 | I reagenti di amplificazione di DNA devovo essere provvisti di sistema di controllo della contaminazione (tipo UNG o equivalente) | □ SI | □ NO
A1-3 | Impiego di un fluoroforo passivo di riferimento (es. ROX o equivalenti) in grado di normalizzare la fluorescenza di fondo, non specifica e non correlata alla PCR. | □ SI | □ NO
Sez.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE Rif.A |  |  | NOTE *
A2-1 | Almeno N. 2 analizzatori per PCR Real-Time ad applicazione diagnostica, identici tra loro, di ultima generazione, completi di computer, stampante, gruppo di continuità e software di analisi in grado di elaborare i dati grezzi forniti dalla strumentazione | □ SI | □ NO
A2-2 | Il sistema deve essere in grado di processare tutti i campioni (sangue intero, plasma , materiale respiratorio , biopsie) estratti dal sistema QIAGEN , modello QIASymphony in dotazione al laboratorio | □ SI | □ NO
A2-3 | La dotazione strumentale complessiva deve consentire di eseguire contemporaneamente almeno 180 determinazioni. | □ SI | □ NO
A2-4 | I termociclatori per PCR Real-Time devono essere provvisti di rilevatore di fluorescenza integrato in grado di rilevare almeno 5 fluorocromi differenti, con acquisizione contemporanea del segnale sull'intero blocco porta campioni. | □ SI | □ NO
A2-5 | Le strumentazioni offerte devono essere in grado di elaborare la scomposizione della fluorescenza all'interno della mix di reazione e di monitorare la reazione in tempo reale. | □ SI | □ NO
A2-6 | Strumentazione "aperta", in grado di consentire l'utilizzo di reagenti home made e/o di altro produttore. | □ SI | □ NO
A2-7 | Gli strumenti devono presentare un sistema interno di correzione automatica dell'emissione di fluorescenza dei campioni che permetta la normalizzazione di segnali per correggerli da fluttuazioni di fluorescenza non correlati alla PCR. | □ SI | □ NO
A2-8 | La fornitura deve essere adeguata a supportare il carico di lavoro indicato e la complessità organizzativa del lotto | □ SI | □ NO
Sez.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE Rif.B |  |  | NOTE *
A3-1 | N.1 sistema automatico di ultima generazione, composto da una unica o più piattaforma/e, in grado di espletare l'estrazione degli acidi nucleici e successiva amplificazione, anche in urgenza. | □SI | □NO
A3-2 | Il sistema automatico deve essere completo di computer, stampante, gruppo di continuità e software di analisi in grado di elaborare i dati grezzi forniti dalla strumentazione | □SI | □NO
A3-3 | Estrazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) da campioni biologici diversi quali sangue intero, liquor, tamponi e materiale respiratorio. | □SI | □NO
A3-4 | Totale tracciabilità di tutti i passaggi all'interno del procedimento del sistema offerto | □SI | □NO
A3-5 | Il sistema deve essere in grado di estrarre e amplificare almeno 12 campioni in un'unica seduta | □SI | □NO
A3-6 | Caricamento del campione direttamente da tubo primario con lettura del barcode | □SI | □NO
A3-7 | Decontaminazione dell'ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata. | □SI | □NO
Sez.A4 | REQUISITI INDISPENSABILI DEL MIDDLEWARE DI GESTIONE DEL SETTORE BIOLOGIA MOLECOLARE |  |  | NOTE *
A4-1 | Interfacciamento di tutta la strumentazione del settore di biologia molecolare | □SI | □NO
A4-2 | Ricezione da LIS dell'elenco esami da eseguire con relativa creazione di liste di lavoro | □SI | □NO
A4-3 | Collegamento ai singoli sistemi che compongono il settore di biologia molecolare ed in grado di gestire da una unica stazione le varie strumentazioni (estrattore di acidi nucleici QIASYMPHONY , PCR real time, sistema di estrazione ed amplificazione). | □SI | □NO
A4-4 | Liste di lavoro suddivise per tipo di strumentazione | □SI | □NO
A4-5 | Ricezione dei risultati da ogni singola strumentazione con successivo invio ad HOST | □SI | □NO
A4-6 | Ampio archivio in grado di gestire tutti i dati associati al paziente | □SI | □NO
A4-7 | Creazione di stampa referto personalizzabile | □SI | □NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata