## sacche
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| SACCHE | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | sacca 1: sistemi di raccolta con filtri in linea per leucodeplezione da concentrato eritrocitario | OBBLIGATORIO
2 | sacca 2: sistemi di raccolta con filtri in linea per leucodeplezione da sangue intero | OBBLIGATORIO
3 | Priming diretto | OBBLIGATORIO
4 | Tempo di filtrazione inferiore a 20 minuti | 3
5 | Presenza di sacchetta reservoir che consenta la deviazione del primo volume di sangue | OBBLIGATORIO
6 | Presenza codice di identificazione sui tubatismi della sacca | OBBLIGATORIO
7 | Presenza etichetta a norma di legge (Barcode ISBT 128) con dati in chiaro e codice a barre atto a garantire la massima tracciabilità del prodotto a norma di legge | OBBLIGATORIO
8 | Possibilità passaggio a tecnologia RFID sulle sacche | 1
9 | Minisacca preassemblata per il campionamento di almeno 30 ml di sangue, tramite sistema tipo Vacutainer, per gli esami obbligatori, senza anticoagulante sulla linea di campionamento | OBBLIGATORIO
10 | Sistema di protezione ago post-donazione preconnesso. | OBBLIGATORIO
11 | Soluzione conservante ed anticoagulante certificata per un periodo di conservazione dei globuli rossi non inferiore a 42 giorni | 2
12 | Sacche confezionate singolarmente. | OBBLIGATORIO
13 | Latex free | OBBLIGATORIO
14 | Assenza di metalli pesanti e rilascio di ftalati entro i limiti di norma | OBBLIGATORIO
15 | Come da Decreto Ministeriale N. 69 del 2-11-2015, la filtrazione pre-storage deve avere un residuo leucocitario per unità inferiore a 1x106 | 3
16 | dispositivo medico | OBBLIGATORIO
17 | caratteristiche migliorative per efficientare il processo di lavorazione | 2
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 11
|  | totale annuo | Numero per AUSLBO e AUSL IMOLA | Numero per AOU BO | Numero per AOU FE
| sistemi di raccolta con filtri in linea per leucodeplezione da concentrato eritrocitario | 58000 | 41000 | 7000 | 10000
| sistemi di raccolta con filtri in linea per leucodeplezione da sangue intero | 12000 | 0 | 0 | 12000

## bilance
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| BILANCE PER LA RACCOLTA | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Dotate di lettore barcode per registrare tutte le fasi della raccolta | OBBLIGATORIO
2 | Possibilità di installazione antenna integrata ed apposito lettore per passaggio a tecnologia RFID | 2
3 | Completezza dei parametri di donazione e stato bilancia visualizzabili a display, ad es.: data, ora, volume impostato e raccolto, flusso istantaneo e andamento grafico, identificativo donazione, parametri tecnici bilance, messaggi di errore, tipologia programma sacche. | 2
4 | alimentazione a rete e a batteria | OBBLIGATORIO
5 | Presenza di un sistema atto a segnalare: tubo fuori clamp, fine raccolta, assenza di flusso, tempo di raccolta eccessivo, volume impostato non raggiunto, errore lettura barcode, stato batteria | 2
6 | allarme in seguito verifica tramite lettura barcode lotto sacca scaduto | 1
7 | Arresto automatico con chiusura clamp al raggiungimento del volume impostato di raccolta. | OBBLIGATORIO
8 | In grado di leggere tramite barcode da etichette prodotte da Servizio Trasfusionale: ID donatore, ID donazione, Profilo donazione In grado di fare chek tra dati da worklist e dati letti da barcode | OBBLIGATORIO
9 | In grado di leggere da barcode ID sacca (ref/codice, lotto/scadenza) associandolo a ID donazione | OBBLIGATORIO
10 | Possibilità di azzeramento in automatico ad inizio procedura, tenendo conto della tara al variare del tipo di sacca, ovvero programmabile per la pesatura di qualsiasi sacca presente sul mercato. | OBBLIGATORIO
11 | Passaggio automatico a batteria interna in caso di interruzione dell’alimentazione a rete. | OBBLIGATORIO
12 | Nel caso delle bilance fisse, i dati dovranno essere trasmessi al sistema gestionale mediante rete cablata (LAN) mentre, nel caso delle bilance mobili, dovranno essere trasmesse mediante rete cablata (LAN) o attraverso usb. | OBBLIGATORIO
13 | Funzionamento in modalità off-line con possibilità di scarico successivo (tramite usb, cavo, wireless, …) senza perdita dei dati. | OBBLIGATORIO
14 | Modalità di invio dei dati tra i sistemi di raccolta e di lavorazione tramite il sistema gestionale del servizio trasfusionale in uso: semplicità di trasferimento dati ed individuazione errori di trasmissione. | 2
15 | Le bilance destinate ai centri mobili dovranno essere trasportabili e dotate di apposita valigetta | OBBLIGATORIO
16 | Tutte le bilance dobranno essere corredate di supporto adeguato | OBBLIGATORIO
17 | Supporto delle bilance regolabile in altezza e dotato di ruote per spostamento (donatore braccio dx/sx) | 2
18 | Bilance elettroniche per donazione conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN60601-1) e successive modifiche ed integrazioni. | OBBLIGATORIO
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 11
|  |  | AUSLBO | IMOLA | AOUFE | AOUBO
| BILANCE FISSE | 57 | 21 | 9 | 18 | 9
| BILANCE PORTATILI | 36 | 6 |  | 30
93

## saldatori
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| SALDATORI DA BANCO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | saldatori conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche [ CEI 66.5 (EN61010-1) per saldatori da banco]. | OBBLIGATORIO
2 | saldatura idonea ad essere eseguita su diverse tipologie di tubatismo in PVC con diametro esterno compreso indicativamente tra 2 e 6 mm (entrambi i lembi saldati senza rotture). DICHIARAZIONE DITTA O ATTESTAZIONE PROVE ESEGUITE DALLA DITTA | OBBLIGATORIO
3 | Facile pulitura della testa saldante in caso di rottura della sacca con fuoriuscita di liquido biologico. DESCRIZIONE MODALITA' E PRODOTTI | 1
4 | possibilità di metterli in parallelo e numero massimo possibile | 2
| SALDATORI PORTATILI | tipologia: obbligatorio/oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | saldatori conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche [CEI 62.5 (EN60601-1) per saldatori portatili | OBBLIGATORIO
2 | saldatura idonea ad essere eseguita su diverse tipologie di tubatismo in PVC con diametro esterno compreso indicativamente tra 2 e 6 mm (entrambi i lembi saldati senza rotture). DICHIARAZIONE DITTA O ATTESTAZIONE PROVE ESEGUITE DALLA DITTA | OBBLIGATORIO
3 | Saldatori portatili alimentati a batteria e completi di stativo su ruote (quantitativi di carrelli specificati in calce) | OBBLIGATORIO
4 | (vs. 62.5) Avere esplicita dichiarazione della Ditta Offerente di possibilità di utilizzo su tubatismi ancora connessi al braccio del donatore nel corso della donazione. DICHIARAZIONE | OBBLIGATORIO
5 | Facile pulitura della testa saldante in caso di rottura della sacca con fuoriuscita di liquido biologico. DESCRIZIONE MODALITÁ E PRODOTTI | 1
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 4
|  |  | AUSLBO | IMOLA | AOUFE | AOUBO
| saldatori da banco | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9
| saldatori portatili | 62 | 31 | 10 | 12 | 9 | 62
| carrelli per saldatori portatili | 19 | 11 | 1 | 6 | 1 | 19

## scompositori
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| SCOMPOSITORI | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Dotate di lettore barcode per registrare tutte le fasi della scomposizione | OBBLIGATORIO
2 | Possibilità di installazione antenna integrata ed apposito lettore per passaggio a tecnologia RFID | 1
3 | Completezza dei parametri di lavorazione e stato scompositore visualizzabili a display, ad es.: presenza tubi, stato delle clamp, messaggi di errore, tipologia programma sacche, peso emocomponenti, durata scomposizione, identificativo unità, identificativo operatore, ecc. | 2
4 | Programmabile per la scomposizione di tutte le tipologie di sacche presenti sul mercato. | OBBLIGATORIO
5 | Automazione completa per tutte le tipologie di sacche (breaker automatici) | 1
6 | Completezza del sistema di segnalazione di situazioni anomale, ad es.: errori di posizionamento dei tubatismi nelle clamp ad inizio procedura e durante l’intero processo di scomposizione, fine scomposizione, errore lettura barcode, nel caso il tempo del processo di scomposizione sia troppo lungo (così da evidenziare eventuali rotture incomplete del break-off o strozzature dei tubatismi), ecc. | 2
7 | Dotate di bilance integrate per il peso di almeno 2 emocomponenti. | 2
8 | Dotati di clamp saldanti incorporati per isolare i diversi emocomponenti. | OBBLIGATORIO
9 | Saldatura automatica dei tubi al termine della procedura. | OBBLIGATORIO
10 | Sistema di presse programmabili singolarmente (forza spremitura, volume buffy-coat, ecc.). | OBBLIGATORIO
11 | Sistema di eliminazione automatica dell’aria nella sacca di plasma. | 1
12 | I dati dovranno essere trasmessi al sistema gestionale mediante rete cablata (LAN) | OBBLIGATORIO
13 | Funzionamento in modalità off-line con possibilità di scarico successivo (tramite usb, cavo, wireless, …) senza perdita dei dati. | OBBLIGATORIO
#REF! | Scompositori conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN61010-1) e successive modifiche ed integrazioni. | OBBLIGATORIO
#REF! | Caratteristiche migliorative per efficientare il processo di lavorazione | 3
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 12

## software
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROCESSO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
Software di gestione del processo in considerazione delle attività previste non deve essere Dispositivo Medico; tuttavia qualora il software sia dotato di moduli la cui destinazione d'uso prevista dal fabbricante ricada nella definizione DM di cui alla direttiva 92/42/CE (o al Regolamento Europeo 745/2017) detti moduli dovranno essere certificati CE con classe di rischio coerente con la destinazione d'uso .
1 | Indicare i moduli DM: identificativo, funzione, destinazione d'uso e classe DM | OBBLIGATORIO SE PRESENTI
2 | software gestionale deve garantire un collegamento bidirezionalmente tra gestionale in uso ai Servizi Trasfusionali (di seguito SWSIT) e bilance/scompositori | OBBLIGATORIO
3 | ricezione di numero minimo di 15 caratteri per l'identificazione univoca della donazione da SWSIT (worklist). | OBBLIGATORIO
4 | set minimo di dati trasferiti da SWSIT a bilance (worklist): ID donazione ID donatore ID provette profilo donazione | OBBLIGATORIO
5 | set minimo di dati trasferiti da bilancia a SWSIT (in associazione alla worklist ricevuta da SWSIT): data/ora inizio procedura data/ora fine procedura durata procedura ID operatore inizio donazione ID operatore fine donazione ID strumento allarmi verificatisi durante procedura programma impostato peso/volume effettivamente raccolto ID sacca (ref/codice sacca, lotto/scadenza) | OBBLIGATORIO
6 | Software dovrà garantire di lavorare in monodirezionale in caso di indisponibilità del SWSIT, ovvero impostando manualmente il programma di scomposizione in base ai codici: ID donazione, ID donatore, ID provette e profilo donazione. | OBBLIGATORIO
7 | Software dovrà garantire il check iniziale di congruità dei dati con il Sistema Gestionale Informatizzato del Servizio Trasfusionale, ovvero la verifica della consistenza tra tutti i codici: ID donatore, ID donazione ed ID provette | OBBLIGATORIO
8 | Caratteristiche del middleware per le bilance: programmare/configurare da remoto le bilance, monitorare lo stato dei dispositivi in tempo reale, definire le potenzialità del sistema di lettura/gestione dei barcode, gestire utenti e relative autorizzazioni, produrre tutti i dati relativi alla raccolta per consentire l'analisi statistica al SWSIT, esportare i dati nei formati più diffusi (.xml, .txt, .xls, .csv, …), aggiornare il firmware dei dispositivi interconnessi. | 4
9 | set minimo di dati trasferiti da SWSIT a scompositore (worklist): ID donazione ID sacca | OBBLIGATORIO
10 | set minimo di dati trasferiti da scompositore a SWSIT (in associazione alla worklist ricevuta da SWSIT): data/ora inizio procedura data/ora fine procedura durata procedura ID operatore inizio scomposizione ID operatore fine scomposizione ID strumento allarmi verificatisi durante procedura programma utilizzato peso/volume di ciascun emocomponente separato | OBBLIGATORIO
11 | Caratteristiche del middleware per gli scompositori: programmare/configurare da remoto gli scompositori, monitorare lo stato dei dispositivi in tempo reale, definire le potenzialità del sistema di lettura/gestione dei barcode, gestire utenti e relative autorizzazioni, produrre tutti i dati relativi alla raccolta per consentire l'analisi statistica al SWSIT, esportare i dati nei formati più diffusi (.xml, .txt, .xls, .csv, …), aggiornare il firmware dei dispositivi interconnessi. | 4
12 | Software dovrà garantire di lavorare in monodirezionale in caso di indisponibilità del SWSIT, ovvero impostando manualmente il programma di scomposizione in base ai codici: ID donazione ed ID sacca. | OBBLIGATORIO
13 | Software dovrà garantire il check iniziale di congruità dei dati con il Sistema Gestionale Informatizzato del Servizio Trasfusionale, ovvero la verifica della consistenza tra tutti i codici: ID donazione ed ID sacca. | OBBLIGATORIO
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 8

## filtraggio
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| SISTEMI FILTRAGGIO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Numero minimo di 40 sacche cadauno | OBBLIGATORIO
2 | Elevabile da 150 cm a 200 cm | 1
3 | Alimentazione da rete elettrica o tramite batteria ricaricabile | 1
4 | Dotato di ruote con freno | OBBLIGATORIO
| TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO | 2

## materiale supporto
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
fornite in sconto merce
quantitativi/anno
sacche per sangue autologo | 100
sacche transfer do 300 ml | 800
sacche transfer do 600 ml | 350
sacche transfer do 1000 ml | 1000
sacche transfer pediatriche (indicativamente 150ml) | 1000
prodotti per la disinfezione (se dedicati) | nei quantitativi necessari all'esecuzione delle manutenzioni autonome
Il materiale di supporto dovrà essere fornito a titolo gratuito

## PROGETTO
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| CARATTERISTICHE PROGETTO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Disposizione apparecchiature nelle aree indicate nella planimetria | 4
| TOTALE PUNTEGGIO | 4

## ASSISTENZA TECNICA
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| CARATTERISTICHE ASSISTENZA TECNICA - allegato B | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Rispetto delle tempistiche minime indicate | OBBLIGATORIO
2 | servizio di ricezione chiamate 24/24h | OBBLIGATORIO
3 | reperibilità diurna 12/24h per i sistemi ove richiesto | OBBLIGATORIO
4 | manutenzione secondo standard full risk come richiesto nell'allegato B | OBBLIGATORIO
5 | taratura e verifiche di sicurezza elettrica per i sistemi ove richiesto | OBBLIGATORIO
6 | Tempi di intervento: Caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime | 2
7 | Tempi di ripristino: Caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime | 2
8 | Proposta per ottimizzare l’assistenza tecnica e limitare i tempi di fermo tecnico-indisponibilità dei dispositivi | 4
9 | Caratteristiche della proposta di verifica prestazionale/tarature | 2
| TOTALE PUNTEGGIO | 10

## ADDESTRAMENTO
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| CARATTERISTICHE ADEDSTRAMENTO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | La ditta aggiudicataria si impegna a definire un programma di addestramento del personale sanitario di durata tale da garantire la formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo | OBBLIGATORIO
2 | La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’addestramento anche in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali per la Formazione | OBBLIGATORIO
3 | La ditta aggiudicataria si impegna a redigere il programma definitivo concordandolo con i referenti indicati dall’azienda prima della conclusione dell’installazione; | OBBLIGATORIO
4 | La ditta aggiudicataria si impegna ad attestare l’avvenuto addestramento del personale con documento a firma di specialista di prodotto | OBBLIGATORIO
5 | La ditta aggiudicataria si impegna a reiterare le iniziative qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo | OBBLIGATORIO
6 | Proposte per il mantenimento addestramento – training periodici | 2
7 | Progetto finalizzato ad assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (esistente e neo assunto) | 2
| TOTALE PUNTEGGIO | 4

## SUPPORTO SCIENTIFICO
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
| CARATTERISTICHE SUPPORTO SCIENTIFICO | tipologia: obbligatorio / oggetto valutazione | SI/NO | descrizione
1 | Supporto nelle procedure di convalida del processo | 2
2 | Modalità di supporto da remoto per situazioni cliniche rilevate durante la lavorazione | 2
| TOTALE PUNTEGGIO | 4

## sintesi
ALLEGATO A - REQUISITI INDISPENSABILI E OGGETTO DI VALUTAZIONE
tipologia | punteggio max
sacche | 11
bilance | 11
saldatori | 4
scompositori | 12
sistemi filtraggio | 2
software | 8
TOTALE CARATTERISTICHE | 48
soglia | 25
progetto | 4
assistenza tecnica | 10
addestramento | 4
supporto scientifico | 4
TOTALE SERVIZI | 22
TOTALE | 70