## LOTTO 1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO LOTTO 1
LOTTO 1 - FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE PER NECROSI COAGULATIVA TISSUTALE INDOTTA DA IPERTERMIA INTERSTIZIALE CON LA METODICA DELLA RADIOFREQUENZA CON AGO SINGOLO
INFORMAZIONI GENERALI
Ditta Produttice
Ditta Distributrice
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Codice di Repertorio
CND
SISTEMA DI GENERAZIONE A RADIOFREQUENZA
Descrivere il sistema dettagliando i singoli componenti
Potenza massima erogabile (W)
Livelli di regolazione della potenza erogabile (indicare gli step di regolazione)
Tempo di erogazione della potenza impostata (range di applicazione in minuti)
Livelli di regolazione del tempo di erogazione (indicare gli step di regolazione)
Impedenza (indicare il range di impedenza)
Livelli di regolazione dell’impedenza (indicare gli step di regolazione)
Dispositivi di controllo della potenza erogata (descrivere)
Comandi disponibili (indicare i comandi ed i parametri di funzionamento modificabili a disposizione dell’operatore)
Monitoraggio temperatura (descrivere la tipologia, il numero ed il posizionamento dei sistemi di rilevazione oltre al range di temperatura misurabili)
Visualizzazione dei parametri di funzionamento (descrivere i dispositivi di visualizzazione e i parametri visualizzabili indicando se i valori sono misurati direttamente o calcolati empiricamente)
Dispositivi di allarme (descrivere)
Manovra di ritiro dell’ago (descrivere)
Possibilità di disporre di una pompa peristaltica (si, no. Se si descrivere il sistema ed indicare esplicitamente le modalità di connessione al sistema di generazione a radiofrequenza e agli automatismi di controllo)
Caratteristiche di sicurezza
Connettività (indicare le porte di collegamento a disposizione)
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE
Caratteristiche di alimentazione elettrica (V, Hz, kW)
Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza in particolare
Altre necessità particolari di funzionamento
Dimensioni (cm: alt x larg x prof)
Peso totale (Kg)
Carrello (dimensioni e peso)
AGO-ELETTRODO
Tipologia di ago-elettrodo disponibili
Destinazione d'uso degli aghi-elettrodi disponibili ed inclusi nell'offerta
Lunghezza dell'0ago-elettrodo
Diametro dell'ago-elettrodo
Dimensione del volume trattabile
Forma del volume trattabile (indicare e descrivere)
PIASTRE
Descrivere le piastre a disposizione
Controllo su temperatura e posizionamento delle piastre