## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA
1. VIDEOPROCESSORE:
· Risoluzione2D Full HD;sarà considerata caratteristica preferenziale: risoluzione superiore
· Sistema di controllo della luminosità e bilanciamento automatico del bianco
· Controllo automatico del guadagno
· Numero adeguato di uscite video
2. TESTA DI TELECAMERA:
· Risoluzione idonea al videoprocessore offerto
· Dotata di zoom
· Dotata di pulsanti di comando: regolazione dell’intensità luminosa e zoom (indicare numero e specificare altre funzioni di comando)
· Idonea per la visione tramite ottiche delle principali marche in commercio.
· Peso e dimensioni contenuti
3. OTTICHE PER ARTROSCOPIA
· Ottica 30°, Ø 4 mm, lunghezza indicativa 140 mm,autoclavabile
· Ottica 70°, tØ 4 mm, lunghezza indicativa 160 mm, autoclavabile
· Complete di camicia a doppio rubinetto e otturatore, autoclavabili
· Le ottiche sopra indicate dovranno essere di qualità tale da essere idonee all’utilizzo con testa di telecamera e video processore offerti.
· Dovranno essere quotate a parte e alle medesime condizioni economicheeventuali ulteriori ottiche disponibili di angolazione, lunghezza e diametro differenti e che siano idonee all’utilizzo con testa di telecamera e videoprocessore offerti
4. FONTE LUCE:
· Proposte tecnologiche quali fonte luce separata dal videoprocessore o fonte luce integrata nel viodeprocessore saranno considerate equivalenti
· Fonte di luce fredda, regolabile, alta intensità luminosa (preferibilmente a led, in grado di garantire un’ottima luminosità di potenza equivalente a quella di una lampada allo Xenon da 300W)
· Comprensiva di cavo luce
· Elevata temperatura colore
· Elevata durata della lampadina
5. MONITOR MEDICALE:
· Dimensioni di almeno26”; sarà considerata caratteristica preferenziale: dimensioni superiori
· Stessa risoluzione del segnale video acquisito dal sistema testa di telecamera-videoprocessore
· Elevata resa di colore
· Elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità
· Completo di cavo per collegamento al videoprocessore
6. SISTEMA MOTORIZZATO PER ARTROSCOPIA:
· Possibilità di impostare velocità e senso di rotazione del manipolo
· velocità di rotazione massima: in continuo circa 6000 giri/minuto e circa 2500 giri/minuto in modo oscillato
· Dotato di display ad elevata visibilità per la visualizzazione a dei principali parametri di funzionamento
· Riconoscimento automatico del manipolo
· Dotato di sistema di controllo attraverso comando a pedale
· Interfacciabile con pompa per artroscopia
· Completo di:
- manipoloshaverdi peso ridotto, geometria ergonomica edotato di comandi per le principali funzioni operative: ad esempio rotazione oraria, antioraria e oscillazione (descrivere numero e varietà delle funzioni)
7. POMPA PER ARTROSCOPIADI SPALLA:
· Artropompa per irrigazione ed aspirazione
· Dotata di pannello per impostazione dei parametri
· Dotata di pedale di controllo (se necessario)
· Interfacciabile con sistema motorizzato
· Portata flusso fino ad almeno 500 ml/min
· Range pressione fino ad almeno 150 mmHg
8. POMPA PER ARTROSCOPIA DI GINOCCHIO:
· Artropompa per irrigazione
· Dotata di pannello per impostazione dei parametri
· Dotata di pedale di controllo (se necessario)
· Interfacciabile con sistema motorizzato
· Portata flusso fino ad almeno 500 ml/min
· Range pressione fino ad almeno 150 mmHg
9. GENERATORE RADIO FREQUENZA:
· Sistema a radiofrequenza bipolare
· Potenza massima di taglio almeno 400W
· Dotato di pannello per impostazione dei parametri
· Possibilità di modulare la forza di taglio per ridurre il danno termico ai tessuti
· Dotato di pedale di controllo (se necessario)
· Proposta tecnologica quale sistema unico costituito da sistema motorizzato e generatore radiofrequenza sarà considerato equivalente (preferibile separato)
· Sarà considerata caratteristica preferenziale: rilevazione presenza di metalli in prossimità o a contatto del terminale
10. CARRELLO MEDICALE:
· Trasformatore d’isolamento di idonea potenza
· Adeguato numero di prese di alimentazione (sotto trasformatore d’isolamento) e di ripiani per tutta la strumentazione alloggiata
· Ruote antistatiche con sistema frenante
· Adeguato sistema di fissaggio del monitor
11. SISTEMA REGISTRAZIONE:
· Sistema per la registrazione delle immagini provenienti dal sistema video processore
· Memorizzazione dati nei formati standard (ed esempio JPG, BMP, MPEG, ecc.)
· Dotato di hard disk integrato di elevata capacità
· Possibilità di esportazione dati(ad esempio: CD, USB, ecc.)