Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| 1.1 | Fornitura di apparecchiature con tecnologia e produttività oraria in grado di garantire l’esecuzione delle attività indicate nell’Allegato C Nell’allegato C sono indicati anche i quantitativi minimi di dispositivi richiesti Idispositivi verranno installati nelle seguenti sedi: - Ospedale Maggiore - Ospedale di Cona (FE). | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Dispositivi di ultima generazione, nuovi di fabbrica e non ricondizionati, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| 1.3 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |
| 1.4 | Materiale utilizzato ai fini diagnostici conforme alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
| 1.5 | La fornitura deve includere tutti i reagenti,i calibratori, i controlli di qualità su almeno due livelli, iscrizione a programma VEQ scelto dall’azienda appaltante | SI | NO |
| 1.6 | La fornitura deve inoltre includere il materiale di consumo, l’hardware, il software, il materiale per la stampa e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso | SI | NO |
| 1.7 | Per ogni sistema deve essere fornito la strumentazione accessoria necessaria alla processazione delle metodiche oggetto della fornitura (a titolo esemplificativo: agitatore da laboratorio, centrifuga e termostato– per detti strumenti la conformità CE IVD non è requisito obbligatorio). | SI | NO |
| 1.8 | Per l’attività PREANALITICA la fornitura deve includere: PREPARATORE AUTOMATICO per CDT con dispositivo residente/integrato per lalettura del codice a barre delle provette primarie e MODULO AUTOMATICO di ESTRAZIONE in FASE SOLIDA (SPE) con sistema di iniezione integrato a corredo delle altre piattaforme HPLC come dettagliato al punto 1.1 | SI | NO |
| 1.9 | I sistemi dovranno comprendere, a seconda delle necessità (a seconda delle metodiche da eseguire): una o più pompe (a gradiente e/o isocratica), campionatore automatico, alloggiamento portacolonna termostatato,degasatore automatico e opportuno rivelatore (UV-VIS/fluorimetrico/elettrochimico) | SI | NO |
| 1.10 | Il sistema dovrà essere corredato da PC dedicato al controllo del sistema HPLC, completo di software e stampante | SI | NO |
| 1.11 | Qualora durante la durata del contratto si intendesse implementare ulteriori test tra quelli offerta come OPZIONALI e/o AGGIUNTIVI (tra cui antimicotici e antibiotici), i sistemi HPLC dovranno essere aggiornati/adeguati gratuitamente in modo da poterli realizzati | SI | NO |
| 1.12 | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari. | SI | NO |
| 1.13 | Per il periodo di collaudo: Fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale (i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, ecc.) necessario per avviare il sistema e valutare il corretto e completo funzionamento, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| 1.14 | Durante il periodo contrattuale, fornitura gratuita di tutti gli aggiornamenti software dei sistemi offerti | SI | NO |
| 1.15 | Disponibilità durante il periodo contrattuale a proporre e fornire gratuitamente aggiornamenti strumentali, previo parere degli organismi aziendali competenti | SI | NO |
| 1.16 | Qualora i sistemi proposti ne necessitassero, fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS). | SI | NO |
| 1.17 | Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa | SI | NO |
| 1.18 | Disponibilità ad eseguire successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento nuovo personale oppure in occasione di aggiornamento della fornitura | SI | NO |
| 1.19 | Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta | SI | NO |
| 1.20 | Interfacciamento bidirezionale degli strumenti offerti con il LIS del Laboratorio (eventualmente tramite middleware) e manutenzione conseguente per tutta la durata del contratto. | SI | NO |
| 1.21 | Garanzia di adeguare le modalità di smaltimento dei reflui secondo le procedure interne delle Aziende Sanitarie appaltanti | SI | NO |
| 2. | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
| 2.1 | Manutenzione preventiva dei dispositivi: secondo le indicazioni e la frequenza prevista dal fabbricante e comprensiva di tutte le parti, ricambi e/o materiale necessario. | SI | NO |
| 2.2 | Disponibilità a fornire al referente dei Laboratori il calendario annuale delle manutenzioni preventive | SI | NO |
| 2.3 | Manutenzione correttiva dei dispositivi: illimitati interventi di manutenzione in seguito a guasto, ricambi e materiali inclusi | SI | NO |
| 2.4 | Tempo di intervento entro 24 ore solari (riferite a giorni lavorativi lun-ven) dalla chiamata | SI | NO |
| 2.5 | Tempo di risoluzione guasto entro 72 ore solari (riferite a giorni lavorativi lun-ven) dalla chiamata ed eventualmente garanzia della continuità analitica tramite strumentazione di back up o trasferimento in altra sede | SI | NO |
| 2.6 | Presenza di copertura assicurativa sui beni installati (malfunzionamenti e guasti determinati da causa di forza maggiore) | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| ID | Punti max | Requisito |  | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Qualità tecnica dei dispositivi |  |  |  |
| 1.1 | 5 | Livello di integrazione ed automazione dei moduli costituenti la piattaforma analitica offerta |  | Relazionare |  |
| 1.2 | 3 | Modalità di controllo del processo analitico: Indicare se sono presenti punti di controllo intermedio e specificare le tipologie di allarmi presenti e le funzioni allarmate |  | Relazionare |  |
| 1.3.1 | 3 | Produttività oraria. Indicare il tempo di disponibilità del primo campione e la cadenza analitica a regime per CDT |  | Relazionare |  |
| 1.3.2 | 3 | Produttività oraria. Indicare il tempo di disponibilità del primo campione e la cadenza analitica a regime per i singoli FARMACI |  | Relazionare |  |
| 1.3.3 | 3 | Produttività oraria. Indicare il tempo di disponibilità del primo campione e la cadenza analitica a regime per i singoli ANALITI URINARI |  | Relazionare |  |
| 1.4 | 3 | Start-up e shut-downautomatici |  | Relazionare |  |
| 1.5 | 10 | Modalità adottate per assicurare la tracciabilità analitica del campione per l’intero processo (dalla lettura del barcodesulla provetta primaria fino all’invio del risultato analitico al LIS) e caratteristiche del middleware interfacciato al LIS |  | Relazionare |  |
| 1.6.1 | 3 | CDT: livello della prestazione analitica (potere risolutivo dei picchi, precisione,linearità, sensibilità) |  |  |  |
| 1.6.2 | 3 | FARMACI: livello della prestazione analitica (potere risolutivo dei picchi, precisione linearità, sensibilità) e numero di analiti rilevabili per corsa analitica |  |  |  |
| 1.6.3 | 3 | ANALITI URINARI: livello della prestazione analitica (potere risolutivo dei picchi, precisione linearità, sensibilità) |  |  |  |
| 1.7 | 7 | Completezza del catalogo (varietà degli analiti in particolare quelli rispondenti alle più recenti raccomandazioni) per eventuali implementazioni della piattaforme analitica rispetto alle esigenze cliniche. | Relazionare |  |  |  |
| 1.8 | 3 | Dispositivo per selezione automatica della colonna analitica (ad esempio switching valve) |  |  |  |
| 1.9 | 3 | Modalità di prevenzione del carry over: indicare soluzioni tecnologiche presenti | Relazionare |  |  |
| 2 |  | Assistenza post-vendita |  |  |  |
| 2.1 | 4 | Caratteristiche migliorative delle performance richieste nell’Allegato B | (valutato sulla base delle risposte Allegato B) |  |  |
| 2.2 | 3 | Proposte per ottimizzare i tempi di indisponibilità dei sistemi (assistenza da remoto) |  |  |  |
| 2.3 | 4 | Proposte di supporto specialistico/interpretativo |  |  |  |
| 2.4 | 4 | Progetto formativo proposto (addestramento iniziale, retraining, etc) |  |  |  |
| 3 |  | Dispositivo-Vigilanza |  |  |  |
| 3.1 | 1 | Possibilità di trasferire dal dispositivo al LIS (anche attraverso il middleware) il numero del lotto del reagente utilizzato per analizzare ciascun campione | Sì/No Relazionare |  |  |
| 3.2 | 2 | Tracciabilità sul dispositivo (anche attraverso il middleware) di: risultato, anagrafica paziente, identificativo paziente, operatore, lotto reagenti, lotto calibratori e lotto controlli utilizzati per l’analisi | Sì/No Relazionare |  |  |