## ALL.A-SEZ.A
SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE
LOTTO 2 - COLORAZIONI SPECIALI
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all' uso previsto nel presente capitolato speciale, e dotata dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato | □ SI | □ NO
A0-2 | Il sistema offerto deve garantire l'esecuzione automatica di almeno l'80% delle colorazioni (vetrini) nelle sedi dove è previsto lo strumento (Allegato C, sez.0). Dove non previsto (IOR), deve consentire l'esecuzione delle colorazioni in manuale | □ SI | □ NO
A0-3 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS) , se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica | □ SI | □ NO
A0-4 | Fornitura gratuita per l'intera durata contrattuale di tutto quanto (accessori e consumabili) necessario per la completa esecuzione delle colorazioni speciali richieste (Allegato C), nulla escluso | □ SI | □ NO
A0-5 | Collegamento bidirezionale con il LIS dei Laboratori: Athena della ditta NoemaLife. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE |  |  | NOTE *
A1-1 | Sistema automatizzato, dedicato per colorazioni speciali, conforme alla Direttiva CE 98/79 . | □ SI | □ NO
A1-2 | Automazione completa, compresa l'asciugatura , la sparaffinatura e la idratazione | □ SI | □ NO
A1-3 | Lo strumento deve eseguire almeno 20 colorazioni (vetrini) per corsa ed eseguire contemporanemente differenti colorazioni | □ SI | □ NO
A1-4 | Strumento dotato di sistema autonomo di aspirazione fumi, oppure collegabile all'impianto di estrazione fumi dei laboratori | □ SI | □ NO
A1-5 | Dotati di lettore di barcode | □ SI | □ NO
A1-6 | Disponibilità di protocolli di colorazione pre-impostati e pre-definiti , ma comunque personalizzabili dall'operatore | □ SI | □ NO
Sez.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI E CONSUMABILI |  |  | NOTE *
A2-1 | I reagenti/coloranti devono essere dotati di marcatura CE/IVD (98/79 CE) | □ SI | □ NO
A2-2 | Reagenti pronti all' uso e/o concentrati | □ SI | □ NO
A2-3 | Reagenti identificati con codice a barre | □ SI | □ NO
A2-4 | Vetrini portaoggetto elettrostatici di altissima qualità, in cui la superficie del vetrino garantisca l'adesione della sezione istologica al vetrino durante l'intera procedura | □ SI | □ NO
A2-5 | Dispensatori (tanichette o siringhe in plastica) per la distribuzione dei coloranti e di tutti i reagenti previsti nelle fasi di colorazione | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALL.A-SEZ.B-Mod.B1
SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE LOTTO 2 - COLORAZIONI SPECIALI
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B1 - SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI
Ditta
Apparecchiatura
Produttore, Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Sez. B1.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO | SI/NO | DESCRIVERE
B1.1-1 | Caricamento totalmente random senza necessità di suddividere vetrini e reagenti soggetti al trattamento di colorazione (SI/NO, specificare)
B1.1-2 | N.ro vetrini colorabili per corsa (specificare) | /////
B1.1-3 | Tempo media della corsa (specificare) | /////
B1.1-4 | N.ro colorazioni differenti gestibili per corsa (specificare) | /////
B1.1-5 | Possibilità di impostazione dell' orario di avvio e/o di termine della corsa (avvio ritardato per la corsa in notturna) (SI/NO, descrivere)
B1.1-6 | Possibilità di personalizzare (ottimizzare) i protocolli di lavoro adattandoli ai campioni da testare (SI/NO, specificarere i parametri personalizzabili )
B1.1-7 | Modalità operativa di caricamento/scaricamento vetrini senza utilizzo di supporti (SI/NO, specificare)
B1.1-8 | Sistema autonomo di estrazione fumi (SI/NO, descrivere)
Sez. B1.2 | CARATTERISTICHE REAGENTI E CONSUMABILI
B1.2-1 | Disponibilità di kit per colorazioni speciali in automatico tra le colorazioni indicate in Allegato A,Sez.B-Modulo B2,tab.1 (Indicare n.ro kit offerti per le colorazioni in automatico ed il numero di vetrini colorabili in automatico) | /////
B1.2-2 | Disponibilità di ulteriori kit di colorazioni speciali disponibili per lo strumento offerto , oltre quelli indicati in allegato A,sez,B, modulo B2, tab.1 (SI/NO, se si , elencare)
B1.2-3 | Modalità di conservazione dei kit (indicare quanti a temperatura controllata tra quelli richiesti) | /////
B1.2-4 | Kit di colorazione pronti uso (indicare il n.ro dei kit offerti pronti all'uso) | /////
B1.2-5 | Reagenti accessori (tamponi, soluzioni di lavaggio, etc) pronti all'uso (descrivere) | /////
B1.2-6 | Reagenti utilizzati per la fase di sparaffinatura : specificare reagenti utilizzati e grado di pericolosità | /////
Sez. B1.3 | INGOMBRO E DATI TECNICI
RIF. | REQUISITO |  | DESCRIVERE
B1.3-1 | Peso complessivo di strumento (Kg)
B1.3-2 | Dimensioni (l*p*a) complessive del sistema offerto (cm)
B1.3-3 | Potenza elettrica complessiva assorbita a regime (KVA)
B1.3-4 | Quantità di calore complessiva prodotta a regime (BTU/h)
B1.3-5 | Rumorosità complessiva prodotta in dB
Sez. B1.4 | MODALITA' DI GESTIONE STRUMENTALE
B1.4-1 | Descrivere la Modalità di raccolta/smaltimento dei liquidi reflui. Indicare eventuale disponibilità della ditta ad effettuare collegamento dei coloratori a cisterna di raccolta esterna al laboratorio (esempio : Cona) o, in alternativa, fornitura di sistema automatico di raccolta dei reflui in taniche esterne in uso presso i singoli laboratori senza perdita di certificazione CE-IVD (SI/NO, descrivere)

## ALL.A-SEZ.B-Mod.B2
SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE LOTTO 2 - COLORAZIONI SPECIALI
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B2 - REAGENTI PER COLORAZIONI SPECIALI
Tab.1
RIF. | COLORAZIONI SPECIALI per: AOU BO, AUSL BO Maggiore e Bellaria, AOU FE Cona | N.ro dterminazioni/ anno | Codice Prodotto | Produttore | Confezionamento | Utilizzo (Automatico o Manuale) | Pronto all' Uso (SI/NO) | Modalità conservazione
1 | AB - Alcian Blu | 117
2 | ABPASD - Alcian Blu Pas+diastasi | 136
3 | TOL - Blu Toluidina | 10
4 | AFOG - Tricromica | 300
5 | FER - Perls per il Ferro | 695
6 | GM - Giemsa | 5986
7 | GRAM - Gram | 100
8 | GROC - Grocott | 217
9 | PAS - Pas | 4319
10 | PASD - Pas+Diastasi | 538
11 | RAME - Tecnica con Rodanina | 78
12 | RC - Rosso Congo | 272
13 | RET - Impregnazione argentica di Gomori | 1291
14 | SIRIUS - Sirius Red | 72
15 | TRIC - Tricromica (di Masson e/o Picro Mallory) | 2242
16 | VG - Van Gieson | 41
17 | WEIG - Weigert per Fibre Elastiche | 1102
18 | ZN - Ziehl-Neelsen | 656
| TOTALE ANNUO * | 18172
TOTALE ANNUO*: Almeno l'80% ( 14.537 ) delle colorazioni indicate nella precedente tabella(tab.1) deve essere eseguibile in automatico (vedi Allegato A,Sezione A,Rif.A0-2)
Tab.2
RIF. | COLORAZIONI SPECIALI per IOR | N.ro dterminazioni/ anno | Codice Prodotto | Produttore | Confezionamento | Utilizzo (Automatico o Manuale) | Pronto all' Uso (SI/NO) | Modalità conservazione
1 | ABPASD - Alcian Blu Pas+diastasi | 50 |  |  |  | Manuale
2 | TOL - Blu Toluidina | 450 |  |  |  | Manuale
3 | FER - Perls per il Ferro | 50 |  |  |  | Manuale
4 | GROC - Grocott | 50 |  |  |  | Manuale
5 | PAS - Pas | 50 |  |  |  | Manuale
6 | PASD - Pas+Diastasi | 50 |  |  |  | Manuale
7 | RC - Rosso Congo | 50 |  |  |  | Manuale
8 | RET - Impregnazione argentica di Gomori | 50 |  |  |  | Manuale
9 | VG - Van Gieson | 50 |  |  |  | Manuale
10 | WEIG - Weigert per Fibre Elastiche | 50 |  |  |  | Manuale
11 | ZN - Ziehl-Neelsen | 50 |  |  |  | Manuale
| TOTALE ANNUO IOR | 950