## LOTTO 3-ALLEGATO A-Sez.A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE
LOTTO 3 - SISTEMI PER COLORAZIONI EMATOSSILINA/EOSINA
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all' uso previsto nel presente capitolato speciale, e dotata dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato | □ SI | □ NO
A0-2 | Fornitura gratuita per l'intera durata contrattuale di tutto quanto necessario per le determinazioni richieste (Allegato C), nulla escluso : reagenti, coloranti, vetrini porta oggetto, vetrini copri oggetto, consumabili , etc. | □ SI | □ NO
A0-3 | Strumentazione e reagenti per colorazione e montaggio conformi alla Direttiva CE 98/79 (IVD) | □ SI | □ NO
A0-4 | Collegamento bidirezionale con il LIS dei Laboratori: Athena della ditta Dedalus. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari | □ SI | □ NO
A0-5 | Automazione completa nella procedura di effettuazione delle colorazioni, in tutte le sue fasi (sparaffinatura, colorazione di ematossilina-eosina, montaggio del vetrino con copriogetto ed asciugatura) senza intervento dell'operatore dopo l' avvio della corsa | □ SI | □ NO
A0-6 | Montavetrini automatico integrato comprendente la fase di asciugatura del vetrino | □ SI | □ NO
A0-7 | Reagenti pronti all' uso, in taniche preriempite (circuito chiuso) | □ SI | □ NO
A0-8 | Ridotta esposizione a reagenti pericolosi per l'operatore | □ SI | □ NO
A0-9 | Tracciabilità dei reagenti tramite codice a barre o similare | □ SI | □ NO
A0-10 | Caricamento in continuo dei vetrini | □ SI | □ NO
A0-11 | Produttività di ciascun apparecchio non inferiore a 100 vetrini/ora | □ SI | □ NO
A0-12 | Strumento dotato di sistema di aspirazione e filtrazione per il trattamento dei fumi , completamente chiuso senza necessità di collegamento ad impianto esterno | □ SI | □ NO
A0-13 | Sw con sistema di monitoraggio del processo con controllo dei reagenti, delle procedure di colorazione, consumo dei reagenti utilizzati | □ SI | □ NO
A0-14 | Interfaccia software di semplice utilizzo, in italiano | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI HARDWARE E SOFTWARE |  |  | NOTE *
A3-01 | Gestione esterna computerizzata con monitor a schermo piatto | □SI | □NO
A3-02 | Sistema dotato di lettore di barcode | □SI | □NO
A3-03 | Interfacciamento bidirezionale del sistema proposto con il LIS in dotazione ai vari laboratori, inclusi il sw e l'hw necessari con invio al LIS da parte del dispositivo della segnalazione di completata colorazione | □SI | □NO
A3-04 | Collegamento al LIS tramite interfaccia standard (es. web service ,HL7) | □SI | □NO
A3-05 | Dovrà essere garantito un sistema che consenta il conteggio e la verifica delle determinazioni prodotte durante le indagini diagnostiche, da utilizzare ai fini della fatturazione | □SI | □NO
A3-06 | Laddove la ditta aggiudicataria dei sistemi fornisse un applicativo di controllo dei sistemi di colorazione, dovranno essere previste tutte le procedure di backup e disaster ricovery , garantendo la funzionalità dei sistemi in continuo, senza alcun tempo di disservizio. | □SI | □NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALLEGATO - Sez.B- Questionario
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE
LOTTO 3 - SISTEMI PER COLORAZIONI EMATOSSILINA / EOSINA
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
Ditta
Strumento proposto ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
N.ro strumenti proposti per ciascun laboratorio
Sez. B3.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.1-1 | Produttività di ciascuno strumento (n.vetrini/ora per protocolli standard) |  | ///////
B3.1-2 | Capacità di caricamento: n.ro max di vetrini a bordo |  | ///////
B3.1-3 | Possibilità di tracciare ogni singolo vetrino tramite codice barre o similare (SI/NO, specificare)
B3.1-4 | Carico dei vetrini senza esposizione ai reagenti dell'operatore (SI/NO, descrivere la modalità di caricamento vetrini , specificando se il vano porta- vetrini è separato dalla camera di processo)
B3.1-5 | Gestione strumentale dei reagenti e dei coloranti con possibilità di monitorare le scadenze, i consumi ed il numero dei test (SINO, specificare)
B3.1-6 | Utilizzo di connettrori univoci per escludere errori di caricamento (SI/NO, specificare)
B3-1-7 | Tecnologia utilizzata al fine di evitare cross contaminazioni tra i campioni, privilegiando sistemi che non prevedono la colorazione per immersione (SI/NO, specificare )
B3.1-8 | Stabilità e modalità di conservazione dei reagenti on board (Specificare e descrivere eventuali operazioni a carico dell' operatore, esempio: copertura contenitori, etc) |  | ///////
B3.1-9 | Possibilità di usare solo il montavetrini anche per vetrini colorati all'esterno (SI/NO, specificare)
B3.1-10 | Gestione delle richieste urgenti (SI/NO, specificare e descrivere il flusso del campione urgente durante la routine)
B3.1-11 | Assenza di alimentazione idrica continua (SI/NO, specificare)
B3.1-12 | Presenza di Sw gestionale che consenta di effettuare statistiche complete sui consumi, sui protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa sia hardware che software (tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento), sui casi diagnostici processati (SI/NO, breve descrizione delle potenzialità del sw di gestione)
Sez. B3.2 | GESTIONE STRUMENTALE - REAGENTI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.2-1 | Attività a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta di colorazione (descrivere) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B3.2-2 | Manutenzione giornaliera: Attività a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle (descrivere) | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | //////////
B3.2-3 | Tempo di fermo macchina dovuto alla manutenzione giornaliera programmata |  | //////////
B3.2-4 | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi necessari a svolgerle |  | //////////
B3.2-5 | Modalità di raccolta/smaltimento dei liquidi reflui (descrivere) |  | //////////
B3.2-6 | Reagenti utilizzati per la fase di sparaffinatura : specificare reagenti utilizzati e grado di pericolosità |  | //////////
B3.2-7 | Sistema privo di Xilolo, Toluene e derivati (SI/NO, specificare)
B3.2-8 | Quantità di reflui prodotti per mille vetri colorati (specificare) |  | //////////
Sez. B3.3 | INGOMBRO E DATI TECNICI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B3.3-1 | Peso complessivo di ciascuno strumento (Kg) e peso/m2 |  | //////////
B3.3-2 | Dimensioni (Specificare :L*P*A in cm) |  | //////////
B3.3-3 | Potenza elettrica assorbita a regime da ciascuno strumento (KVA) |  | //////////
B3.3-4 | Quantità di calore prodotta a regime da ciascuno strumento (BTU/h) |  | //////////
B3.3-5 | Rumorosità prodotta in dB |  | //////////