## A-Sez.A Indispensabili
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Sistema analitico automatizzato costituito da strumentazione, reagenti , calibratori, controlli , consumabili necessari per l'esecuzione dei test di amplificazione genomica per i microorganismi indicati in allegato C | □ SI | □ NO
A0-2 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione (ossia tecnologicamente avanzata e presente sul mercato), idonea all' uso previsto nel capitolato speciale, e dotata dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato | □ SI | □ NO
A0-3 | La strumentazione, i reagenti ed i consumabili, dove applicabile, devono essere dotati di marchio CE secondo la direttiva 98/79 CE, recepita dal D.Lgs.332/2000 | □ SI | □ NO
A0-4 | Tutti i reagenti/kit diagnostici devono essere validati sulle piattaforme analitiche offerte
A0-5 | La strumentazione prevista dovrà essere adeguata ai carichi di lavoro dei laboratori | □ SI | □ NO
A0-6 | Per il laboratorio di Microbiologia di Bologna devono essere offerti almeno n.2 sistemi analitici (strumenti) , di cui uno "principale" per l' esecuzione di almeno tutti i test previsti in allegato C (Rif.:1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) ed uno "secondario", dello stesso produttore, anche con funzione di back up per gli analiti richiedibili in urgenza : HIV, HCV, HBV | □ SI | □ NO
A0-7 | Per il laboratorio di Cona il sistema analitico proposto (strumento) deve essere dimensionato al carico di lavoro del laboratorio (Allegato C, rif. 1.1, 1.2, 1.3) ed essere dello stesso produttore della strumentazione offerta per Bologna | □ SI | □ NO
A0-8 | I sistemi analitici devono essere interfacciati bidirezionalmente al LIS dei laboratori delle aziende appaltanti : per entrambi DNLAB (HALIA) della ditta DEDALUS. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari | □ SI | □ NO
A0-9 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS) , qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica | □ SI | □ NO
A0-10 | Fornitura di idonei tavoli di appoggio, qualora la strumentazione offerta fosse da banco | □ SI | □ NO
A0-11 | Fornitura gratuita dei CQ di parte terza da utilizzare ad ogni variazione del lotto reagenti e/o calibrazione, per tutti gli analiti | □ SI | □ NO
A0-12 | Partecipazione, a carico della ditta, ad un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) di valenza nazionale e/o internazionale a scelta dei laboratori, per tutta la durata del contratto, per tutti gli analiti | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI |  |  | NOTE *
A1-1 | Sistemi analitici volti all'automazione di tutte le fasi di estrazione, amplificazione e determinazione quali/quantitativa dei microorganismi descritti in allegato C | □ SI | □ NO
A1-2 | Totale assenza di manipolazione manuale del campione almeno sullo strumento principale offerto per Bologna | □ SI | □ NO
A1-3 | Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi dei calibratori e dei controlli mediante codice a barre o sistema similare | □ SI | □ NO
A1-4 | Campionamento da tubi primari e da provette figlie | □ SI | □ NO
A1-5 | Completa tracciabilità del percorso analitico | □ SI | □ NO
A1-6 | Rilevamento dei microorganismi mediante tecniche di amplificazione del bersaglio con metodo real time (esempio : PCR Real Time e/o TMA). | □ SI | □ NO
A1-7 | Dotazione di allarmi per malfunzionamento | □ SI | □ NO
A1-8 | Strumenti dotati di metodica/sistema che garantisca protezione dal rischio di contaminazione ambientale dei campioni sottoposti ad analisi | □ SI | □ NO
A1-9 | Curve di calibrazione memorizzabili dagli strumenti | □ SI | □ NO
A1-10 | Controllo interno coestratto e coamplificato con il campione | □ SI | □ NO
A1-11 | Scarico in tanica dei reflui prodotti | □ SI | □ NO
A1-12 | Rilevazione dei principali genotipi e sottotipi: •HBV : da A a H •HCV : da 1 a 6 •HIV : gruppo M e O e principali forme ricombinanti. | □ SI | □ NO
A1-13 | Sensibilità del test HIV-RNA e Clamidia di almeno 40 copie/mL | □ SI | □ NO
A1-14 | Sensibilità del test HBV-DNA di almeno 20 UI/mL | □ SI | □ NO
A1-15 | Sensibilità del test HCV-RNA di almeno 15 UI/mL | □ SI | □ NO
A1-16 | Il test per Clamidia deve essere in grado di rilevare la variante svedese | □ SI | □ NO
A1-17 | Clamidia e Gonococco devono poter essere eseguiti contemporaneamente sullo stesso campione. | □ SI | □ NO
A1-18 | Il test HPV deve rilevare i genotipi ad alto rischio :16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (gruppo 1, IARC) | □ SI | □ NO
A1-19 | Il test HPV deve essere validato su campioni contenuti nei sistemi di raccolta per la citologia in fase liquida | □ SI | □ NO
A1-20 | Il test HPV deve essere validato secondo i "criteri di equivalenza" di MEIJER | □ SI | □ NO
A1-21 | Il test deve permettere la identificazione , in contemporanea o con reflex test, di HPV 16 e 18, oppure 16 e 18/45 | □ SI | □ NO
A1-22 | Durata dei lotti dei kit di estrazione e rilevazione non inferiore a 6 mesi | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## A-Sez.B-Modulo B1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA COMPLESSO PER TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE INFETTIVOLOGICA
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B1 - STRUMENTAZIONE
(Compilare il presente modulo B1 per ciascun strumento analitico proposto)
Ditta
Strumento proposto ( Fabbricante, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Destinazione dello strumento (specificare se : strumento principale Bologna e/o, strumento secondario Bologna e/oCona)
N.ro strumenti offerti (specificare per ciascun laboratorio : Bologna e Cona)
Sez. B1.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE, PRODUTTIVITA', PERFORMANCES
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B1.1-1 | Livello di automazione dell'intero processo analitico, dall' inserimento del campione al risultato (descrivere brevemente il processo analitico evidenziando gli interventi da parte dell' operatore) |  | ////////
B1.1-2 | Caricamento in continuo dei campioni durante la seduta in corso (SI/NO, specificare n.ro max campioni)
B1.1-3 | Caricamento e processazione dei campioni in modalità Random Access (SI/NO, descrivere)
B1.1-4 | Descrizione della modalità di gestione prioritaria delle urgenze per i test di viremia: HIV, HCV, HBV nella routine in corso (SI/NO, descrivere le priorità di processazione e refertazione delle urgenze)
B1.1-5 | Tempo di produzione del primo risultato a strumentazione "pronta" (specificare tempo nella ipotesi di avere già eseguito le calibrazioni ed i controlli)
B1.1-6 | Numero massimo di risultati prodotti in 8 ore (specificare)
B1.1-7 | Tecnica di amplificazione genica utilizzata (specificare) |  | ////////
B1.1-8 | Specificare il numero ed il tipo di analiti a DNA e RNA amplificati contemporaneamente dallo strumento in una unica corsa, tra quelli richiesti nell' Allegato C (specificare n.ro e tipo di analiti diversi analizzabili contemporaneamente) |  | ////////
B1.1-9 | Possibilità di estrazione degi acidi nucleici da differenti matrici biologiche (SI/NO, specificare)
B1.1-10 | Metodi adottati per ridurre le contaminazione (Descrivere) |  | ////////
B1.1-11 | Vano reattivi a temperatura controllata (SI/NO)
B1.1-12 | Possibilità di recupero degli estratti degli acidi nucleici per eseguire ulteriori analisi (SI/NO, specificare)
B1.1-13 | Possibilità di esecuzione di ulteriori test (canale aperto) in contemporanea o meno con le sedute di routine (SI/NO. Se si, specificare se in contemporanea o meno con le sedute di routine)
B1.1-14 | Possibilità di rilevazione del RNA ribosomico per il test Clamidia e Gonococco (SI/NO, specificare)
B1.1-15 | Possibilità di rilevare per il test HPV ad alto rischio l' RNA E6- E7 (SI/NO, specificare)
B1.1-16 | Possibilità di tipizzare singolarmente o in pool altri HPV cancerogeni (non 16 e 18) cioè genotipi del gruppo 1 e HPV 66 e 68 (SI/NO, specificare)
B1.1-17 | Possibilità di rilevare il bersaglio anche se in quantità inferiore rispetto alla soglia di validazione clinica (SI/NO, specificare per ciascun analita)
B1.1-18 | Posssibilità di rilevazione del DNA per il test Chlamydia/Gono (S/NO)
B1.1-19 | Se lo strumento è offerto per Ferrara, specificare se disponibile kit per CMV DNA quantitativo, dotato di marchio CE/IVD, validato sullo strumento offerto (SI/NO, se si specificare codice kit ed allegare scheda tecnica)
RIF.B1.2 | GESTIONE STRUMENTALE
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B1.2-1 | Attività a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica (Specificare le attività a carico dell' operatore ed il tempo necessario a svolgerle) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B1.2-2 | Manutenzione giornaliera: Attività a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle (descrivere) | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | //////////
B1.2-3 | Tempo di fermo macchina dovuto alla manutenzione giornaliera programmata (specificare) |  | //////////
B1.2-4 | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi necessari a svolgerle |  | //////////
B1.2-5 | Quantità e classificazione dei reflui e dei rifiuti solidi prodotti dal sistema e loro modalità di smaltimento (descrivere) |  | //////////
B1.2-6 | Per i reflui ed i rifiuti solidi : indicare i volumi giornalieri prodotti per ciascun laboratorio sulla base dei carichi di lavoro dichiarati |  | //////////
B1.2-7 | N.ro e capacità delle taniche gestite dagllo strumento (specificare) |  | //////////
Sez. B1.3 | INGOMBRO E DATI TECNICI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B1.3-1 | Peso complessivo dello strumento offerto (Kg, Specificare) |  | //////////
B1.3-2 | Dimensioni dello strumento ( Specificare L*P*A in cm) |  | //////////
B1.3-3 | Potenza elettrica assorbita a regime (KVA) |  | //////////
B1.3-4 | Quantità di calore prodotta a regime (BTU/h) |  | //////////
B1.3-5 | Rumorosità prodotta in dB (Specificare) |  | //////////
Sez. B1.4 | HARDWARE E SOFTWARE
B1.4-1 | Livello di tracciabilità del processo analitico per tutti i test effettuati (Specificare) |  | //////////
B1.4-2 | Possibilità di registrazione raccolta e analisi dei risultati relativi a controlli di qualità, sia per singolo test, sia in base al lotto di produzione, sia in base alla data di lavorazione (SI/NO, descrivere)

## A-Sez.B-Modulo B2
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLESSI PER TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE INFETTIVOLOGICA
ALLEGATO A SEZIONE B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B2 - REAGENTI
(compilare il presente modulo B2 per ciascun modello di analizzatore offerto)
Ditta :
Analizzatore (modello) :
Utilizzo previsto: □ Strumento Principale Bologna ; □ Strumento Secondario Bologna ; □ Cona
Sez.B2.1 | REAGENTI PER L'ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI
Rif. | REQUISITO | HBV-DNA quantitativo | HCV-RNA quantitativo | HIV-RNA quantitativo | Clamidia/Gono | HPV
B2.1-1 | Codice Prodotto, Fabbricante
B2.1-2 | Confezionamento (n. test per confezione)
B2.1-3 | Pronti all' uso (si/no; Se no descrivere)
B2.1-4 | Modalità di conservazione dei reagenti (descrivere)
B2.1.5 | Durata dei lotti (Tempo minimo e massimo garantito dalla consegna)
B2.1-6 | Stabilità dei reagenti on board a confezione aperta
Sez.B2.2 | REAGENTI PER LA RILEVAZIONE DEL BERSAGLIO
Rif. | REQUISITO | HB-V DNA quantitativo | HCV-RNA quantitativo | HIV- DNA quantitativo | Clamidia/Gono | HPV
B2.2-1 | Codice Reagente/KIT, tipologia di confezionamento
B2.2-2 | Pronti all' uso (si/no; Se no descrivere)
B2.2.3 | Modalità di conservazione
B2.2-4 | Stabilità dei reagenti on board a confezione aperta
B2.2-5 | Durata dei lotti (Tempo minimo e massimo garantito dalla consegna)
B2.2-6 | Frquenza delle calibrazioni
B2.2-7 | Metodo di rilevazione utilizzato
B2.2-8 | Regioni amplificate
B2.2-9 | Genotipi, sottotipi ed eventuali ricombinanti rilevati
B2.2-10 | Sensibilità (UI/ml e/o copie/ml)
B2.2-11 | Coefficiente di variazione intersaggio ai diversi livelli di positività per saggio (%)
B2.2-12 | Coefficiente di variazione intrasaggio ai diversi livelli di positività per saggio (%)
B2.2-13 | Intervallo (range) dinamico, (specificare)
Sez.C | ELENCO DEGLI ULTERIORI TEST EFFETTUABILI SUL SISTEMA PROPOSTO
Rif. | Analita | Laboratorio | Attività annua presunta | Codice Prodotto | Fabbricante | Confezionamento
B2.3-1 | CMV | Cona | 850
B2.3-2 | Genotipizzazione HCV | Bologna+Cona | 1000+300
|  | ////////// | ///////////
|  | ////////// | ///////////
|  | ////////// | ///////////
|  | ////////// | ///////////