|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Obiettivi, oggetto e caratteristiche della fornitura, collaudo e assistenza tecnica |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 4 ANNI DI SISTEMI DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICI PER PAZIENTI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA AUSL DI BOLOGNA |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: NOME COGNOME Ing. Valentina Mancarella Dott. Stefano Urbinati |

A.1  - OBIETTIVI DELLA FORNITURA:

Le tecnologie proposte e la realizzazione/installazione dei sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti dovranno assicurare:

- Massima affidabilità nel monitoraggio continuo dei pazienti

- Modularità nella tipologia di parametri monitorabili

- Massimo confort per il paziente

- Elevata facilità di utilizzo da parte degli operatori

La ditta dovrà pertanto proporre una soluzione che tenga conto degli obiettivi sopra indicati.

A.2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato prestazionale disciplina la fornitura in noleggio della durata di 4 anni di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti per le esigenze dell’azienda AUSL di Bologna. In particolare, il sistema richiesto deve comprendere:

- n°1 centrale di monitoraggio (per centralizzazione di monitor e telemetrie di cui ai punti b. e c. seguenti)

- n°6 monitor multiparametrici posto-letto

- n°4 telemetrie

La fornitura in noleggio si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, e comprensiva del collegamento, apparati e sistema di antenne e, ove necessario, di ogni opera per connessione agli impianti esistenti, necessari per il corretto e sicuro funzionamento dell’intero sistema.

A.3 - NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell’Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare:

- Dispositivi Medici conformi alla Direttiva Europea 93/42/CE recepita dal D.Lgs. 46/97, e ss.mm.ii. (Direttiva Europea 2007/47/CE recepita dal D.Lgs. 37/10) e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

A.4 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Ad offerte rispondenti ai requisiti tecnici indicativi di seguito riportati corrisponde un giudizio sufficiente; i giudizi più alti, come buono o ottimo, saranno attribuibili alle offerte che in rapporto agli obiettivi e alle necessità dell’Azienda evidenzino caratteristiche tecniche superiori; infine, alle offerte non in possesso dei requisiti indicativi potranno essere espressi giudizio negativi, come parzialmente inadeguato o inadeguato, senza pregiudicare la validità globale dell’offerta, fermo restando il raggiungimento della soglia di sufficienza.

Di seguito la tabella che associa giudizio e coefficiente moltiplicativo (peso) corrispondente

| Giudizio | Coefficiente (peso) |
| --- | --- |
| Ottimo | 1,00 |
| Buono | 0,75 |
| Sufficiente | 0,5 |
| Parzialmente inadeguato | 0,25 |
| Inadeguato | 0,00 |

CENTRALE DI MONITORAGGIO

- Dotata di hardware e software (in lingua italiana) per l’utilizzo su pazienti adulti

- Gestione simultanea e continua di 10 postazioni di monitoraggio di cui: n°6 monitor paziente multiparametrici a posto letto (oggetto della fornitura) e n°4 telemetrie (oggetto della fornitura)

- Possibilità di ampliamento di ulteriori postazioni di monitoraggio (sia monitor posto letto che telemetrie) senza modifica della centrale di monitoraggio

- Adeguato numero di display (da almeno 19” o superiore) per la gestione simultanea delle postazioni di monitoraggio collegate comprensivo di tastiera o touchscreen

- Preferibilmente dotata della stessa interfaccia grafica del monitor paziente collegato oppure dotata di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori

- Visualizzazione in tempo reale dei trend in forma grafica e numerica di tutti i parametri rilevati dalle postazioni collegate

- Memorizzazione e richiamo dei trend in forma grafica e numerica fino ad almeno 72 ore

- Impostazione e personalizzazione di allarmi acustici e/o visivi su diversi livelli

- Dotata si stampante centralizzata

- Collegamento in rete cablata per i monitor paziente e collegamento wireless (tramite antenne con cavo RJ45 comprese nella fornitura) per le telemetrie. La ditta dovrà indicare il diametro di copertura dell’antenna offerta (in metri) e le modalità di installazione per garantire la miglior copertura possibile. Si stima l’esigenza di coprire un reparto di circa 550 mq.

- Possibilità di interfacciamento alla cartella clinica informatizzata tramite standard HL7

- Sarà considerata caratteristica preferenziale: sistema di alert portatile per l’operatore (o soluzioni analoghe)

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO POSTO-LETTO

- Dotato di hardware e software (in lingua italiana) per l’utilizzo su pazienti adulti

- Display di almeno 15’’ (saranno valutatati positivamente soluzioni per migliorare la visualizzazione dei parametri monitorati)

- Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo non dedicato):

  - ECG a 12 derivazioni

  - Frequenza cardiaca

  - SpO2

  - NIBP (pressione non invasiva)

  - Temperatura (rilevazione cutanea)

- Configurazione preferibilmente modulare (saranno valutati positivamente il maggior numero e tipologia di moduli/funzionalità implementabili anche in momenti successivi). Ogni modulo dovrà essere quotato a parte nella sezione E3 dell’Allegato E)

- Visualizzazione in tempo reale e contemporanea di più forme d’onda e trend in forma grafica

- Memorizzazione degli eventi, della forma d’onda e del trend per almeno 24 ore

- Dotato di allarmi ottici ed acustici su più livelli con soglie impostabili e personalizzabili

- Preferibilmente dotata della stessa interfaccia grafica della centrale di monitoraggio oppure dotato di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori

- Rilevamento automatico almeno della fibrillazione atriale; e preferibilmente dotato di analisi delle aritmie il cui numero e tipologia saranno oggetto di valutazione qualitativa

- Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo

- Collegamento alla Centrale mediante rete Ethernet

- Predisposizione per fissaggio a muro: sistema di braccio e/o quant’altro necessario per il fissaggio a muro compreso nella fornitura.

- trasporto paziente e continuità di monitoraggio: dovrà essere quotato nella sezione E3 dell’allegato E, idonea soluzione che permetta il monitoraggio del paziente anche durante il trasporto, garantendo la continuità dei dati, compreso lo scarico dei dati memorizzati in centrale di monitoraggio una volta riconnessi alla rete di monitoraggio. Il monitor dovrà garantire la rilevazione almeno dei seguenti parametri: ECG, FC, NIBP e SpO2, e dovrà utilizzare la medesima cavetteria per garantire la possibilità di staccare i cavi dal monitor posto letto e di attaccarli al monitor per il trasporto.

TELEMETRIA

- Dispositivo indossabile

- Involucro facilmente disinfettabile ed impermeabile all’infiltrazione di liquidi

- Dimensioni e peso contenuti (saranno valutate positivamente i dispositivi più leggeri e dall’ingombro contenuto per un maggior confort per il paziente)

- Alimentazione a batteria con visualizzazione dello stato della batteria

- Batterie di tipo usa e getta e/o ricaricabili

- Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo disponibili sul libero mercato):

  - ECG preferibilmente a 12 derivazioni

  - SpO2

- Trasmissione dati alla centrale di monitoraggio per analisi delle aritmie

- preferibilmente dotato di segnalazione acustica in caso di dispositivo fuori portata

- Comunicazione wireless con centrale di monitoraggio

- Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo

A.5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

La consegna e l’installazione delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione di esito della procedura.

Gli oneri di consegna, di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione e al collaudo dei sistemi.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi.

L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 60601-1 - CEI 62-5) ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali.

Il Verbale di installazione e tutta la documentazione relativa dovrà essere consegnato all’Ingegneria Clinica dell’AUSL di Bologna per le verifiche di competenza e dovrà essere accompagnato da:

- Una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura installata

- Copia verifiche di sicurezza e controlli di qualità prestazionali e funzionali

- Programma e calendario di formazione definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente del Servizio Trasfusionale

L’Ingegneria Clinica si riservano la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

Le verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria qualora l’Ingegneria Clinica lo ritenesse opportuno, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.

Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, l’Ingegneria Clinica dichiarerà il collaudo Positivo.

Qualora, invece, si riscontrassero carenze documentali o di qualsiasi altra natura, l’Ingegneria Clinica dell’AUSL di Bologna si impegna a comunicarle per iscritto (anche tramite e-mail) alla Ditta Aggiudicataria sospendendo il collaudo fino al completamento di quanto richiesto, che dovrà avvenire entro non oltre 15 giorni solari dalla trasmissione della richiesta salvo differenti tempistiche indicate.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperasse ancora entro il termine sopra indicato a completare quanto richiesto, l’Ingegneria Clinica dell’AUSL di Bologna si riserva la facoltà di dichiarare il collaudo:

- Positivo con riserva: in tal caso, la specifica penale indicata in Capitolato verrà comminata fino a quando la Ditta Aggiudicataria non provvederà al completamento di quanto richiesto.

- Negativo.

In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta agli adempimenti indicati in Capitolato. L’Azienda USL di Bologna si riserva di annullare l’aggiudicazione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria e di procedere con l’aggiudicazione alla Ditta Partecipante seconda in graduatoria o di indire una nuova gara.

Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Ingegneria Clinica, l’Azienda USL di Bologna provvederà a trasmettere alla Ditta Aggiudicataria l’esito del collaudo di accettazione (Positivo, Negativo o Positivo con riserva) e gli eventuali provvedimenti derivanti da quanto previsto in Capitolato. Quanto comunicato si riterrà accolto dalla Ditta Aggiudicataria stessa qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo.

A.6 – ASSISTENZA TECNICA

A.6.1 ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA

La valutazione verrà effettuata sulla base di proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. Per la valutazione verrà considerato quanto riportato nell’Allegato B, che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Requisiti minimi richiesti

- Individuazione della ditta manutentrice autorizzata dal fabbricante dei Dispositivi Medici (d.Lgs 43/92 di recepimento direttiva comunitaria 93/42/CE-2007/47/CE e smi) e abilitata dal fabbricante/mandatario per l’esecuzione delle manutenzioni correttive e periodiche. Tale ditta manutentrice sarà pertanto ritenuta responsabile della conservazione, nelle operazioni di manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico, di tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l’applicazione della marcatura CE-MDD, nonché ad effettuare tutte le attività seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante. Pertanto gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati.

- Garanzia di manutenibilità dei sistemi proposti (End of Service – possibilità di effettuare assistenza tecnica e di fornire le parti di ricambio originali) per almeno 8 anni dal collaudo.

- Illimitati interventi per manutenzione correttiva: i tecnici devono intervenire entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata  e ripristinare la funzionalità (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo gratuito) entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata

- Tempo massimo consegna ricambi: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta

- risoluzione di tutti gli interventi richiesti finalizzati al ripristino, parti di ricambio incluse

- interventi di manutenzione preventiva programmata secondo periodicità e check list di attività definite dal fabbricante

- verifica annuale di sicurezza elettrica in conformità alle normative applicabili (EN 60601-1)

- Impegno a comunicare all’Ingegneria Clinica la data prevista di EOS  con almeno 24 mesi di preavviso

- fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza

- eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazione

A.6.2  INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ASPETTI GENERALI

La Ditta dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma (ovvero quella operata dagli utilizzatori, così come definito dalle norme UNI 9910). La formazione verrà gestita direttamente con la UO utilizzatrice dell’Azienda specifica. L’avvenuta formazione dovrà essere attestata, se richiesto, da un documento in cui saranno riportati i nominativi che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

Qualora, durante il periodo contrattuale, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione;.

Inoltre, la Ditta dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale delle Aziende, in tempi compatibili con le necessità dell’UO interessata, per avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo, supplire ad eventuali carenze formative, aggiornare il personale su modalità innovative o migliorative di gestione ed uso dei dispositivi, fornire supporto a personale non ancora formato.

A.7 - DISPOSITIVO VIGILANZA

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo pec, al Referente Vigilanza Aziendale ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione a meno di diverse indicazioni introdotte dal Regolamento Unico Dispositivi Medici 2017/745.

Eventuali interventi correttivi dovranno essere concordati con l’unità operativa utilizzatrice ed effettuati senza ulteriori aumenti dei tempi di fermo macchina rispetto a quelli previsti dal contratto.