## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA
CENTRALE DI MONITORAGGIO
- Dotata di hardware e software (in lingua italiana) per l’utilizzo su pazienti adulti
- Gestione simultanea e continua di 10 postazioni di monitoraggio di cui: n°6 monitor paziente multiparametrici a posto letto (oggetto della fornitura) e n°4 telemetrie (oggetto della fornitura)
- Possibilità di ampliamento di ulteriori postazioni di monitoraggio (sia monitor posto letto che telemetrie) senza modifica della centrale di monitoraggio
- Adeguato numero di display (da almeno 19” o superiore) per la gestione simultanea delle postazioni di monitoraggio collegate comprensivo di tastiera o touchscreen
- Preferibilmente dotata della stessa interfaccia grafica del monitor paziente collegato oppure dotata di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori
- Visualizzazione in tempo reale dei trend in forma grafica e numerica di tutti i parametri rilevati dalle postazioni collegate
- Memorizzazione e richiamo dei trend in forma grafica e numerica fino ad almeno 72 ore
- Impostazione e personalizzazione di allarmi acustici e/o visivi su diversi livelli
- Dotata si stampante centralizzata
- Collegamento in rete cablata per i monitor paziente e collegamento wireless (tramite antenne con cavo RJ45 comprese nella fornitura) per le telemetrie. La ditta dovrà indicare il diametro di copertura dell’antenna offerta (in metri) e le modalità di installazione per garantire la miglior copertura possibile. Si stima l’esigenza di coprire un reparto di circa 550 mq.
- Possibilità di interfacciamento alla cartella clinica informatizzata tramite standard HL7
- Sarà considerata caratteristica preferenziale: sistema di alert portatile per l’operatore (o soluzioni analoghe)
MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO POSTO-LETTO
- Dotato di hardware e software (in lingua italiana) per l’utilizzo su pazienti adulti
- Display di almeno 15’’ (saranno valutatati positivamente soluzioni per migliorare la visualizzazione dei parametri monitorati)
- Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo non dedicato e disponibili sul libero mercato):
o ECG a 12 derivazioni
o Frequenza cardiaca
o SpO2
o NIBP (pressione non invasiva)
o temperatura (rilevazione cutanea)
- Configurazione preferibilmente modulare (saranno valutati positivamente il maggior numero e tipologia di moduli/funzionalità implementabili anche in momenti successivi). Ogni modulo dovrà essere quotato a parte nella sezione E3 dell’Allegato E)
- Visualizzazione in tempo reale e contemporanea di più forme d’onda e trend in forma grafica
- Memorizzazione degli eventi, della forma d’onda e del trend per almeno 24 ore
- Dotato di allarmi ottici ed acustici su più livelli con soglie impostabili e personalizzabili
- Preferibilmente dotata della stessa interfaccia grafica della centrale di monitoraggio oppure dotato di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori
- Rilevamento automatico almeno della fibrillazione atriale; e preferibilmente dotato di analisi delle aritmie il cui numero e tipologia saranno oggetto di valutazione qualitativa
- Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo
- Collegamento alla Centrale mediante rete Ethernet
- Predisposizione per fissaggio a muro: sistema di braccio e/o quant’altro necessario per il fissaggio a muro compreso nella fornitura.
- trasporto paziente e continuità di monitoraggio: dovrà essere quotato nella sezione E3 dell’allegato E, idonea soluzione che permetta il monitoraggio del paziente anche durante il trasporto, garantendo la continuità dei dati, compreso lo scarico dei dati memorizzati in centrale di monitoraggio una volta riconnessi alla rete di monitoraggio. Il monitor dovrà garantire la rilevazione almeno dei seguenti parametri: ECG, FC, NIBP e SpO2, e dovrà utilizzare la medesima cavetteria per garantire la possibilità di staccare i cavi dal monitor posto letto e di attaccarli al monitor per il trasporto.
TELEMETRIA
- Dispositivo indossabile
- Involucro facilmente disinfettabile ed impermeabile all’infiltrazione di liquidi
- Dimensioni e peso contenuti (saranno valutate positivamente i dispositivi più leggeri e dall’ingombro contenuto per un maggior confort per il paziente)
- Alimentazione a batteria con visualizzazione dello stato della batteria
- Batterie di tipo usa e getta e/o ricaricabili
- Monitoraggio dei seguenti parametri (con utilizzo di materiale di consumo disponibili sul libero mercato):
o ECG preferibilmente a 12 derivazioni
o SpO2
- Trasmissione dati alla centrale di monitoraggio per analisi delle aritmie
- preferibilmente dotato di segnalazione acustica in caso di dispositivo fuori portata
- Comunicazione wireless con centrale di monitoraggio
- Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo