## DIALISI ACUTI
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI E DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (CRRT)
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | Requisiti minimi e opzionali obbligatori pena l'esclusione (E) RELAZIONARE
1.1 | Apparecchiature dialsi nuove di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare: | E
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.1.6 | Classificazione secondo direttiva
1.2 | Tipologia e terapie eseguibili:
1.2.1 | CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF | E
1.2.2 | Emoperfusione (descrivere) | E
1.2.3 | Possibilità di effettuare plasmaferesi (descrivere)
1.2.4 | Predisposto per la scoagulazione con sodio citrato quale anticoagulante con disponibilità di istruzioni validate per la compensazione del calcio | E
1.2.5 | Terapie eseguibili con citrato (descrivere)
1.2.6 | Possibilità di passaggio da trattamento CVVHDF a SCUF senza sostituzione kit
1.2.7 | Possibilità di passaggio da trattamento SCUF a CVVVHDF senza sostituzione kit
1.2.8 | Possibilità di trattamenti particolari non indicati sopra [Es. CO2 removal, ecc.] (descrivere)
1.3 | Caratteristiche:
1.3.1 | Preferibile presenza di sistema di individuazione del kit (descrivere)
1.3.2 | Dotato di almeno 3 bilance gravimetriche | E
1.3.3 | Peso totale di fluidi in carico non inferiore a 20 kg. (specificare)
1.3.4 | Flusso massimo per effluente non inferiore a 8 litri/h (specificare)
1.3.5 | Dotato di almeno 5 pompe peristaltiche | E
1.3.6 | Presenza di almeno 1 pompa siringa | E
1.3.7 | Indicazione a monitor della frazione di filtrazione calcolata con ematocrito
1.3.8 | Sistema di eliminazione dell'aria dal circuito (descrivere) | E
1.3.9 | Dotazione di riscaldatore sangue e/o liquidi integrato (descrivere posizionamento e modalità funzionamento) | E
1.3.10 | Monitor touch screen | E
1.3.11 | Dimensioni monitor (specificare)
1.3.12 | Peso minimo del paziente trattabile (specificare)
1.4 | Dotazione accessori:
1.4.1 | Connettività e scarico dati con collegamento a rete aziendale | E
1.5 | Sistema di comando, controllo e sicurezza:
1.5.1 | Informazioni visualizzabili a monitor in funzionamento normale (descrivere)
1.5.2 | Riconoscimento del kit tramite lettura ottica o altro sistema automatico
1.5.3 | Presenza rilevatore aria sulla linea di infusione | E
1.5.4 | Presenza rilevatore fughe sangue | E
1.5.5 | Autonomia della batteria in caso di mancanza di almentazione elettrica (descrivere durata in minuti e quali funzionalità rimangono attive)
1.5.6 | Tempo di stand-by senza perdita informazioni infusione (es. traserimento paziente per esami)
2 | CARATTERISTICHE KIT TRATTAMENTI
2.1 | Peculiarità costruttive linee e kit
2.1.1 | Durata garantita del kit (ore di funzionamento)
2.1.2 | Preferibilmente UNICO KIT per tutti i tipi di anticoagulazione
2.1.3 | Preferibilmente tipologia Plug&Play
2.1.4 | Volume minimo e massimo di priming di linee e filtro (descrivere)
2.2 | Tipologia e composizione membrane
2.2.1 | Molteplicità di composizione chimica delle membrane
2.2.2 | Superfici disponibili delle membrane (descrivere)
2.2.3 | Disponibilità di membrane ad alto cut-off e/o con capacità adsorbente (descrivere)
2.3 | Composizione elettrolitica
2.3.1 | Disponibilità di sacche a diversa composizione di Potassio | E
2.3.2 | Disponibilità di sacche contenenti fosfato
2.3.3 | Disponibilità di sacche senza Calcio | E
3 | DOTAZIONE, ACCESSORI E AFFIANCAMENTO
3.1 | Affiancamento personale minimo 30 giorni per ogni U.O. coinvolta | E
3.2 | Aggiornamento tecnologico in caso di immissione sul mercato di nuovi modelli | E
3.3 | Aggiornamento tecnologico in caso di immissione sul mercato di nuovo software o versione | E
3.4 |  | E
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
7.1 | Peso
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm) complessive
7.3 | Grado di protezione IP motori e comandi
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Tempi di consegna <45 gg
8.4 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante