## Endoscopia
ALLEGATO A - Caratteristiche Attrezzature
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE STRUMENTI ENDOSCOPIA | Requisiti minimi e opzionali obbligatori pena l'esclusione (E) | Requisiti sistema offerto
1.1 | APPARECCHIATURE nuovi di fabbrica e di ultima generazione (SI/NO), specificare: | E
1.2 | VIDEOCOLONSCOPIO:
1.2.1 | Ditta produttrice
1.2.2 | Ditta distributrice
1.2.3 | Modello
1.2.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.2.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.2.6 | Classificazione secondo direttiva
1.2.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.2.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.2.9 | Lunghezza operativa almeno 1.300 mm (specificare se vi sono lunghezze maggiori) | E
1.2.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 340° (specificare gradi up e down)
1.2.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 300° (specificare gradi left e right)
1.2.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 13,4 mm. (specificare) | E
1.2.13 | Diametro parte distale minore di 13,4 mm. (specificare) | E
1.2.14 | Diametro canale operativo maggiore di 3,5 mm. (specificare) | E
1.2.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.2.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.2.17 | Peso strumento (kg)
1.3 | VIDEOCOLONSCOPIO "LUNGO":
1.3.1 | Ditta produttrice
1.3.2 | Ditta distributrice
1.3.3 | Modello
1.3.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.3.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.3.6 | Classificazione secondo direttiva
1.3.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.3.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.3.9 | Lunghezza operativa almeno 1.600 mm | E
1.3.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 340° (specificare gradi up e down)
1.3.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 300° (specificare gradi left e right)
1.3.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 13,4 mm. (specificare) | E
1.3.13 | Diametro parte distale minore di 13,4 mm. (specificare) | E
1.3.14 | Diametro canale operativo maggiore di 3,5 mm. (specificare) | E
1.3.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.3.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.3.17 | Peso strumento (kg)
1.4 | VIDEOCOLONSCOPIO "SOTTILE":
1.4.1 | Ditta produttrice
1.4.2 | Ditta distributrice
1.4.3 | Modello
1.4.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.4.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.4.6 | Classificazione secondo direttiva
1.4.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.4.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.4.9 | Lunghezza operativa almeno 1.600 mm | E
1.4.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 340° (specificare gradi up e down)
1.4.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 300° (specificare gradi left e right)
1.4.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 12,0 mm. (specificare) | E
1.4.13 | Diametro parte distale minore di 12,0 mm. (specificare) | E
1.4.14 | Diametro canale operativo maggiore di 3,0 mm. (specificare) | E
1.4.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.4.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.4.17 | Peso strumento (kg)
1.5 | VIDEOGASTROSCOPIO:
1.5.1 | Ditta produttrice
1.5.2 | Ditta distributrice
1.5.3 | Modello
1.5.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.5.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.5.6 | Classificazione secondo direttiva
1.5.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.5.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.5.9 | Lunghezza operativa almeno 1.000 mm (specificare lunghezze disponibili) | E
1.5.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 300° (specificare gradi up e down)
1.5.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 200° (specificare gradi left e right)
1.5.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 10 mm. (specificare) | E
1.5.13 | Diametro parte distale minore di 10 mm. (specificare) | E
1.5.14 | Diametro canale operativo maggiore di 2,5 mm. (specificare) | E
1.5.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.5.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.5.17 | Peso strumento (kg)
1.6 | VIDEOGASTROSCOPIO "LUNGO":
1.6.1 | Ditta produttrice
1.6.2 | Ditta distributrice
1.6.3 | Modello
1.6.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.6.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.6.6 | Classificazione secondo direttiva
1.6.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.6.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.6.9 | Lunghezza operativa minima 1.000 mm (specificare lunghezze disponibili) | E
1.6.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 300° (specificare gradi up e down)
1.6.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 200° (specificare gradi left e right)
1.6.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 10 mm. (specificare) | E
1.6.13 | Diametro parte distale minore di 10 mm. (specificare) | E
1.6.14 | Diametro canale operativo maggiore di 2,5 mm. (specificare) | E
1.6.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.6.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.6.17 | Peso strumento (kg)
1.7 | GASTROSCOPIO OPERATIVO:
1.7.1 | Ditta produttrice
1.7.2 | Ditta distributrice
1.7.3 | Modello
1.7.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.7.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.7.6 | Classificazione secondo direttiva
1.7.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.7.8 | Angolo di visione indicativo 140° | E
1.7.9 | Lunghezza operativa minima 1.000 mm (specificare lunghezze disponibili) | E
1.7.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 300° (specificare gradi up e down)
1.7.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 200° (specificare gradi left e right)
1.7.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 12 mm. (specificare) | E
1.7.13 | Diametro parte distale minore di 11,5 mm. (specificare) | E
1.7.14 | Diametro canale operativo maggiore di 3,6 mm. (specificare) | E
1.7.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.7.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.7.17 | Peso strumento (kg)
1.8 | DUODENOSCOPIO:
1.8.1 | Ditta produttrice
1.8.2 | Ditta distributrice
1.8.3 | Modello
1.8.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.8.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.8.6 | Classificazione secondo direttiva
1.8.7 | Qualità di acquisizione HD (specificare risoluzione) | E
1.8.8 | Angolo di visione indicativo: frontale 100°, retrogrado almeno 5° | E
1.8.9 | Lunghezza operativa minima 1.200 mm (specificare lunghezze disponibili) | E
1.8.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 200° (specificare gradi up e down)
1.8.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 190° (specificare gradi left e right)
1.8.12 | Diametro del tubo di inserzione minore di 12 mm. (specificare) | E
1.8.13 | Diametro parte distale minore di 14 mm. (specificare) | E
1.8.14 | Diametro canale operativo maggiore di 4,0 mm. (specificare) | E
1.8.15 | Profondità di campo di visione (specificare)
1.8.16 | Doppio punto di illuminazione | E
1.8.17 | Peso strumento (kg)
1.9 | ECOENDOSCOPIO LINEARE:
1.9.1 | Ditta produttrice
1.9.2 | Ditta distributrice
1.9.3 | Modello
1.9.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.9.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.9.6 | Classificazione secondo direttiva
1.9.7 | Ampiezza campo di visione almeno 100° | E
1.9.8 | Direzione del campo di visione indicativo: 50° (specificare) | E
1.9.9 | Lunghezza operativa minima 1.200 mm (specificare) | E
1.9.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 200° (specificare gradi up e down)
1.9.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 180° (specificare gradi left e right)
1.9.12 | Profondità del campo di visione indicativamente 5-10 mm. (specificare) | E
1.9.13 | Diametro tubo di inserzione inferiore a 13 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.9.14 | Diametro parte distale inferiore a 15 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.9.15 | Diametro canale operativo maggiore di 2,5 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.9.16 | Frequenze ultrasuoni disponibili e selezionabili (Specificare e descrivere)
1.9.17 | Tipologia cristalle ecografico (lineare, convex, ecc.)
1.9.18 | Ampiezza angolo di scansione della sonda ecografica (specificare)
1.9.19 | Modalità imaging ecografico disponibili (dettagliare)
1.9.20 | Compatibilità con ecografi (specificare con quali modelli che saranno forniti con lo strumento)
1.10 | ECOENDOSCOPIO RADIALE:
1.10.1 | Ditta produttrice
1.10.2 | Ditta distributrice
1.10.3 | Modello
1.10.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.10.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.10.6 | Classificazione secondo direttiva
1.10.7 | Ampiezza campo di visione almeno 100° | E
1.10.8 | Direzione del campo di visione: (specificare)
1.10.9 | Lunghezza operativa minima 1.200 mm (specificare) | E
1.10.10 | Angolo up/down complessivo indicativamente 200° (specificare gradi up e down)
1.10.11 | Angolo left/right complessivo indicativamente: 180° (specificare gradi left e right)
1.10.12 | Profondità del campo di visione indicativamente 5-10 mm. (specificare) | E
1.10.13 | Diametro tubo di inserzione inferiore a 12,5 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.10.14 | Diametro parte distale inferiore a 14 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.10.15 | Diametro canale operativo maggiore di 2,5 mm. (specificare dimensioni disponibili) | E
1.10.16 | Frequenze ultrasuoni disponibili e selezionabili (Specificare e descrivere)
1.10.17 | Tipologia cristalle ecografico (lineare, convex, ecc.)
1.10.18 | Ampiezza angolo di scansione della sonda ecografica 360° | E
1.10.19 | Modalità imaging ecografico disponibili (dettagliare)
1.10.20 | Compatibilità con ecografi (specificare con quali modelli che saranno forniti con lo strumento)
2 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE COLONNE ENDOSCOPIA
2.1 | VIDEOPROCESSORE:
2.1.1 | Ditta produttrice
2.1.2 | Ditta distributrice
2.1.3 | Modello
2.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.1.6 | Classificazione secondo direttiva
2.1.7 | Acquisizione HD
2.1.8 | Sistema di enfatizzazione dei tessuti (descrivere) | E
2.1.9 | Sistema enfatizzazione lesioni (descrivere) | E
2.1.10 | Sistema enfatizzazione vascolarizzazione (descrivere)
2.1.11 | Sistema enfatizzazione contorni (descrivere)
2.1.12 | Possibilità di visualizzazione di doppia immagine (descrivere quali immagini possono essere visualizzate cnontemporaneamente)
2.1.13 | Luminosità regolabile
2.1.14 | Zoom digitale/elettronico (specificare magnificazione massima)
2.1.15 | Freeze immagine (descrivere il funzionamento e le peculiarità)
2.1.16 | Possibilità di registrazione immagini (indicare capacità massima in spazio)
2.1.17 | Possibilità di registrazione filmati HD
2.1.18 | Uscite analogiche e digitali (specificare numero e tipologia delle uscite disponibili)
2.1.19 | Formato di registrazione immagini (specificare)
2.2 | FONTE LUCE:
2.2.1 | Ditta produttrice
2.2.2 | Ditta distributrice
2.2.3 | Modello
2.2.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.2.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.2.6 | Classificazione secondo direttiva
2.2.7 | Luce Xenon | E
2.2.8 | Potenza luminosa almeno 300 W | E
2.2.9 | Temepratura di colore lampada primaria indicativamente 6000 °K | E
2.2.10 | Controllo e regolazione autoamtica della luminosità
2.2.11 | Intensità luminosa impostabile e regolabile anche manualmente
2.2.12 | Indicazione visibile della modalità automatica/manuale
2.2.13 | Indicazione del modo di fuzionamento e della potenza luminosa impostata (descrivere)
2.2.14 | Compatibilità con tutti gli strumenti proposti (specificare se altre compatibilità)
2.2.15 | Presenza di una lampada di emergenza in caso di guasto alla principale (descrivere)
2.3 | MONITOR:
2.3.1 | Ditta produttrice
2.3.2 | Ditta distributrice
2.3.3 | Modello
2.3.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.3.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.3.6 | Classificazione secondo direttiva
2.3.7 | Risoluzione HD o superiore (es. 4k) [specificare numero di pixel] | E
2.3.8 | Dimensione display almeno 22" [specificare dimensione offerta] | E
2.3.9 | Dimensioni schermo [specificare larghezza x altezza x profondità]
2.3.10 | Peso monitor
2.3.11 | Ingressi disponibili almeno: RGB, S-VIDEO, PC. Preferibili DVI, HDMI, ….
2.3.12 | Possibilità di utilizzo di differenti ingressi in contemporanea
2.4 | CARRELLO:
2.4.1 | Ditta produttrice
2.4.2 | Ditta distributrice
2.4.3 | Modello
2.4.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.4.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.4.6 | Classificazione secondo direttiva
2.4.7 | Dotato almeno di 3 ripiani
2.4.8 | Maniglie per movimentazione
2.4.9 | Trasformatore di isolametno a bordo | E
2.4.10 | Trasformatore di isolamento con allarme segnalazione malfunzionamento | E
2.4.11 | Possibilità di installazione di bracci snodati porta monior
2.4.12 | Ruote piroettanti di grandi dimensioni (descrivere) di cui almeno 2 frenate
2.4.13 | Portata per piano di almeno 20 kg. | E
2.4.14 | Sistema di pasasggio cavi integrato
2.4.15 | Piano a scomparsa per tastiera
2.4.16 | Cassetto porta oggetti
2.4.17 | Porta bombola integrato
2.4.18 | Sistema di alloggiamento pedali di comando della colonna
2.4.19 | Sistema di supporto per appoggio telecamera e strumento | E
2.5 | POMPA IRRIGAZIONE
2.5.1 | Ditta produttrice
2.5.2 | Ditta distributrice
2.5.3 | Modello
2.5.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.5.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.5.6 | Classificazione secondo direttiva
2.5.7 | Funzionamento con acqua sterile
2.5.8 | Possibilità di colelgamento ai canali bioptici degli strumenti
2.5.9 | Flusso tramite canale bioptico maggiore di 600 ml/min (specificare velocità) | E
2.5.10 | Flusso tramite canale ausiliario maggiore di 200 ml/min (specificare velocità) | E
2.5.11 | Flusso regolabile (specificare)
2.5.12 | Sistema di riscaldamento del liquido infuso
2.6 | INSUFFLATORE CO2
2.6.1 | Ditta produttrice
2.6.2 | Ditta distributrice
2.6.3 | Modello
2.6.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.6.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.6.6 | Classificazione secondo direttiva
2.6.7 | Possibilità di collegamento a bombola di CO2 medicale | E
2.6.8 | Possibilità di collegamento a sistema centralizzato
2.6.9 | Regolazione della pressione insufflata (descrivere) | E
2.6.10 | Segnalazione bombola vuota/in esaurimento (descrivere) | E
2.6.11 | Massima pressione di erogazione (specificare)
2.7 | SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA
2.7.1 | Ditta produttrice
2.7.2 | Ditta distributrice
2.7.3 | Modello
2.7.4 | Descrizione e destinazione d'uso
2.7.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
2.7.6 | Classificazione secondo direttiva
2.7.7 | Specificare se PROCESSORE ECOENDOSCOPICO oppure ECOGRAFO (una sola scelta)
2.7.8 | Possibilità di utilizzo di utilizzo con endoscopi LINEARI e SETTORIALI | E
2.7.9 | Modalità di rilevazione immagini ecografiche (B-Mode, Doppler, ecc.) [descrivere]
2.7.10 | Immagini ecografiche con ELASTOGRAFIA
2.7.11 | Immagini ecografiche con ARMONICHE TISSUTALI
2.7.12 | Frequenze di emissione ecografiche utilizzabili [specificare]
2.7.13 | Collegamento al video della colonna endoscopica
2.7.14 | Qualità immagine (descrivere formato, pixel, ecc.)
2.7.15 | Uscite video analogiche e digitali (specificare numero e tipologia delle uscite disponibili)
2.7.16 | Formato di registrazione immagini (specificare)
3 | DOTAZIONE, ACCESSORI E INTERFACCIAMENTO
3.1 | Accessori per il collegamento al sistema di refertazione presente nelle sale
3.2 | Sistema di memorizzazione immagini | E
3.2.1 | Possibilità di memorizzazione immagini (specificare massima risoluzione ammissibile)
3.2.2 | Numero massimo di immagini memorizzabili (alla massima risoluzione)
3.2.3 | Formato/i immagini supportato
3.2.4 | Possibilità di memorizzazione filmati (specificare risoluzione)
3.2.5 | Numero massimo di filmati memorizzabili
3.2.6 | Formato/i filmati supportato
3.2.7 | Possibilità di esportare immagini / filmati
4 | AGGIORNAMENTI ED IMPLEMENTAZIONI
4.1 | Possibilità di aggiornamenti software
4.2 | Possibilità di ampliamento utilizzo con altre apparecchiature e/o strumentario
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE SISTEMA ENDOSCOPIA
7.1 | Peso (specificare per ogni macro componente del carrello di enscoscopia)
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm) complessive (specificare per ogni macro componente del carrello di enscoscopia)
7.3 | Grado di protezione IP
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
8.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
8.5 | Tempi di consegna <45 gg
8.6 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)
Timbro e firma del Legale Rappresentante