## LOTTO 5-ALLEGATO A-Sez.A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA
LOTTO 5 : SISTEMI AUTOMATICI PER COLORAZIONI MICROBIOLOGICHE
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A1-1 | Fornitura in locazione di N.1 coloratore automatico per l'esecuzione di colorazione di Gram, e di N. 1 coloratore automatico per la colorazione di Ziehl-Neelsen | □ SI | □ NO
A1-2 | Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, idonei all' uso previsto nel presente capitolato speciale, e dotati dei requisiti indispensabili descritti nel presente Allegato | □ SI | □ NO
A1-3 | Fornitura gratuita per l'intera durata contrattuale di tutto quanto necessario per l' attività analitica del laboratorio , e per il funzionamento della strumentazione, nulla escluso : reagenti, coloranti, fissativi, soluzioni di pulizia, materiali di consumo, inclusa la soluzione adesiva per i micobatteri. | □ SI | □ NO
A1-4 | Strumentazione conforme alla Direttiva CE 98/79 (IVD) | □ SI | □ NO
A0-5 | Sistema conforme al D.Lgs. 81/2008 per il rischio di esposizione ad agenti chimici | □ SI | □ NO
A1-6 | Sistemi di colorazione a ciclo chiuso, con caratteristiche di sicurezza tali da garantire la totale assenza di fuoriuscita di aerosol | □ SI | □ NO
A1-7 | Assoluta assenza di cross-contaminazione tra reagenti/ coloranti/ fissativi e tra campioni | □ SI | □ NO
A1-8 | Software evoluto per la gestione dei cicli di colorazione | □ SI | □ NO
A1-9 | Programma automatico di pulizia a fine ciclo | □ SI | □ NO
A1-10 | Capacità rotore: min. 12 vetrini | □ SI | □ NO
A1-11 | Fissaggio del materiale in automatico per la colorazione di Gram | □ SI | □ NO
A1-12 | Tutti i reagenti/coloranti/fissativi devono essere pronti all' uso in confezioni direttamente posizionabili sui coloratori (non sono ammesse operazioni di travaso di reagenti/coloranti/fissativi) | □ SI | □ NO
A1-13 | Indicazione su ogni singolo flacone di tutte le fasi di rischio/pittogrammi | □ SI | □ NO
A1-14 | Tutti i contenitori, caricati on board, devono rimanere chiusi per evitare contatti con l'ambiente esterno | □ SI | □ NO
A1-15 | Scarico in tanica con presenza di sensore di livello | □ SI | □ NO
A1-16 | Interfaccia software di semplice utilizzo, in italiano | □ SI | □ NO
A1-17 | Fornitura di stufa a secco a 100°c per riscaldamento vetrini per colorazione di Ziehl-Neelsen | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata

## ALLEGATO A- Sez.B- Questionario
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA
LOTTO 5 - SISTEMI AUTOMATICI PER COLORAZIONI MICROBIOLOGICHE
ALLEGATO A
Sezione B : QUESTIONARIO TECNICO
Ditta
Coloratori proposti ( Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del/i modello/i proposto/i
Stufa a secco 100 °C (Produttore, Modello)
Sez. B5.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA' - REAGENTI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B5.1-1 | Velocità operativa : specificare n. vetrini per seduta e produttività oraria per singolo strumento |  | ///////
B5.1-2 | Possibilità di impostare il numero di vetrini per ciclo dosando il colorante in proporzione (SI/NO, specificare)
B5.1-3 | Possibilità di impostare molteplici programmi di intensità di colorazione (SI/NO, specificare)
B5.1-4 | Possibilità di visualizzare le fasi del ciclo (SI/NO, specificare)
B5.1-5 | Contenitori per lo scarico (descrivere i contenitori utilizzati) |  | ///////
B5.1-6 | Quantità reflui riferita alla attività giornaliera (specificare) |  | ///////
B5-1-7 | Sistema automatico di controllo del volume dei reagenti (SI/NO, specificare)
B5.1-8 | Modalità di colorazione dei vetrini utilizzata per evitare la contaminazione sia dei coloranti, sia dei campioni (Specificare) |  | ///////
B5.1-9 | Capacità rotore (n. vetrini) di ciascun coloratore (Specificare) |  | ///////
B5.1-10 | Possibilità di utilizzo come citocentrifuga (SI/NO, specificare)
B5.1-11 | Reagenti privi di fenolo (SI/NO, specificare)
Sez. B5.2 | GESTIONE STRUMENTALE
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B5.2-1 | Attività a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta di colorazione (descrivere) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B5.2-2 | Manutenzione giornaliera: Attività a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle (descrivere) | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | //////////
B5.2-3 | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi necessari a svolgerle |  | //////////
Sez. B5.3 | INGOMBRO E DATI TECNICI
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | DESCRIVERE
B5.3-1 | Peso complessivo di ciascuno strumento (Kg) |  | //////////
B5.3-2 | Dimensioni (Specificare :L*P*A in cm) |  | //////////
B5.3-3 | Dimensioni richieste per la installazione dei coloratori offerti (L*P*A) |  | //////////
B5.3-4 | Potenza elettrica assorbita a regime da ciascuno strumento (KVA) |  | //////////
B5.3-5 | Quantità di calore prodotta a regime da ciascuno strumento (BTU/h) |  | //////////
B5.3-6 | Rumorosità prodotta in dB |  | //////////