Caratteristiche tecniche: TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA

L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere del livello più elevato consentito dalla tecnologia attuale e presentare le seguenti caratteristiche di riferimento che posso essere sostituite da altre equivalenti o superiori:

- Magnete

- Intensità del campo magnetico 1,5 Tesla;

- Elevata omogeneità del campo magnetico;

- Possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità;

- Autoschermatura del magnete di tipo attivo;

- Raffreddamento con solo elio con ridotti consumi del criogeno;

- Gantry con ampia e profonda svasatura; tunnel di lunghezza ridotta con diametro non inferiore a 69 cm;

- Possibilità di diffusione musicale tramite cuffie;

- Lettino porta pazienti

- Ampia escursione longitudinale e verticale del piano

- Massima precisione negli spostamenti

- Carico massimo dinamico non inferiore a 180 Kg

- Gradienti

- Gradienti ad intensità massima di almeno 33 mT/m su ciascun asse x, y, z e Slew Rate massimo non inferiore a 120 mT/m/ms;

- Sistema di schermatura gradienti di tipo attivo;

- Elevata linearità;

- Duty Cycle 100%;

- Catena di radiofrequenza e bobine

- Catena di radio frequenza di tipo digitale

- Amplificatore RF ad elevata potenza con elevata banda di ricezione per singolo canale

- Elevato numero di canali indipendenti in ricezione e possibilità di ulteriore espansione.

- Bobine di ultima generazione e tecnologia (possibilità di inglobare la funzione nella stessa bobina offerta da specificare):

  - Bobine corpo integrata nel sistema in quadratura;

  - Bobina testa-collo (anche per applicazioni neurovascolare) ad elevato numero di elementi;

  - Bobina encefalo ad elevato numero di elementi

  - Bobina Body ad elevato numero di elementi con copertura anatomica che consenta l’esame dell’addome pelvi completo senza riposizionamento del paziente

  - Bobina Colonna ad elevato numero di elementi che consenta la combinazione con la Bobina testa-collo per esami neuro omnicomprensivi dell’encefalo e del rachide in toto;

  - Bobine per articolazioni: Spalla, ginocchio, polso e piede;

  - Bobina Mammella

  - Bobina per applicazione Cardio RM

  - Bobine orecchio e ATM

  - Eventuale disponibilità di ulteriori bobine

  - Selezione automatica ed ottimizzata degli elementi/canali in funzione del Campo di Vista selezionato

  - Presenza di tecniche di ottimizzazione del SAR

  - Possibilità di monitoraggio del SAR (Pazienti con impianti e pacemaker “conditional”)

  - Bobina di superficie o specifica soluzione per lo studio dei muscoli degli arti e dei cingoli

- Caratteristiche del computer e archivio

- Caratteristiche prestazionali elevate in termini di RAM, Disco Rigido (es. SSD), Processore ecc.

- Velocità di ricostruzione immagini la più elevata possibile

- Sistema di archivio (Blu Ray, DVD-R o sistemi equivalenti)

- Connettività DICOM SR completa (stampa, trasmissione al PACS, archiviazione, work list, etc.)

- Acquisizione dati

- Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D multislice e volumetrica (3D);

- Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che 3D;

- Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D non inferiore a 256;

- Spessore minimo dello strato non superiore a 0,1 mm;

- Campo di vista il più ampio possibile, preferibilmente non inferiore a 50cm in tutte le direzioni;

- Acquisizione in matrice 1024x1024 (non interpolata);

- Tecnica Turbo Flash

- Tecnica Turbo Spin Echo

- Tecnica Eco Planar Imaging

- Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria

- Tecnica per la soppressione del grasso

- Sequenza FLAIR

- Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela (tipo SENSE, ASSETT, PAT o similari) con fattore di accelerazione (reale diminuzione del tempo di scansione) non inferiore a 4;

- Tecnica di acquisizione per studi di diffusione dedicate/specifiche per body e total body

- Sequenze per l’imaging cardiologico almeno single-slice/multi-phases, anche tramite tecniche dedicate

- Double Inversion Recovery

- Tecnica Dixon

- Tecniche volumetriche isotropiche nelle pesature T1, T2, Flair, DIR

- Sequenze per lo studio di ossa e tessuti molli in presenza di impianti, mezzi di fissazione, etc.

- Neuro RM

- Tecniche Steady State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell’orecchio interno e della colonna .

- Tecnica di acquisizione per studi di diffusione e relativo software per l’elaborazione delle mappe ADC

- Tecniche dedicate all’attenuazione degli artefatti da movimento

- Tecnica di acquisizione per studi di perfusione celebrale e relativo software per l’elaborazione delle mappe perfusionali;

- Tecnica BOLD

- Valutazione e quantificazione del Flusso liquorale

- Imaging di diffusione pesata a multipli b-value

- Pacchetto con tecniche per acquisizione ed elaborazione degli studi di suscettibilità magnetica dell’encefalo (tipo SWI, anche volumetriche)

- Pacchetto con tecniche per acquisizione visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di Diffusione anisotropica (DTI – Tractography)

- Pacchetto con tecniche per acquisizione visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di Arterial Spin Labelling

- Pacchetto con tecniche per acquisizione visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di Permeabilità DCE, con gadolinio

- Pacchetto con tecniche per acquisizione visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di attivazione, anche real-time, con sequenze EPI (single-shot e multi-shot) con contrasto Bold

- Angiografia RM

- Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D

- Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D

- Sequenze multislab in Tempo di volo

- Tecnica TONE o equivalente

- Tecniche di quantificazione del flusso.

- Acquisizioni angiografiche sia Tempo di volo sia in Contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca

- Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto

- Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo con Tecnica FluoroRM;

- Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente, con la possibilità di adattare la sequenza di acquisizione a seconda del distretto in esame e possibilità in automatico di fusione delle stazioni acquisite.

- Tecniche per acquisizione “time resolved” angio RM con mezzo di contrasto del circolo cerebrale e spinale, ad alta risoluzione temporale e spaziale, anche con tecniche di imaging parallelo

- Console ed interfaccia utente

- Monitor a colori di tipo LCD non inferiore a 26”

- Interfaccia facilitata tramite tasti programmati per la routine

- Memorizzazione delle sequenze di acquisizione, etc.

- Visualizzazione in matrice almeno 1024x1024

- Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione ed archivio

- Eventuali tecniche di esecuzione immediata e/o automatizzata dei protocolli, in particolare con riproducibilità degli stessi finalizzata all’esecuzione della scansione su identica geometria di esami precedenti e preferibilmente per anatomie sia encefaliche che colonna;

La fornitura dovrà inoltre essere completa delle seguenti apparecchiature a supporto del TOMOGRAFO a Risonanza Magnetica:

- 2° Workstation di visualizzazione ed post-elaborazione

- Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di acquisizione (collegata in rete) con eventuale possibilità di ricostruzione dati grezzi (anche da remoto);

- Sw armonizzata dal punto di vista grafico con la console di acquisizione principale

- Hardware e software ad elevate prestazioni, in grado di poter gestire tutti gli esami effettuati ed eseguire le elaborazioni dedicate delle immagini acquisite nei cai ambiti di studio (ANGIO, 3D, NEURO, ecc.)

- Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (di tipo LCD non inferiore a 26”)

- Dovrà consentire la masterizzazione su CD o DVD, Blu Ray e l’archiviazione su disco rigido

- Connettività DICOM completa (stampa, trasmissione al PACS, archiviazione, work list, etc.)

- Iniettore Angiografico per Mezzi di Contrasto

Caratteristiche di riferimento:

- Iniettore per MDC idoneo per l’uso in Risonanza Magnetica composto da testa di iniezione e sistema di controllo installato dentro la sala comandi;

- massima programmazione dei parametri di velocità di iniezione, volumi, pressioni e tempi;

- numerose possibilità di memorizzazioni di programmi pre-impostati

- Sistema di monitoraggio del paziente (anche pediatrico e neonatale) in anestesia

Caratteristiche di riferimento:

- Monitor paziente multiparametro di tipo amagnetico e idoneo all’uso in Risonanza Magnetica per la rilevazione almeno del tracciato ECG (3-5 derivazioni), della SaO2, NIBP e della ETCO2 (completo di tutti i cavi e gli accessori d’uso);

- Monitor LCD ripetitore del monitor paziente da posizionare nella sala comandi, completo di cavo di connessione (idoneo all’uso in RM)

- Apparecchio per anestesia completo di ventilazione meccanica elettrocomandata di tipo amagnetico e idoneo all’uso in Risonanza Magnetica per uso per su pazienti anche pediatrici e neonati, completo di tutti gli accessori d’uso (carrello, mixer, etc.)

- Sistema TV a Circuito chiuso per sorveglianza paziente (con Monitor in sala comando e telecamera in sala RM puntata sulla testa del paziente)

- Sistema di comunicazione Audio tra Operatore in sala comando e Paziente in sala RM

- attrezzature accessorie atte a migliorare il comfort del paziente (es. accompagnamento musicale)

- Metal detector portatile in grado di differenziare materiali ferrosi da materiali metallici.

- Banco per il supporto della console RM, il monitor TVCC e Workstation di post-elebaorazione