TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISLICE

CARATTERISTICHE MINIME

(PENA L’ESCLUSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA GARA)

Gantry :

- Diametro del tunnel non inferiore a 700 mm

Inclinazione almeno +/-30°

Controllo dei movimenti da gantry e da console

Lettino porta pazienti :

- Piano radiotrasparente (in fibra di carbonio o materiale equivalente)

Carico massimo dinamico non inferiore a 180 Kg

Completo degli accessori necessari al posizionamento del paziente per qualsiasi tipo di esame

Generatore RX :

- Ad alta tensione e alta frequenza ad emissione continua, montato nel gantry

Potenza superiore a 50 kW

Tensione massima superiore a 130 kV

Corrente massima superiore a 350 mA

Tubo radiogeno

- Doppia macchia focale (comprende tubi a tripla macchia focale)

Capacità termica anodica superiore a 6 MHU secondo la metodologia IEC

Dissipazione termica anodica superiore a 800 KHU/min secondo la metodologia IEC

Sistema di raffreddamento integrato

Sistema di scansione ed acquisizione

- Acquisizione assiale in una singola rotazione di 360° di almeno 16 strati contigui ed indipendenti

Tempo di scansione su 360° non superiore a 0,6 sec

Spessore minimo di strato inferiore a 0,7 mm, con possibilità di disporre di altri valori

Campo di acquisizione (FOV) massimo non inferiore a 500 mm

Matrice di acquisizione almeno 512x512

Matrice visualizzazione 1024x1024

Sistema di elaborazione

Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente e indipendentemente scansione,  ricostruzione, visualizzazione, elaborazione, archiviazione, stampa,etc.

Ampia capacità di memorizzazione dati e immagini:

- Memoria RAM almeno 4 GB

- Disco rigido almeno 100 GB

Archiviazione locale delle immagini su CD-ROM – DVD o altro supporto informatico

Completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione, archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure  commitment,  etc.) e connessione al sistema  RIS-PACS Carestream esistente

Consolle di comando:

- Completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione, archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure  commitment,  etc.) e connessione al sistema  RIS-PACS Carestream esistente

Tastiera alfanumerica

Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (almeno 19”-flat)

Indicazione della dose al paziente

Disponibilità di selezione dei protocolli di scansione da preset

- Programmazione dell’esame con possibile correzione dei parametri di esposizione durante l’esame  da parte dell’operatore

- Software di base per la gestione del sistema, dell’acquisizione, visualizzazione e archiviazione immagini

- Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale tra Operatore in sala comando e Paziente in sala TAC

Sistema di controllo e sincronizzazione tra iniezione di MDC e scansione

Software per la gestione del controllo della dose con specifica indicazione dei valori di CTDI e DLP

Ulteriori software:

- Archiviazione e stampa automatica

- Radiografia digitale di posizionamento a grande campo (almeno 100 cm)

- Scansioni assiali in standard e alta risoluzione

- Scansioni a pacchetti;

- Scansioni dinamiche in rapida sequenza

- Angio CT con algoritmo MIP

- Volumetrica con le caratteristiche sopra descritte

- Ricostruzione diretta dai dati grezzi secondo piani assiali e trans-assiali

- Ricostruzioni multiplanari in tempo reale

- Ricostruzioni in alta risoluzione

- MPVR (ricostruzioni multiplanari di volume)

- MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee)

Workstation di post-elaborazione:

- Consolle  completamente  indipendente  ed  installabile  in  sede  separata  dalla  consolle  di  acquisizione (collegata in rete tramite interfaccia da alta velocità)

- Completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione, archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure  commitment,  etc.) e connessione al sistema  RIS-PACS Carestream esistente

- Hardware e software ad elevate prestazioni, in grado di poter gestire esami ad elevato numero di strati e ad eseguire ricostruzioni di volume nel minor tempo possibile.

Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (almeno 19”-flat)

Ampia capacità di memorizzazione dati e immagini:

Memoria RAM almeno 4 GB

Disco rigido almeno 100 GB

Archiviazione locale delle immagini su CD-ROM – DVD o altro supporto informatico

Ulteriori software:

- Ricostruzioni in alta risoluzione

- 3D (ricostruzioni tridimensionali)

- MPVR (ricostruzioni multiplanari di volume)

- MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee)

- Volume Rendering 3D

- Software di endoscopia virtuale

- Software  dedicato a studi vascolari che identifichi in modo automatico il tracciato dei vasi e ne calcoli automaticamente i parametri dimensionali

- Software di perfusione cerebrale e body

Iniettore Angiografico: tipo Stellant D/CT MEDRAD o Optivantage dual Head COVIDIEN

Iniettore per MDC a doppia siringa composto da testa di iniezione e sistema di controllo installato dentro la sala comandi

possibilità di utilizzo di siringhe di varie tipologie di volume;

massima programmazione dei parametri di velocità di iniezione, volumi, pressioni e tempi;

numerose possibilità di memorizzazioni di programmi pre-impostati

ALTRE CARATTERISTICHE

(OGGETTO DI VALUTAZIONE)

Gantry dotato di un numero elevato di rilevatori allo stato  solido ad alta frequenza di acquisizione ed elevato numero  di canali utili; rivelatori ad  elevata efficienza di rilevazione, elevata velocità di scarica e numero di misure per rotazione 360°

Lettino  portapaziente  caratterizzato  da  ampia  escursione  verticale  e  longitudinale,  massima  possibilità  di abbassamento, precisione negli spostamenti e portata

Potenza del generatore elevata ed adeguata alle prestazioni richieste e ampia possibilità di variazione dei mA e Kw

Elevata capacità  termica ad elevata dissipazione termica in modo da non avere significativi tempi di attesa fra una  scansione  e  l’altra.  Sistema  di  raffreddamento  integrato  preferibilmente  a  circuito  chiuso.  Tubo  con massima garanzia di durata

Sistemi per la riduzione significativa della DOSE erogata al paziente

Possibilità di eseguire scansioni a spirale per un congruo tempo continuativo (massima possibilità di scansione volumetrica)

Ampia gamma di pitch selezionabili

Minimo tempo di ricostruzione per singola immagine 512x512

Tempi ridotti di start up e calibrazione

Ingombri contenuti ed elevata ergonomia