N. 1 Sistema per Circolazione Extracorporea per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna

ESIGENZE CLINICHE

Le apparecchiature oggetto della gara saranno utilizzate nelle procedure operatorie di Cardiochirurgia presso il Polo Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna.

Le apparecchiature offerte dovranno essere dotate tutto quanto necessario al corretto funzionamento, secondo quanto indicato nelle caratteristiche tecniche.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema modulare costituito da:

N. 1 carrello per il posizionamento dei moduli

N. 1 monitor di controllo e visualizzazione

N. 3 pompe roller di grandi dimensioni

N. 1 pompa roller di ridotte dimensioni a doppia testata

N. 1 pompa centrifuga

Carrello:

- Possibilità di montaggio contemporaneo di almeno 4 moduli pompe roller + pompa centrifuga

- Possibilità di montaggio di monitor di controllo delle pompe e dei sistemi collegati per l’impostazione dei parametri ed il controllo del funzionamento

- Dimensioni ruote almeno 15 cm. di diametro tutte piroettanti

- Batteria supplementare per l’alimentazione del sistema in mancanza di corrente di tutto il sistema macchina cuore-polmone (almeno 20 min. ad assorbimento massimo)

- Mensola di appoggio per materiale

- Lampada di lavoro

- Sensori di temperatura integrati

- Sensori bolle d’aria in linea integrati

- Sensori di livello integrati

- Sensore di flusso per pompa centrifuga integrato (o integrato nel sistema pompa)

Monitor di controllo e visualizzazione:

- Visualizzazione di tutte le pressioni di funzionamento dei moduli collegati

- Visualizzazione di tutte le temperature dei moduli collegati

- Visualizzazione cardioplegia (descrivere parametri visualizzabili e/o impostabili)

- Impostazione di allarmi e parametri dei moduli collegati (descrivere quali sono impostabili)

- Visualizzazione degli allarmi di livello impostati

- Cronometro/Timer

- Detettore bolle in linea

- Visualizzazione funzionamento sensori bolle

- Cardioplegia (infusione, ricircolo, quantità, flusso, temperatura, pressione)

- Allarme batteria scarica o malfunzionante

- Segnalazione di funzionamento a batteria

- Allarme bolle

- Allarme di livello

- Il sistema deve consentire di memorizzare, visualizzare ed esportare tutti i parametri, gli allarmi e gli eventi relativi al funzionamento dell’apparecchiatura.

Pompe roller:

- Pompe roller grandi (diam. indicativo 15 cm.)

- Adattatori per sottopompa e Cardioplegia

- Adattatori interscambiabili

- Pompa roller piccole (diam. indicativo 8 cm.) a doppia testata

- Presenza di 2 sensori di pressione per ogni pompa

- Visualizzazione di entrambi i valori dei sensori di pressione

- Range di funzionamento dei sensori di pressione almeno da -200 mmHg a +800 mmHg

- Allarme pressione

- Misurazione del flusso non invasivo

- Range misurazione flusso almeno da -9 lt./min. a +9 lt./min.

- Allarme flusso

- Possibilità di sostituzione immediata in caso di malfunzionamento

- Possibilità di montare sensore detettore di bolle

- Sensibilità detettore bolle fino a 3 lt./min: almeno 0,3 cc

- Sensibilità detettore bolle oltre 3 lt./min:  almeno 0,5 cc.

- Allarme bolle

- Display on board con visualizzazione delle seguenti informazioni:

  - Velocità di infusione sangue

  - Numero giri della pompa

  - Allarme di livello

- Arresto della pompa in caso di apertura (anche accidentale) del coperchio preferibilmente impostabile

- Allarme apertura coperchio

- Protezione in caso di apertura accidentale per l’operatore

- Possibilità di montare qualsiasi tipo di ossigenatore

- Presenza di sistema manuale per consentire la rotazione delle pompe, in caso di arresto del sistema.

Pompa centrifuga:

- Velocità di centrifugazione regolabile

- Servocontrollo a flusso e/o pressione

- Sensore di flusso integrato, possibilmente pluriuso

- Elevata precisione sensore di flusso (specificare)

- Monitor per la visualizzazione dai parametri principali impostati

- Possibilità di visualizzazione delle impostazioni anche in consolle

- Possibilità di montaggio di un sistema di backup (anche manuale) in caso di malfunzionamento

- Presenza di sistema manuale per consentire la rotazione delle pompe, in caso di arresto del sistema.

- Possibilità di montare disposable per centrifuga già in dotazione all’AOSP

N. 6 Scambiatori di calore per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna

ESIGENZE CLINICHE

Sistemi per ipo/ipertermia destinati al raffreddamento/riscaldamento del paziente e della soluzione per cardioplegia durante gli interventi di cardiochirurgia.

SPECIFICHE TECNICHE

- Elevata capacità di raffreddamento per ridurre i tempi di riduzione della temperatura del paziente (descrivere)

- Elevata capacità di riscaldamento per riportare rapidamente il paziente alla normotermia (descrivere)

- Rapido passaggio tra modalità di raffreddamento e modalità di riscaldamento

- Svuotamento completo dei circuiti esterni in modalità automatica

- Deareazione del circuito in modalità automatica

- Possibilità di operare in modalità di raffreddamento con e senza l’utilizzo del compressore

- Pannello di controllo costituito da un display touch screen per la visualizzazione e la impostazione dei parametri di funzionamento

- E’ preferibile che il pannello visualizzi anche le fasi del processo di disinfezione al fine di guidare l’operatore nella fase di ricondizionamento

- Possibilità di collocare il pannello di controllo in qualsiasi punto della sala operatoria (es. sul sistema CEC) in modo da agevolare il controllo

- Si preferiscono soluzioni che non abbiano la necessità di materiale di consumo dedicato per l’utilizzo dell’apparecchiatura

- Il sistema deve avere soluzioni documentate per evitare la formazione dell’aerosol

- Procedura di disinfezione periodica semplice e di facile applicabilità in termini di operatività del personale e di locali necessari

- Possibilità di tracciabilità cartacea dell'avvenuto processo di sanificazione / disinfezione

- Allarmi visivi e acustici (descrivere)

- Dotato di ruote piroettante e dotate di freno