## Allegato A_sez A
FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI CONSUMABILI, DI UN SISTEMA PRE-ANALITICO PER INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE IN CAMPO MICROBIOLOGICO
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
1) REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA ANALITICO
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A1.1 | Sistema automatizzato per la gestione pre-analitica dei campioni primari da sottoporre ad indagini di biologia molecolare in campo microbiologico | □ SI | □ NO
A1.2 | Il sistema deve consentire l'intero processo, dall'inserimento del contenitore primario tappato, fino alla produzione di dispositivi secondari in formato tubo e micropiastra con un numero ridotto di interventi manuali da parte dell'operatore | □ SI | □ NO
A1.3 | Dispsoitivo dotato di marchio CE/IVD, secondo la direttiva 98/79 CE | □ SI | □ NO
A1.4 | Il sistema deve garantire la massima sicurezza per gli operatori, anche durante le operazioni di manutenzione. | □ SI | □ NO
A1.5 | Presenza di cappa a flusso laminare di classe BSL II, dotata di filtro HEPA interattiva con lo strumento | □ SI | □ NO
A1.6 | Compatibilità con i dispositivi di prelievo COPAN in uso (UTM, eSwab, eNAT) | □ SI | □ NO
A1.7 | Lettura automatica del barcode di ogni campione primario in ingresso e etichettatura automatica del tubo secondario con verifica automatica della corretta stampa dell'etichetta | □ SI | □ NO
A1.8 | Possibilità di gestione del tubo primario, sia con asta di prelievo lasciata all'interno della provetta che con asta ancorata al tappo a cattura | □ SI | □ NO
A1.9 | Possibilità di caricamento in continuo dei campioni primari, senza interruzione dell'operatività dello strumento | □ SI | □ NO
A1.10 | Vortex campioni a tempi configurabili | □ SI | □ NO
A1.11 | Produttività del sistema, ottenuta anche con la fornitura di più strumenti, non inferiore a ca 2.800 campioni su 12 ore, nella modalità tubo-tubo e a ca 5.000 campioni nella modalità tubo-micropiastra | □ SI | □ NO
A1.12 | Protocollo di sola apertura del campione primario con rimozione automatica del tappo | □ SI | □ NO
A1.13 | Possibilità di gestire nella stessa seduta tubi primari diversi | □ SI | □ NO
A1.14 | Interfacciamento con il LIS del laboratorio : DNLAB/HALIA della ditta DEDALUS | □ SI | □ NO
2) REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A2.1 | Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione, comprensiva degli eventuali piccoli adeguamenti necessari per assicurare adeguati livelli di sicurezza/ergonomicità | □ SI | □ NO
A2.2 | Tempo massimo consegna della strumentazione : 45 giorni dalla data di comunicazione dell' aggiudicazione, salvo diversa indicazione da parte dell' Azienda nel caso di problematiche non prevedibili legate alla pandemia o cause di forza maggiore | □ SI | □ NO
A2.3 | La fornitura è comprensiva di : Installazione e messa in funzione dei sistemi; - Verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5) e controlli di qualità prestazionali e funzionali; Collaudo di accettazione | □ SI | □ NO
A2.4 | Fornitura gratuita di tutti i materiali di consumo, dispositivi necessari per la messa in funzione ed il collaudo della strumentazione offerta | □ SI | □ NO
A2.5 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori | □ SI | □ NO
A2.6 | Assistenza tecnica di tipo full risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. | □ SI | □ NO
A2.7 | L' aasistenza tecnica fornita deve includere, senza oneri aggiuntivi, la sostituzione dei filtri con la frequenza prevista dal fabbricante e le verifiche di sicurezza elettrica | □ SI | □ NO
A2.8 | Intervento tecnico in loco per guasto di un apparecchiatura : entro al massimo 24 ore solari dalla chiamata, festivi esclusi | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata