## Allegato A
Allegato A - Caratteristiche Tecniche
Sistemi per aspirazione fumi per la chirurgia laser e ad alta frequenza open e laparoscopica/endoscopica e relativo materiale di consumo
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Descrizione e destinazione d'uso (Indicare)
1.5 | Sistemi nuovi di fabbrica | E
1.6 | Data immissione in commercio del modello offerto
2 | Caratteristiche Tecniche del sistema di aspirazione e del filtro | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
2.1 | Tensione nominale di rete in V
2.2 | Frequenza nominale di rete in Hz
2.3 | Corrente assorbita in A
2.4 | Potenza assorbita in W
2.5 | Dimensioni (Larghezza x altezza x profondità in cm)
2.6 | Peso in Kg (indicare con e senza filtro)
2.7 | Range flusso aspirazione in l/min (specificare flusso minimo e massimo e livelli di regolazione)
2.8 | Interfaccia utente (descrivere tipo di interfaccia e parametri visualizzati)
2.9 | Possibilità di regolazione parametri di funzionamento (descrivere) | E
2.10 | Rumorosità ridotta (indicare il valore in dB alla massima potenza e alla minima potenza)
2.11 | Modalità di pulizia (descrivere)
2.12 | Posizionabile su pensile o su carrello (specificare e indicare caratteristiche tecniche del carrello offerto)
2.13 | Possibilità di collegare in sincrono più unità di produzione di fumi (si/no, indicare numero di unità collegabili)
2.14 | Possibilità di collegamento del sistema all'impianto del vuoto
2.15 | Modalità di attivazione:
2.15.1 | Manuale (descrivere e indicare disponibilità interruttore a pedale) | E
2.15.2 | Automatica (descrivere e specificare interfacce necessarie al sincronismo) | E
2.16 | Modalità di lavoro (descrivere se disponibili):
2.16.1 | Open (descrivere modalità di attivazione e funzionamento e specificare range flusso di lavoro in l/min)
2.16.2 | Laparo (descrivere modalità di attivazione e funzionamento e specificare range flusso di lavoro in l/min)
2.16.3 | Turbo (descrivere modalità di attivazione e funzionamento e specificare range flusso di lavoro in l/min)
2.16.4 | Altro
2.17 | Sistema di filtrazione:
2.17.1 | Almeno 4 stadi di filtrazione: prefiltro, filtro ULPA con efficienza minima garantita di almeno 99,999% validata con particelle di diametro 0,1-0,2 μm, filtro a carboni attivi e post-filtro cattura polveri fini (descrivere e documentare l'efficienza di filtrazione per i principali virus quali HPV, Covid 19, HIV, …) | E
2.17.2 | Vita utile del filtro in h di lavoro effettive (specificare)
2.17.3 | Indicazione dello stato di utilizzo del filtro e segnalazione della necessità di sostituzione (descrivere)
2.17.4 | Procedura di sostituzione dei filtri (descrivere)
2.18 | Sistemi di segnalazione e allarmi visivi e sonori
2.18.1 | Eventuali blocchi del sistema di aspirazione in caso di ingresso accidentale di liquidi o altro materiale biologico(indicare)
2.18.2 | Eventuali indicatori di riduzione dell'efficienza filtro
2.18.3 | Altro
3 | Caratteristiche Tecniche del manipolo per chirurgia open | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
| Manipolo telescopico monouso e sterile dotato di tubo di aspirazione flessibile lungo almeno 2 m (si/no, descrivere) | E
Con snodo angolato e rotante a 360° (si/no, specificare)
Impugnatura ergonomica e facilità di utilizzo (descrivere)
| Pulsanti di controllo nell'impugnatura (descrivere) | E
| Compatibilità con i principali sistemi di elettrochirurgia presenti sul mercato (allegare certificazioni) | E
Gamma di manipoli (elencare ed allegare documentazione tecnica)
Gamma di elettrodi per chirurgia open (allegare documentazione tecnica)
Elettrodi in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE (si/no)
Modalità di smaltimento
4 | Caratteristiche Tecniche dei tubi di aspirazione | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
4.1 | Tubo aspirazione laparoscopica | E
4.1.1 | Flessibile monouso e sterile (indicare lunghezza, diamentro e tipologia di raccordo) | E
4.1.2 | Presenza di eventuali elementi aggiuntivi (es. filtri, valvole, clip)
4.1.3 | Materiale del tubo privo di lattice o derivati e privo di DEHP(Sì,No, specificare)
4.1.4 | Modalità di smaltimento
4.2 | Tubo aspirazione chirurgia open | E
4.2.1 | Flessibile monouso e sterile (indicare lunghezza, diamentro e tipologia di raccordo) | E
4.2.2 | Materiale del tubo privo di lattice o derivati e privo di DEHP(Sì,No, specificare)
4.2.3 | Modalità di smaltimento
4.3 | Gamma di tubi di aspirazione (elencare ed allegare documentazione tecnica)
4.3.1 | Disponibilità tubo speculum (si/no, descrivere)
4.4 | Gamma di accessori (es. trappola raccogli fluidi)
5 | Gamma di dispositivi di aspirazione alternativi | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
5.1 | Disponibilità di dispositivi monouso e sterili per l'aspirazione laparoscopica con collegamento all'impianto del vuoto (si/no, descrivere)
5.2 | Disponibilità di dispositivi monouso e sterili per l'aspirazione laparoscopica passiva (si/no, descrivere)
5.3 | Disponibilità di dispositivi monouso e sterili per aspirazione in open con collegamento all'impianto del vuoto (si/no, descrivere)
6 | Altro | Pena esclusione (E) | Specificare il valore e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica
6.1 | Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE della pompa e del set (Si/No, specificare classe di rischio) | E
6.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali del sistema e del set (Si/No, indicare quali) | E