## Questionario Tecnico
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER METABOLISMO OSSEO
ALLEGATO A1
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | DESCRIZIONE
Sistema analitico composto da due analizzatori con metodo CLIA e almeno un sistema automatizzato per la determinazione di test EIA/ELISA su micropiastra | □ SI | □ NO
La strumentazione deve potersi integrare bidirezionalmente con il LIS in uso presso il LUM (DNLab (HALIA) fornito dalla ditta Dedalus) e con l’applicativo per la gestione del magazzino (DNLab (MAJA) fornito dalla ditta Dedalus) – le spese per l’integrazione sono a carico dell’aggiudicatario | □ SI | □ NO
Fornitura di tutti i test richiesti in gara (vedasi Allegato E - Attività analitica_OSSEO) | □ SI | □ NO
Requisiti del programma di gestione del controllo di qualità: il sistema deve gestire almeno le regole di riferimento WESTGARD; deve poter consentire la gestione degli allarmi in tempo reale la loro archiviazione e tracciabilità e la trasmissione in tempo reale al LIS per contribuire alla validazione. | □ SI | □ NO
Partecipazione gratuita ad un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) di valenza internazionale a scelta dei laboratori, per tutta la durata del contratto . | □ SI | □ NO
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica. | □ SI | □ NO
Strumentazione e reagenti conformi alla normativa vigenti in materia di dispositivi IVD come previsto dall'art. 4 del capitolato | □ SI | □ NO
REQUISITI INDISPENSABILI ANALIZZATORE CLIA |  |  | DESCRIZIONE
Utilizzo di provette primarie con possibilità di eseguire l’analisi su microprelievi (provette pediatriche), coppette o aliquote | □ SI | □ NO
Riconoscimento positivo dei campioni e reagenti tramite bar code | □ SI | □ NO
Comparto reagenti dotato di posizioni refrigerate ed atto ad alloggiare contemporaneamente almeno 12 reagenti | □ SI | □ NO
Caricamento dei reagenti senza interruzione dell’attività analitica (caricamento in continuo) | □ SI | □ NO
Ago processatore equipaggiato con sensore di livello, di coagulo e sistema di prevenzione del carry-over | □ SI | □ NO
In grado di effettuare ALMENO i seguenti test: o Osteocalcina N MID o IGF1 o BAP o Vitamina D 1.25 o Renina o Aldosterone | □ SI | □ NO
REQUISITI INDISPENSABILI ANALIZZATORE ELISA |  |  | DESCRIZIONE
Utilizzo della provetta primaria dotata di barcode | □ SI | □ NO
Gestione automatizzata di almeno due micropiastre | □ SI | □ NO
REQUISITI INDISPENSABILI MATERIALE DI CONSUMO |  |  | DESCRIZIONE
Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli interni di terza parte ove esistenti, etc … per tutti i test | □ SI | □ NO
Pronti all’uso | □ SI | □ NO
Il materiale di consumo deve essere validato per utilizzo con l’analizzatore | □ SI | □ NO
Tracciabilità dei lotti di reagenti, calibratori e materiale di consumo | □ SI | □ NO
REQUISITI PREFERENZIALI DELLA FORNITURA |  |  | DESCRIZIONE
Strumentazione da banco | □ SI | □ NO
Produttività analitica CLIA superiore a 100 test/ora | indicare numero test/ora nel campo descrizione
Determinazione quantitativa del CTX-I sierico in modalità CLIA | □ SI | □ NO
Possibilità di effettuare le misurazioni di P1NP intatto, TRAcP5b, dp-uc-MGP in modalità CLIA | indicare test in modalità CLIA
Determinazione quantitativa della Fosfatasi acida tartrato resistente 5b (TRAcP5b) in siero e plasma eparina mediante test immunometrico | □ SI | □ NO
Determinazione quantitativa dell'isoforma defosforilata decarbossilata della proteina Matrix Gla (dp-uc-MGP) nel plasma mediante test immunometrico con impiego di anticorpi monoclonali specifici | □ SI | □ NO
Determinazione Vitamina D 1,25 OH con estrazione automatizzata | □ SI | □ NO
Determinazione della Sclerosina su siero e plasma in grado di legare il sito di legame nel Loop 2 (regione legante LRP5/6) (Sclerostina bio-attiva) | □ SI | □ NO
Determinazione quantitativa del P1NP intatto per il riconoscimento della sola frazione trimerica, senza pertanto riconoscimento della frazione monomerica. | □ SI | □ NO