## Allegato A_sez A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE AD ALTA PROCESSIVITA' PER SARS-COV-2
ALLEGATO A
REQUISITI INDISPENSABILI (pena l'esclusione)
1) REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA ANALITICO
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A1.1 | Sistema analitico automatizzato e ad alta processività, costituito da strumentazione, reagenti , calibratori, controlli , consumabili necessari per il rilevamento del virus SARS-COV-2 da tampone nasofaringeo mediante tecniche di amplificazione del bersaglio con metodo real time (esempio : PCR Real Time, TMA, etc). | □ SI | □ NO
A1.2 | La strumentazione, i kit/reagenti ed i consumabili, dove applicabile, devono essere dotati di marchio CE secondo la direttiva 98/79 CE, recepita dal D.Lgs.332/2000 | □ SI | □ NO
A1.3 | Devono essere forniti n.2 analizzatori, identici tra loro, di utima generazione in grado di processare anche i campioni urgenti | □ SI | □ NO
A1.4 | Analizzatori in grado di effettuare le fasi di: estrazione , amplificazione, rilevazione ed interpretazione dei risultati in totale automazione senza alcuna manipolazione manuale del campione | □ SI | □ NO
A1.5 | Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi dei calibratori e dei controlli mediante codice a barre o sistema similare | □ SI | □ NO
A1.6 | Processazione in 8 ore di almeno ca 300 campioni per strumento . Produttività in 24 ore non inferiore a ca 1.000 campioni/strumento | □ SI | □ NO
A1.7 | Reagenti pronti all'uso | □ SI | □ NO
A1.8 | Stabilità dei reagenti on board a confezione aperta non inferiore a 48 ore | □ SI | □ NO
A1.9 | Tracciabilità completa del campione dall'estrazione al risultato finale | □ SI | □ NO
A1.10 | Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio : DNLAB (tramite middleware HALIA) della ditta DEDALUS. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari | □ SI | □ NO
A1.11 | Fonitura completa di gruppi di continuità che garantiscano una autonomia non inferiore a 30 minuti | □ SI | □ NO
A1.12 | Fornitura di eventuali sistemi di fissaggio e di appoggio al fine di garantire carichi compatibili con la portata del solaio del laboratorio (max 300 Kg/m2). La ditta partecipante, con il supporto di un tecnico abilitato dovrà proporre soluzioni progettuali compatibili con tali vincoli. | □ SI | □ NO
2) REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | SPECIFICARE | NOTE*
A2.1 | Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione , comprensiva degli eventuali piccoli adeguamenti necessari per assicurare adeguati livelli di sicurezza/ergonomicità | □ SI | □ NO
A2.2 | Tempo massimo consegna della strumentazione dalla data di comunicazione dell' aggiudicazione: 30 giorni per il primo dispositivo e 45 giorni per il secondo | □ SI | □ NO
A2.3 | Fornitura gratuita di tutti i reagenti, materiali di consumo, dispositivi necessari per la messa in funzione ed il collaudo della strumentazione offerta | □ SI | □ NO
A2.4 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori | □ SI | □ NO
A2.5 | Assistenza tecnica di tipo full risk con interventi illimitati su chiamata ed esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. | □ SI | □ NO
A2.6 | Intervento tecnico in loco per guasto di una apparecchiatura : entro al massimo 24 ore solari dalla chiamata (festivi esclusi) | □ SI | □ NO
A2.7 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 72 ore solari, festivi esclusi. | □ SI | □ NO
A2.8 | Fornitura per l'intera durata contrattuale di quantitativi di kit diagnostici e reagenti accessori/consumabili sufficienti per processare in media almeno 1.165 test/die ( 35.000 test/mese) | □ SI | □ NO
A2.9 | Fornitura dello stesso lotto di reagenti per almeno 6 mesi | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata